照明产品能源之星实验室认可申请的检测能力申报指南

（征求意见稿）

1  文件的目的和适用范围

为确保照明产品检测实验室在申请能源之星实验室的过程中申请能力的一致性和有效性，提高此类实验室通过能源之星实验室认可的成功率，促进CNAS认可结果更好地为能源之星方面所理解和接受，CNAS根据《能源之星®对照明类EPA实验室认可的指南》制定本文件。本文件适用于照明类产品检测实验室在申请能源之星实验室时进行实验室检测能力的申报，常规照明类产品实验室在申请CNAS认可也可参考本文件的要求。

由于能源之星的政策文件变化较为频繁，本文件仅对此类实验室能源之星申请提供指导和借鉴的作用，最终申报需以能源之星官方网站的最新有效版本为准。

2  照明类产品能源之星检测实验室认可的检测能力情况

EPA授权的照明实验室只是针对光度和电气性能试验。

照明类产品的能源之星实验室大部分的试验方法是来自国家或国际组织制定的标准中，例如美国国家标准学会（ANSI）标准或者美国照明工程学会（IES）标准，且只是针对光度和电气性能试验。

需要注意的是，针对某些特定产品的能源之星标准中提出的特殊情况或者在对标准内容的修改这两种情况下所涉及到的测试方法标准。例如，在装饰性灯串（DLS）的能源之星标准中，测试方法标准见附录A。因此，是实验室认可范围中不光要有装饰性灯串能源之星标准，还应该包括附录A中参考的测试方法标准。

3  照明类能源之星检测实验室认可的检测方法要求

EPA的照明类产品能源之星检测实验室认可分为三种基本类别：

  - 本文件的3.1详细描述了对灯具（和灯具子部件）检测的认可；

  - 本文件的3.2详细描述了对光源的检测的认可；

  - 本文件的3.3详细描述了对装饰性灯串检测的认可。

对灯具和光源的检测还可以根据灯具类型和光源类型进一步细分。在以下的各个分条款中详述了需要的检测方法。

3.1 灯具检测实验室

对灯具的认可有一个大范围的子范畴，这是因为不同的灯具有不同的技术和应用范围，因此需要采用不同的测试方法。灯具也包括子部件例如：灯，镇流器和平台。

3.1.1 荧光灯具

实验室可以分别针对定向荧光灯具，非定向荧光灯具进行认可也可以定向非定向灯具一起进行认可。测试方法见能源之星定向和非定向荧光灯具标准。为了更清楚，还要包括荧光灯具每个适用的子部件的测试方法的描述。实验室必须对非定向荧光灯具的测试进行认可。

表1：非定向荧光灯具认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法以及参考文件 |
| --- | --- |
| 光源的上升时间（ms） | ANSI | C78.5-2003 | 自镇流紧凑型荧光灯的性能要求 |
| 功率因数，工作频率 | ANSI | C82.2-2002 | 荧光灯镇流器的测试方法 |
| 显色指数（CRI） | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源显色指数的测试方法和说明 |
| CCT | CIE | Pub.No.15：2004 | 色度 |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT,CRI | IES | LM-9-2009 | 荧光灯的电气和光度测试 |
| 光源的寿命，光通维持率 | IES | LM-40-01 | 荧光灯的寿命测试 |
| 光源的寿命，光通维持率 | IES | LM-65-10 | 紧凑型荧光灯的寿命测试 |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT,CRI | IES | LM-66-11 | 单端紧凑型荧光灯的电气和光度测试 |

表2：定向荧光灯具认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法以及参考文件 |
| --- | --- |
| 光源的上升时间（ms） | ANSI | C78.5-2003 | 自镇流紧凑型荧光灯的性能要求 |
| 功率因数，工作频率 | ANSI | C82.2-2002 | 荧光灯镇流器的测试方法 |
| 显色指数（CRI） | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源显色指数的测试方法和说明 |
| CCT | CIE | Pub.No.15：2004 | 色度 |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT,CRI | IES | LM-9-09 | 荧光灯的电气和光度测试 |
| 光源的寿命，光通维持率 | IES | LM-40-01 | 荧光灯的寿命测试 |
| 光源的寿命，光通维持率 | IES | LM-65-10 | 紧凑型荧光灯的寿命测试 |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT,CRI | IES | LM-66-11 | 单端紧凑型荧光灯的电气和光度测试 |
| 光效，光输出，区域光分布 | IES | LM-10-13 | 户外荧光灯具光性能测试 |
| 光效，光输出，区域光分布 | IES | LM-41-13 | 室内荧光灯具光性能被认可的测试方法 |

表3：灯具CSD-荧光灯镇流器认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 功率因数，工作频率 | ANSI | C82.2-2002 | 荧光灯镇流器的测试方法 |

表4：灯具CSD-荧光灯认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法以及参考文件 |
| --- | --- |
| 显色指数（CRI） | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源显色指数的测试方法和说明 |
| CCT | CIE | Pub.No.15：2004 | 色度 |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT,CRI | IES | LM-9-09 | 荧光灯的电气和光度测试 |
| 光源的寿命，光通维持率 | IES | LM-40-01 | 荧光灯的寿命测试 |
| 光源的寿命，光通维持率 | IES | LM-65-10 | 紧凑型荧光灯的寿命测试 |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT,CRI | IES | LM-66-11 | 单端紧凑型荧光灯的电气和光度测试 |

3.1.2 高强度气体放电灯具

实验室针对定向高强度气体放电灯（HID）灯具，非定向高强度气体放电灯（HID）灯具或者这两者一起认可。测试方法见能源之星定向和非定向HID灯具标准。

表格 5：非定向HID灯具认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 工作频率 | ANSI | C78.389-2004(R2009) | 高强度放电灯（HID）-性能测试方法 |
| 功率因数，灯电流波峰系数 | ANSI | C82.6-2005 | 高强度气体放电灯（HID）的镇流器-测试方法 |
| CRI | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源显色指数的测量方法和说明 |
| 光源的寿命，光通维持率 | IES | LM 47-12 | 高强度气体放电灯（HID）的寿命测试 |
| 光效，光输出，CCT,CRI | IES | LM-51-13 | 高强度气体放电灯的电气和光度测试 |

表格 6： 定向HID灯具认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 工作频率 | ANSI | C78.389-2004(R2009) | 高强度放电灯（HID）-性能测试方法 |
| 功率因数，灯电流波峰系数 | ANSI | C82.6-2005 | 高强度气体放电灯（HID）的镇流器-测试方法 |
| CRI | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源显色指数的测量方法和说明 |
| 光源的寿命，光通维持率 | IES | LM-47-12 | 高强度气体放电灯（HID）的寿命测试 |
| 光效，光输出，CCT,CRI | IES | LM-51-13 | 高强度气体放电灯的电气和光度测试 |
| 光效，光输出，区域光分布 | IES | LM-31-13 | 使用白炽灯灯丝和高强度气体放电灯（HID）的道路灯具的光电测试 |
| 光效，光输出，区域光分布 | IES | LM-46-04 | 使用白炽灯灯丝和高强度气体放电灯（HID）的室内灯具的光电测试 |

表格 7：灯具CSD-HID灯镇流器要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 工作频率 | ANSI | C78.389-2004(R2009) | 高强度放电灯（HID）-性能测试方法 |
| 功率因数，灯电流波峰系数 | ANSI | C82.6-2005 | 高强度气体放电灯（HID）的镇流器-测试方法 |

表格 8：灯具CSD-HID灯要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| CRI | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源显色指数的测量方法及说明 |
| 光源的寿命，光通维持率 | IES | LM 47-12 | 高强度气体放电灯（HID）的寿命测试 |
| 光效，光输出，CCT,CRI | IES | LM-51-13 | 高强度气体放电灯的电气和光度测试 |

3.1.3 固态照明

实验室针对定向固态照明（SSL）灯具，非定向固态照明（SSL）灯具或者这两者一起认可。测试方法见能源之星定向和非定向固态照明灯具标准。

表格 9:非定向SSL灯具和子部件认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法以及参考文件 |
| --- | --- |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT,CRI,颜色漂移 | IES | LM-79-08 | 固态照明产品的电气和光度测量 |
| 功率因数 | ANSI | C82.77-2002 | 谐波发射限值-照明设备的动力质量 |
| CRI | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源显色指数的测量方法及说明 |
| CCT | CIE | Pub.No.15-2004 | 色度 |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT, CRI,颜色漂移，光源寿命 | IES | LM-82-12 | LED光引擎和一体化LED灯的电气、光度特性与温度的关系 |

表格 10:非定向SSL灯具和子部件的参考文件

| 参考项目 | 参考文件 |
| --- | --- |
| 光源寿命，光通维持率 | IES | TM-21-11 | 光源长期光通维持率的预测 |

表格 11:定向SSL灯具认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 区域光分布，色均匀性，灯具光度学 | IES | LM-79-08，10和12部分 | 固态照明产品的电气和光度测量（测角光度计） |
| 色均匀性 | ANSI | LM-58-13 | 分光辐射测试方法的导则 |
| CRI | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源显色指数的测量方法及说明 |
| CCT | CIE | Pub.No.15：2004 | 色度 |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT, CRI,颜色漂移，光源寿命 | IES | LM-79-08 | 固态照明产品的电气和光度测量 |

表格 12:定向SSL灯具参考文件

| 参考项目 | 参考文件 |
| --- | --- |
| 功率因数 | ANSI | C82.77-2002 | 谐波发射限值-照明设备相关功率品质 |
| 光源寿命，光通维持率 | IES | TM-21-11 | 光源长期光通维持率的预测 |

3.1.4 LED封装、阵列或模块光通维持率测试

表格 13 : LED封装，阵列和模块认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 光源寿命，光通维持率 | IES | IES LM-80-08 | LED光源光通维持率的测量 |

3.1.5卤素灯具

实验室可以进行针对定向卤素灯具，非定向卤素灯具或者两者一起的认可。测试方法见能源之星定向和非定向卤素灯具标准。

表格 14：非定向室外卤素灯具认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 要求的光源寿命 | IES | LM-49-2012 | 钨丝灯被认可的寿命测试方法 |

表格 15：定向室外卤素灯具认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 要求的光源寿命 | IES | LM-49-2012 | 钨丝灯被认可的寿命测试方法 |
| 区域光分布 | IES | 至少选择其一：LM-10-96 LM-31-91 LM-41-98 LM-46-04 LM-79-08:第10部分 | 室外荧光灯具光度测试 使用白炽灯和高强度气体放电（HID）灯的道路灯具的光度测试 室内荧光灯具光度测试 使用高强度气体放电灯和白炽灯的室内灯具的光度测试 固态照明产品电气和光度测量方法 |

3.2 光源检测实验室

能源之星CFL标准的使用范围是：自镇流紧凑型荧光灯并且工作条件是120V,60Hz。

3.2.1 灯V1.0(紧凑型荧光灯)

实验室可以进行针对定向CFL灯，非定向CFL灯或者两者一起的认可。测试方法见能源之星定向和非定向CFL灯标准。

表格 16: 灯V1.0：定向紧凑型荧光灯认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 光效，光输出，中心光强，光通维持率，寿命，CCT, CRI | IES | LM-66-11 | 单端荧光灯电气和光度测量 |
| 光通维持率，寿命，快速循环应力试验 | IES | LM-65-10 | 紧凑型荧光灯寿命测试 |
| 瞬态保护 | ANSI | C62.41.2-2002 | 低压(1000 V及以下)交流电力网中电涌特性IEEE推荐实施规程 |
| CCT | CIE | Pub.No.15:2004 | 色度 |
| CRI | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源特殊显色指数的测量方法及说明 |
| 光通维持率,寿命 | 能源之星 | 温升寿命试验 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:温升寿命试验 |
| 温升光输出比 | 能源之星 | 温升光输出比 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:温升光输出比 |
| 启动时间 | 能源之星 | 启动时间 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:启动时间 |
| 上升时间 | 能源之星 | 上升时间 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:上升时间 |

表格 17: 灯V1.0：定向紧凑型荧光灯参考文件

| 要求的项目 | 参考文件 |
| --- | --- |
| 光效，光输出，中心光强，光强分布，光通维持率，寿命，CCT, CRI，颜色漂移，色均匀性 | IES | LM-54-12 | 灯老炼指导 |
| CCT | ANSI | C78.376-2001 | 荧光灯色度规范 |
| 功率因数 | ANSI | C82.2-2002 | 荧光灯镇流器的测试方法 |
| 安全 | UL | 1993-2012 | 自镇流灯和灯的适配器的安全标准 |
| 灯的外形 | ANSI | C78.357-2010 | 白炽灯：卤钨灯（非机动车使用） |
| 灯的外形 | ANSI | C79.1-2002 | 电灯玻璃球泡灯的名词解释 |
| 最小中心光强——PAR灯和MR灯 | 能源之星 | 能源之星在线CBCP工具 | 最小中心光强计算工具 |
| 光强分布 | IES | LM-20-13 | 反射灯的光度测试 |
| 照明的有害物质 | IES | 62321：2008（ed.1） | 电子电气产品：测定六种限制物质的浓度 |
| 灯的外形 | ANSI | C78.21-2011 | 白炽灯：PAR和R形 |
| 灯座 | ANSI | C81.61-2009 | 电灯的灯座（灯头）要求 |

表格 18: 灯V1.0：非定向和装饰性紧凑型荧光灯认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 光效，光输出，中心光强，光通维持率，寿命，CCT, CRI | IES | LM-66-11 | 单端荧光灯电气和光度测量 |
| 光通维持率，寿命，快速循环应力试验 | IES | LM-65-10 | 紧凑型荧光灯寿命测试 |
| 瞬态保护 | ANSI | C62.41.2-2002 | 低压(1000 V及以下)交流电力网中电涌特性IEEE推荐实施规程 |
| CCT | CIE | Pub.No.15:2004 | 色度 |
| CRI | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源特殊显色指数的测量方法及说明 |
| 光通维持率,寿命 | 能源之星 | 温升寿命试验 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:温升寿命试验 |
| 启动时间 | 能源之星 | 启动时间 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:启动时间 |
| 上升时间 | 能源之星 | 上升时间 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:上升时间 |

表格 19: 灯V1.0：定向紧凑型荧光灯参考文件

| 要求的项目 | 参考文件 |
| --- | --- |
| 光效，光输出，中心光强，光强分布，光通维持率，寿命，CCT, CRI，颜色漂移，色均匀性 | IES | LM-54-12 | 灯老炼指导 |
| 光效，光通维持率，寿命 | US DOE | 10 CFR 429 | 对消费产品和商用及工业用设备的证明,承诺和实施 |
| 光效,光通维持率,快速循环应力试验,寿命 | US DOE | 10 CFR 430附录W子部分B | 对消费产品的节约能源程序 |
| 功率因数 | ANSI | C82.2-2002 | 荧光灯镇流器的测试方法 |
| CCT | ANSI | C78.376-2001 | 荧光灯色度规范 |
| 安全 | UL | 1993-2012 | 自镇流灯和灯的适配器的安全标准 |
| 照明的有害物质 | IES | 62321：2008（ed.1） | 电子电气产品：测定六种限制物质的浓度 |
| 灯的外形 | ANSI | C78.20-2003 | 电灯——带E26中等螺纹的A,G,PS和类似形状的交流白炽灯的特性 |
| 灯的外形 | ANSI | C78.23-1995（R2003） | 白炽灯——各种类型 |
| 灯的外形 | ANSI | C79.1-2002 | 电灯玻璃球泡灯的名词解释 |
| 灯座 | ANSI | C81.61-2009 | 电灯的灯座（灯头）要求 |

3.2.2 灯V1.0(固态照明灯)

实验室可以进行针对定向LED灯，非定向LED灯或者两者一起的认可。测试方法见能源之星定向和非定向LED灯标准。

表格 20: 灯V1.0：定向LED灯认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 光效，光输出，中心光强，光强分布，光通维持率，寿命，CCT, CRI，颜色漂移，色均匀性 | IES | LM-79-08 | 固态照明产品电气和光度测量方法 |
| 瞬态保护 | ANSI | C62.41.2-2002 | 低压(1000 V及以下)交流电力网中电涌特性IEEE推荐实施规程 |
| CCT | CIE | Pub.No.15:2004 | 色度 |
| CRI | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源特殊显色指数的测量方法及说明 |
| 光通维持率,寿命 | 能源之星 | 温升寿命试验 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:温升寿命试验 |
| 光通维持率，寿命 | 能源之星 | 环境温度寿命试验 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:环境温度寿命试验 |
| 温升光输出比 | 能源之星 | 温升光输出比 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:温升光输出比 |
| 启动时间 | 能源之星 | 启动时间 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:启动时间 |

下列参考文件是必要的，但是不需要一定出现在实验室认可范围之内。

表格 21: 灯V1.0：定向LED灯参考文件

| 要求的项目 | 参考文件 |
| --- | --- |
| 安全 | UL | 8750-2009 | 用于灯具产品的发光二极管光源的安全要求 |
| CCT | ANSI | C78.377-2011 | 固态照明产品的色度指标 |
| 最小中心光强——PAR灯和MR灯 | 能源之星 | 能源之星在线CBCP工具 | 最小中心光强计算工具 |
| 功率因数 | ANSI | C82.77-2002，6和7部分 | 谐波发射限值-照明设备的动力质量 |
| 光通维持率 | IES | LM-80-08 | LED光源流明维持率测量 |
| 光通维持率 | IES | TM-21-11 | LED光源长期流明维持率的预测 |
| 安全 | UL | 1993-2012 | 自镇流灯和灯的适配器的安全标准 |
| 灯的外形 | ANSI | C78.357-2010 | 白炽灯：卤钨灯（非机动车使用） |
| 灯的外形 | ANSI | C79.1-2002 | 电灯玻璃球泡灯的名词解释 |
| 照明的有害物质 | IES | 62321：2008（ed.1） | 电子电气产品：测定六种限制物质的浓度 |
| 光强分布 | IES | LM-20-13 | 反射灯的光度测试 |
| 灯的外形 | ANSI | C78.21-2011 | 白炽灯：PAR和R形 |
| 灯座 | ANSI | C81.61-2009 | 电灯的灯座（灯头）要求 |

表格 22: 灯V1.0：非定向和装饰性LED灯认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 光效，光输出，中心光强，光强分布，光通维持率，寿命，CCT, CRI，颜色漂移，色均匀性 | IES | LM-79-08 | 固态照明产品电气和光度测量方法 |
| 瞬态保护 | ANSI | C62.41.2-2002 | 低压(1000 V及以下)交流电力网中电涌特性IEEE推荐实施规程 |
| CCT | CIE | Pub.No.15:2004 | 色度 |
| CRI | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源特殊显色指数的测量方法及说明 |
| 光通维持率,寿命 | 能源之星 | 温升寿命试验 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:温升寿命试验 |
| 光通维持率，寿命 | 能源之星 | 环境温度寿命试验 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:环境温度寿命试验 |
| 启动时间 | 能源之星 | 启动时间 | 能源之星程序要求产品标准灯V1.0:启动时间 |

表格 23: 灯V1.0：非定向和装饰性LED灯参考文件

| 要求的项目 | 参考文件 |
| --- | --- |
| CCT | ANSI | C78.377-2011 | 固态照明产品的色度指标 |
| 安全 | UL | 8750-2009 | 用于灯具产品的发光二极管光源的安全要求 |
| 光通维持率 | IES | LM-80-08 | LED光源流明维持率测量 |
| 光通维持率 | IES | TM-21-11 | LED光源长期流明维持率的预测 |
| 照明的有害物质 | IES | 62321：2008（ed.1） | 电子电气产品：测定六种限制物质的浓度 |
| 功率因数 | ANSI | C82.77-2002，6和7部分 | 谐波发射限值-照明设备的动力质量 |
| 安全 | UL | 1993-2012 | 自镇流灯和灯的适配器的安全标准 |
| CCT | ANSI | C78.376-2001 | 荧光灯色度规范 |
| 灯的外形 | ANSI | C78.20-2003 | 电灯——带E26中等螺纹的A,G,PS和类似形状的交流白炽灯的特性 |
| 灯的外形 | ANSI | C78.23-1995（R2003） | 白炽灯——各种类型 |
| 灯的外形 | ANSI | C79.1-2002 | 电灯玻璃球泡灯的名词解释 |
| 灯座 | ANSI | C81.61-2009 | 电灯的灯座（灯头）要求 |

3.2.3 紧凑型荧光灯V4.3(2014年5月到期)

实验室要获得CFL光源的EPA认可，认可范围必需包含下列测试方法：

表格 24: 紧凑型荧光灯认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT, CRI：紧凑型荧光灯 | IES | LM-66-00 | 单端荧光灯电气和光度测量 |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT, CRI：环管荧光灯 | IES | LM-9-99 | 管形荧光灯电气和光度测量 |
| 光源寿命：紧凑型荧光灯 | IES | LM-65-01 | 紧凑型荧光灯寿命测试 |
| 光源寿命：环管荧光灯 | IES | LM-40-01 | 荧光灯寿命测试 |
| 光通维持率 | ANSI | C78.5-2003 | 自镇流紧凑型荧光灯性能要求 |
| 光通维持率 | n/a | CFL v4.3 Annex A | 能源之星温升测试程序（CFL v4.3附录A ） |
| 显色指数 | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源特殊显色指数的测量方法及说明 |
| 光源上升时间 | ANSI | C78.5-2003 | 自镇流紧凑型荧光灯性能要求 |

3.2.2一体化LED灯V1.4（非定向/定向）

实验室要获得非定向，定向和非标一体化LED灯的EPA认可，认可范围必需包含下列测试方法：

表格 25:V1.4:全配光型，定向和非标准型一体化LED灯认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT, CRI，光强分布 | IES | LM-79-08 | 固态照明产品电气和光度测量方法 |
| CCT | CIE | Pub.No.15：2004 | 色度 |
| 颜色漂移 | IES | LM-79-08 | 固态照明产品电气和光度测量方法 |
| 颜色不均匀度，中心光强最小值——PAR灯和MR灯 | IES | LM-79-08，9，10，12部分 | 固态照明产品电气和光度测量方法（分布光度计） |
| 光通维持率 | n/a | 一体化LED灯v1.4 附录 E | 能源之星温升测试程序（一体化LED灯 v1.4 ） |
| 快速循环压力试验 | IES | LM-65-01,2,3,5,6,条款 | 紧凑型荧光灯寿命测试方法 |

下列参考文件是必要的，但是不需要一定出现在实验室认可范围之内。

表格 26:全配光型，定向和非标准型一体化LED灯参考文件

| 参考项目 | 参考文件 |
| --- | --- |
| 快速循环压力试验 | ANSI | C78.5-2003 | 自镇流荧光灯性能要求 |
| 显色指数（CRI） | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源显色指数的测量方法及说明 |
| PAR灯和MR灯的中心光强最小值 | n/a | 能源之星在线CBCP工具 | 计算中心光强最小值的工具 |
| 光通维持率 | IES | IES LM-80-08 | LED光源光通维持率的测量 |
| 功率因数，工作频率 | ANSI | C82.77-2002 | 谐波发射限值-照明设备的动力质量 |

3.2.3 一体化LED灯（装饰性）

表格 27:装饰性一体化LED灯认可要求的测试方法

| 要求的项目 | 测试方法 |
| --- | --- |
| 光效，光输出，光通维持率，CCT, CRI | IES | LM-79-08，9和12部分 | 固态照明产品电气和光度测量方法 |
| CCT | CIE | Pub.No.15：2004 | 色度 |
| 颜色漂移 | IES | LM-79-08 | 固态照明产品电气和光度测量方法 |
| 光通维持率 | n/a | 一体化LED灯v1.4 附录 E | 能源之星温升测试程序（一体化LED灯 v1.4 ） |
| 快速循环压力试验 | IES | LM-65-01,2,3,5,6,条款 | 紧凑型荧光灯寿命测试方法 |

下列参考文件是必要的，但是不需要一定出现在实验室认可范围之内。

表格 28:装饰性一体化LED灯参考文件

| 参考项目 | 参考文件 |
| --- | --- |
| 显色指数（CRI） | CIE | Pub.No.13.3-1995 | 光源特殊显色指数的测量方法及说明 |
| 快速循环压力试验 | ANSI | C78.5-2003 | 自镇流荧光灯性能要求 |
| 功率因数，工作频率 | ANSI | C82.77-2002 | 谐波发射限值-照明设备的动力质量 |
| 光通维持率 | IES | IES LM-80-08 | LED光源光通维持率的测量 |

针对那些最大外形尺寸不属于ANSI C79.1-2002标准范围的灯，EPA会提供导则，按照标称的灯尺寸，来确定外形尺寸的最大允差范围。

3.3 装饰性灯串检测实验室

装饰性灯带测试程序和合格性准则能源之星程序要求V1.5，附录A，概述了装饰性灯带（DLS）的测试方法。

实验室要获得装饰性灯带的EPA认可，认可范围必需包含“装饰性灯带能源之星程序要求”。

# Footnotes

不是测试方法，但是需要获得资质

在这些试验中，除了“光源寿命，光通维持率”和“功率因数，工作频率”以外的所有测试都是灯具特殊性能数据，灯具必须作为一个系统进行测试，就像实际使用那样，灯具要和灯及镇流器一起测试。“光源寿命，光通维持率”和“功率因数，工作频率”的数据如果可以的话，可以从CSD中获得或者通过EPA认可实验室测试获得数据。

不是测试方法，但是需要获得资质

在发表之前，使用下一个最近可能会发表的版本

在发表之前，使用下一个最近可能会发表的版本

光源必须在基准镇流器下，按照适合的ANSI或者IEC文件测试电压，电流，阴极加热和频率。

不是测试方法，但是需要获得资质

在这些试验中，除了“光源寿命，光通维持率”和“功率因数，工作频率”以外的所有测试都是灯具特殊性能数据，灯具必须作为一个系统进行测试，就像实际使用那样，灯具要和灯和镇流器一起测试。“光源寿命，光通维持率”和“功率因数，工作频率”的数据如果可以的话，可以从CSD中获得或者通过EPA认可实验室测试获得数据。

在发表之前，使用下一个最近可能会发表的版本

使用不可拆卸光源的固态照明灯具属于定向固态照明灯具类别。

非测试方法但是一定要在实验室认可范围内

参考文件不要求一定要出现在实验室认可范围内

EPA将不要求对TM-21进行认可，但是要求让能源之星TM-21计算方法用来证明宣称的光通维持率寿命。

在发表之前，使用下一个最近可能会发表的版本

非测试方法但是一定要在实验室认可范围内

参考文件不要求一定要出现在实验室认可范围内

EPA将不要求对TM-21进行认可，但是不要求让能源之星TM-21计算方法用来证明宣称的光通维持率寿命是否正确。

能源之星灯具标准的光度性能要求部分中详述了图像传感器和动作传感器的性能要求。

测试方法应该在实验室认可范围内或者分包给有资质的实验室

不是测试方法，但是需要进行认可

参考文件不要求一定要出现在实验室认可范围内

测试方法应该在实验室认可范围内或者分包给有资质的实验室

不是测试方法，但是需要进行认可

参考文件不要求一定要出现在实验室认可范围内

和CFRs相关的问题应该直接反映给美国能源部

和CFRs相关的问题应该直接反映给美国能源部

测试方法应该在实验室认可范围内或者分包给有资质的实验室

不是测试方法，但是需要进行认可

参考文件不要求一定要出现在实验室认可范围内

测试方法应该在实验室认可范围内或者分包给有资质的实验室

不是测试方法，但是需要进行认可

参考文件不要求一定要出现在实验室认可范围内

仅适用于室内用CFL,并且作为认可中可供选择的项目，目前可以接受实验室宣称值。

初始认证使用标准IES LM-80-08做3000小时试验, TMP证实是有效的加速推向市场，但是6000小时试验必须要完成。如果6000小时试验没有通过，实验室必须马上通知CB试验结果。

不是测试方法，但是需要进行认可

适用于功率消耗大于等于10W的LEDs，并且作为认可中可供选择的项目，目前可以接受实验室宣称的合格性。

参考文件不要求一定要出现在实验室认可范围内

不是测试方法，但是需要进行认可

适用于功率消耗大于等于10W的LEDs，并且作为认可中可供选择的项目，目前可以接受实验室宣称的合格性。

参考文件不要求一定要出现在实验室认可范围内