- 附表6(CNAS-CL01-A005:2018)

- 《检测和校准实验室能力认可准则在汽车和摩托车检测领域检测领域的应用说明》核查表

6资源要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2人员 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | a)从事汽车碰撞检测、汽车和摩托车电磁兼容检测、污染物检测等使用及操作复杂测量系统的检测人员是否具有相关专业理工科大学本科及以上学历？ |  |  |  |
|  | 如学历不满足要求的，是否具有至少10年以上相关检测工作经历？ |  |  |  |
|  | 关键技术人员，如技术管理者、授权签字人、对检测方法进行验证或确认人员、报告复核人员是否具有相关专业理工科大学本科及以上学历，并具有3年以上本领域检测经历？ |  |  |  |
|  | 如果学历不满足要求，是否具有至少10年以上相关检测工作经历？ |  |  |  |

填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。

2. 本核查表只在CNAS-CL01-A005适用时填写。

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2人员 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | b)实验室是否对从事汽车和摩托车整车、零部件、材料等检测的人员均已进行相关检测知识、检测标准以及检测项目的安全知识培训，并进行上岗前考核评价？ |  |  |  |
|  | 是否按照要求对从事道路试验的驾驶人员进行上岗资格确认？（资格要求包括但不限于必须具有法定的机动车驾驶证） |  |  |  |
|  | c)从事电动汽车和电动摩托车及其零部件高压带电检测的人员是否接受过相关电工安全作业的培训？实验室是否保存有相关培训记录？ |  |  |  |
|  | 从事汽车碰撞检测、汽车和摩托车电磁兼容检测、污染物检测等使用及操作复杂测量系统的检测人员是否接受过涉及仪器原理、操作和维护等方面知识的培训？上述人员是否能够掌握相关的知识和专业技能？ |  |  |  |
| 6.2.5 | 实验室是否对雇佣的临时人员（如试验驾驶人员等），除对其工作能力进行确认外，还对其进行了足够的培训、监督，以确认其能够胜任并按照管理体系要求进行工作？ |  |  |  |
|  | 实验室是否保存有相关培训、考核、监督和工作记录？ |  |  |  |
| 6.3 设施和环境条件 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | a)实验室是否能够提供长期使用的试验场地的相应符合性证据？ 如：汽车、摩托车加速行驶车外噪声和ABS试验等对试验场地符合性有定期核查要求的，实验室是否制定核查计划，并按计划定期对噪声场地的特性（如路表构造深度、空隙率或吸声系数）及ABS场地的摩擦系数等实施核查，并保存核查记录？ |  |  |  |
|  | b)灯光测试暗室内是否具有良好的封闭防尘措施？ |  |  |  |
|  | 在光度测试的整个区域内无人体可感受的明显气流扰动？ |  |  |  |
|  | 测量设备及传感器所在区域的温度是否能够控制在（23±5）℃（传感器配备恒温控制（或补偿）装置除外），相对湿度不高于80％？ |  |  |  |
|  | 是否有相应措施确保各光度计探头不受来自试验室墙壁、地面或其内物体的反射光的影响？ |  |  |  |
|  | 在准备测量的状态下，各光度计探头所探测到的杂散光示值能否满足如下要求：前照灯、前雾灯≤0.005 lx，信号灯≤0.01 cd，回复反射器及回复反射材料≤1.0 mcd/lx？ |  |  |  |
|  | 实验室是否保存有定期检测杂散光的监控数据记录？ |  |  |  |
|  | c)实验室是否能够根据检测项目进行危险源的识别并采取相应措施？包括但不限于： 汽车、摩托车燃油系统性能实验室应具有有效的防静电和防爆措施； 发动机和测功机间连接轴需安装防护装置，气体燃料发动机实验室应采取防止气体泄漏报警、意外失火等安全防范措施； 对底盘测功机滚筒等旋转部件，应安装必要的防护设施并设立警告标识； 新能源汽车动力电池实验室应采取相应的防爆、泄压措施，同时应具有净化排烟装置； 新能源汽车驱动电机实验室应采取相应的安全防护措施，混合气体腐蚀实验室须具备相应的气体泄漏报警及喷淋装置等。 |  |  |  |
| 6.3.3 | 对场地和环境条件有要求的检测项目，是否对场地和环境条件进行确认，并对关键参数予以监控记录？包括但不限于： 汽车除霜、除雾试验低温实验室的温度、冷空气流速； 汽车碰撞实验室的标态间和假人标定间工作期间的温湿度； 气囊点爆实验室温控间的温湿度； 汽车、摩托车整车和发动机排放实验室、颗粒物质量称重室的温湿度等。 |  |  |  |
| 6.3.5 | 对于临时使用的试验场地，实验室是否在检测作业指导书中规定核查内容、核查方法？ |  |  |  |
|  | 实验室是否在使用前进行核查，以证实能够满足相应检测标准和实验室的规范要求，并保存核查记录？ |  |  |  |
| 6.4 设备 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | a)从事汽车和摩托车灯具检测的实验室，是否配备有相应的配光和光通量标准灯泡？ |  |  |  |
|  | b)汽车整车和零部件阳光模拟及材料氙灯老化试验，是否按试验用设备说明书的要求,定期更换氙灯灯管及过滤片？ |  |  |  |
|  | 实验室是否保存购置与更换氙灯的记录？ |  |  |  |
| 6.4.4 | 实验室自己设计、研制、定制的专用设备及其软件在投入使用前是否验证满足所承担的检测项目要求？ |  |  |  |
| 6.4.10 | 对于环境、老化与耐久试验项目，实验室能否采取合理的核查方法，确保对关键的试验条件物理量的控制？ |  |  |  |
|  | 对于无法通过外部校准实现量值溯源的汽车和摩托车专用检测设备/系统，是否参照相关的检测方法、技术规范、设备说明书等制定核查方法，定期实施核查？ |  |  |  |
|  | 核查最低频次是否满足附录A中的要求？ |  |  |  |
| 6.6 外部提供的产品和服务 |  |  |  |  |
| 6.6.2 | a）实验室能否提供排放试验所用标准气体满足检测标准要求的证明文件，并确认相关参数符合检测要求？ |  |  |  |
|  | 实验室能否提供排放试验所用燃油符合检测标准要求的证明文件，并确认相关参数符合检测要求？ |  |  |  |
|  | b）实验室是否对汽车碰撞试验所使用的可变形壁障（蜂窝铝）确认其符合EEVC（欧洲车辆安全促进会）的相关规定？ |  |  |  |

7过程要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的质量管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.4 检测或校准物品的处置 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | a)汽车和摩托车检测实验室是否根据样品管理程序要求，使用封条、标记等措施对样品及配置的原始状态进行保护，防止对接收后样品的改动？ |  |  |  |
|  | b)实验室是否有能量释放措施及装置，确保电动汽车用动力蓄电池安全试验后样品不发生危险？ |  |  |  |
| 7.7确保结果的有效性 |  |  |  |  |
| 7.7.1 | a) 实验室是否制订有检测结果质量监控计划，并对关键项目检测结果质量保证的方法进行了明确规定？ |  |  |  |
|  | b) 实车碰撞实验室是否采用合适的频率采集牵引系统设定速度值和测试碰撞速度实测值的差值、碰撞位置偏移量等，对数值发展趋势进行质量监控分析？ |  |  |  |
|  | c)实验室是否定期使用有证标准物质进行监控？如： 排放系统是否按标准要求定期采用纯气体（CO或C3H8）对系统总准确度进行确认，以保证检测结果的准确度？ |  |  |  |
| 7.7.2 | 排放分析系统、整车试验所用GPS汽车测速仪、汽车和摩托车照明及信号装置（含回复反射器）配光性能测试系统是否能够至少每3年与经CNAS认可的另外两家（含）以上实验室进行比对或参加能力验证？ |  |  |  |

## 附录A  汽车和摩托车检测领域典型设备核查频次表

| 系统/设备名称 | 参数 | 核查频次 |  |  | 备注 | 核查频次是否满足要求？ | 自查结果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气采样分析试验系统 | 线性检查：CO、THC、CH4、NOx、CO2 | 轻型汽车 | 型式试验 | 1个月 | 提供满足标准的有证标准气体 |  |  |
|  |  |  | 生产一致性 | 6个月 |  |  |  |
|  |  | 重型汽车/发动机 |  | 3个月 |  |  |  |
|  |  | 摩托车 |  | 1个月 |  |  |  |
|  | 丙烷喷射 | 3个月 |  |  | 标准丙烷、电子天平及其他等效方法，如临界流量孔板式流量计(CFO) 法 |  |  |
|  | CVS | 12个月 |  |  | 具备标准流量计 |  |  |
|  | NOx转换效率 | 1周 |  |  | 如能提供系统NOx转换效率稳定性证据，最多可延长至1个月。 |  |  |
| 颗粒物质量排放测量设备 | 颗粒物质量采样流量 | 12个月 |  |  |  |  |  |
| 汽车动态试验用假人及部件 | 头部、颈部、胸部、等各部件假人部件标定（不含假人内部传感器） | 使用10次及状态异常时 |  |  |  |  |  |
|  | 标定用工作标准器具 |  |  |  | 提供满足量值溯源的校准记录 |  |  |
| 汽车碰撞试验用力传感器和多轴力传感器（不可拆卸或异形） | 灵敏度、线性度、轴向间串扰：力、力矩 | 6个月 |  |  | 应配备相应的传感器核查用夹具 |  |  |
| 颈部挥鞭伤试验用头部约束测量装置 | 尺寸、质量参数 | 12个月 |  |  |  |  |  |
| 三维H点装置 | 尺寸、质量参数 | 12个月 |  |  |  |  |  |
| 电子陀螺仪 |  | 12个月 |  |  | 不同实验室的仪器比对，认可周期内至少1次 |  |  |
| 氙灯老化箱 | 辐照度等参数 | 12个月 |  |  | 参照温度箱，实验室提供功能检查的记录；温度、湿度应进行外部溯源 |  |  |
| GPS车速仪 （频率应≥20Hz） | 距离 | 12个月 |  |  | 仪器设备比对（非接触测速仪） |  |  |
|  | 速度 | 12个月 |  |  |  |  |  |
| 除霜试验用喷枪 | 喷嘴孔径、工作压力、液流速度、200mm处喷射锥直径 | 12个月 |  |  |  |  |  |
| 除雾用蒸汽发生器 | 盛水量、沸点热损失、排量、输出蒸汽量 | 12个月 |  |  |  |  |  |
| 塑料燃油箱冲击试验用角锤 | 质量、尺寸 | 12个月 |  |  |  |  |  |
| 后视镜撞击试验用装置和弯曲试验装置 | 质量、尺寸 | 12个月 |  |  |  |  |  |
| 客车安全结构通道尺寸测量用模型 | 尺寸 | 12个月 |  |  |  |  |  |
| 乘用车内部凸出物试验的头部碰撞区确定装置及膝部碰撞区确定装置 | 尺寸 | 12个月 |  |  |  |  |  |