- 附表6(CNAS-CL01-A008:2018)

- 《检测和校准实验室能力认可准则在电磁兼容检测领域的应用说明》核查表

6资源要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 人员 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 实验室检测人员应具有相应的电磁兼容基础理论和专业知识，并且具有相关的实践经验, 其中具有相关领域3年以上工作经历的人员不低于50%。检测人员应经过必要的本专业培训和考核，考核合格后才能上岗。 授权签字人应具有本专业中级以上（含中级）技术职称或同等能力，工作经历按从事本专业检测的时间计算。 |  |  |  |
| 6.3设施和环境条件 |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 根据所申请认可的业务范围和相应标准，除非方法标准有特殊要求，实验室应具备满足相应指标要求的试验场所： |  |  |  |
|  | ----辐射骚扰检测应具备开阔试验场和（或）电波暗室； ----骚扰功率检测应具备屏蔽室； ----辐射抗扰度检测应具备开阔试验场或电波暗室或横电磁波室或带状线等； ----传导抗扰度检测应具备屏蔽室或保证环境引入的传导干扰满足相应标准的要求。 |  |  |  |
|  | a）对于开阔试验场应满足以下要求： |  |  |  |
|  | ----开阔试验场应满足GB/T6113.104《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4 部分 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射骚扰》中有关开阔试验场地物理特性、电特性和场地有效性的要求； |  |  |  |
|  | ----开阔试验场应按GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》附录要求每年测量一次归一化场地衰减，并保证归一化场地衰减满足±4dB场地可接受原则； |  |  |  |
|  | ——开阔试验场的最小尺寸应满足3米法测试要求。对大型设备，测量场地应满足有关标准对场地的要求； |  |  |  |
|  | ——开阔试验场应具备气候保护罩、转台和天线升降塔并符合GB/T6113.104(等同CISPR16-1-4:2004)《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4 部分 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射骚扰 》的要求。 |  |  |  |
|  | ----开阔试验场周围的电磁环境电平与被测电平相比应足够低，试验场地的质量按下述四级给予评估： i) 第一级周围环境电平比被测电平低6dB； ii) 第二级周围环境电平中有些发射比被测电平低，但其差值小于6dB； iii) 第三级周围环境电平中有些发射在被测电平之上，这些干扰可能是非周期的（即相对测试来说这些发射之间的间隔是足够长），也可能是连续的，但只在有限的可识别频率上； iv) 第四级周围的环境电平在大部分测试频率范围内都在被测电平之上，且连续出现； 注：评估为第四级场地时不符合要求。 符合性检测时，上述被测电平可取标准规定限值。 评审报告中应注明场地级别。 |  |  |  |
|  | b)对于电波暗室应满足以下要求： |  |  |  |
|  | ----电波暗室的尺寸应满足标准规定的测试要求； ----进行辐射骚扰测试时，电波暗室的场地电性能和有效性应满足GB/T 6113.104《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4 部分 无线电骚扰和抗扰度测量设备 辅助设备 辐射骚扰》标准要求； ---- 频率在1GHz以上的测量时，应按照GB/T 6113.104第8章规定的场地确认方法，所得到的场地电压驻波比S VSWR，dB 6dB； ----电波暗室的屏蔽效能应满足屏蔽室屏蔽效能的要求，并在1~6GHz (或18GHz)满足屏蔽效能 > 80dB； |  |  |  |
|  | --- 进行辐射杂散测试时，全电波暗室应按照YD/T 1483《无线电设备杂散发射技术要求和测量方法》规定的场地确认方法,与规定全频段的归一化自由空间传输损耗的偏差在±4dB范围内； |  |  |  |
|  | ----进行辐射抗扰度测试时，电波暗室内的测试平面场分布均匀性应满足GB/T17626.3-2016的要求，并定期检查、确认 ----电波暗室应按《GB/T 6113.104》的附录，至少每3~5年对归一化场地衰减进行测量验证，并保证归一化场地衰减满足±4dB场地可接受原则； |  |  |  |
|  | c）对于屏蔽室应满足以下要求： ----屏蔽室的屏蔽效能应能达到： 频率范围 屏蔽效能 0.014MHz~1MHz >60dB 1MHz~1000MHz >90dB ----屏蔽室的屏蔽效能至少每3~5年进行测量验证； ----电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻应大于2MΩ； ----屏蔽室的接地电阻应小于4Ω； |  |  |  |
|  | d）对于横电磁波室应满足以下要求： ----所用横电磁波室的类型应是符合国家/国际标准规定的； ----横电磁波室应给,出其工作频率的上限，其工作频率范围应满足所申请认可的业务和相应标准的要求； ----横电磁波室内场分布均匀性的大小应与受试设备的尺寸相适应，受试设备和附属的导线的布置，不能超过芯板和外导体之间的1/3,； ----横电磁波室的输入电压驻波比应≤1.5； ----横电磁波室的特性阻抗应为50Ω。 |  |  |  |
|  | e) 用于声音和电视接收机辐射抗扰度测量的敞开式带状线应满足以下要求： ---- 带状线的特征阻抗为150Ω；工作频率在150 MHz以下； ---- 被测设备不得高于0.7m； ---- 带状线结构及尺寸应满足GB/T9383-2008附录E的要求，并按照附录F的校准方法和校准曲线进行校准。 |  |  |  |
|  | f）对于军用设备电磁兼容检测的测试场地应满足以下要求： i)军用设备电磁兼容检测，可采用以下几种测试场地（或测试装置）： ----屏蔽室； ----电波暗室； ----混响室； ----横电磁波室或平行板传输线； ----开阔试验场。 ii)军用设备电磁兼容试验通常在屏蔽室内进行，屏蔽室尺寸应足够大，以满足GJB151B（或GJB152A）的要求。当在屏蔽室内进行辐射发射和辐射敏感度测试时，屏蔽室内壁应敷设射频吸波材料，即要求采用局部安装吸波材料的屏蔽室（GJB151B或GJB152A）或电波暗室。 iii)如果订购方同意，电场辐射敏感度也可以采用步进搅拌模式混响室法进行测试，混响室法应满足GJB151B附录D要求。 iv)瞬态电磁场辐射敏感度测试可采用横电磁波室（TEM室、GTEM室）或平行板传输线等测试装置。 |  |  |  |
| 6.4设备 |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 实验室应配置正确开展EMC检测活动所需要的设备，见附录。 |  |  |  |
| 6.4.5 | 实验室的检测仪器设备和辅助设备的测量准确度或测量不确定度应满足GB/T 6113.101~104系列标准（等同采用CISPR16-1-1~CISPR16-1-4）、GB/T17626系列标准等所申请认可的业务范围及相应标准的技术能力（和参数）要求。 |  |  |  |
| 6.4.7 | 设备校准周期应为1~2年，其他场地的校准周期见附录。 |  |  |  |

7过程要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.8报告结果 |  |  |  |  |
| 7.8.2 （检测、校准或抽样）报告的通用要求 |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 | 报告应包括以下内容： ----测量设备名称、型号、校准状态； ----辅助设备名称、型号、校准状态； ----与被测设备有关的辅助设备名称、型号； ----被测设备的连接图； ----检测布置图； ----EUT配置及工作状态（运行的模式）； ----限值及性能判据； ----检测数据。 |  |  |  |
| 7.8.3 检测报告的特定要求 |  |  |  |  |
| 7.8.3.1 | 报告应包括检测环境条件（如ESD检测时温湿度等）。 |  |  |  |