- 附表6(CNAS-CL01-A021:2019)

- 《检测和校准实验室能力认可准则在光伏产品检测领域的应用说明》核查表

6资源要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 总则 |  |  |  |  |
| 6.1 | 实验室应具备光伏组件检测标准中至少一项主要检测项目的完整的技术能力，仅具备非主要项目不得申请此类标准的认可。其中，光伏组件最大功率测量试验（标准测试条件下的性能）为光伏组件检测实验室必备检测项目。光伏电站现场检测中光伏组串电流电压曲线测量为实验室必备检测项目。 |  |  |  |
|  | 注：附录A至C列出了光伏组件检测主要标准中的测试项目及设备要求，其他标准可参照标准内容执行。 |  |  |  |
| 6.2 人员 |  |  |  |  |
| 6.2.3 | 实验室所有从事检测活动的人员应了解检测方法的要求、测量仪器的原理，并能按检测方法正确进行操作和记录。实验室关键技术人员应具有光伏组件和/或光伏电站系统的理论基础和专业知识，并熟悉检测方法。 |  |  |  |

填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。                  2. 本核查表只在CNAS-CL01-A021适用时填写。

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 |  | 自查结果说明 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.3 | 从事光伏电站现场检测登高作业人员应进行高空逃生、救援等技能的培训，且能够正确使用个人防护用品和逃生、救援设备。实验室应定期确认此类人员没有妨害登高作业的疾病，如恐高、幽闭恐惧、心脏病、癫痫、哮喘等。从事高电压（如光伏电站的组串或阵列）试验的人员应进行培训并获得上岗证明。 |  |  |  |  |  |
|  | 注：实验室人员相关要求参见CNAS-CL01-G001《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》中6.2.2条款的要求。 |  |  |  |  |  |
| 6.2.5 | 涉及高电压试验，紫外辐照试验，光老化试验，稳定性试验以及撞击破坏试验、沙尘试验、运输振动试验、静态机械负荷试验、动态机械负荷试验、不均匀雪载荷试验等试验项目的，应进行人员电气安全、机械安全、光辐射安全等方面的培训。 |  |  |  |  |  |
| 6.3 设施和环境条件 |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 设施和环境条件应适合实验室活动，不应对结果有效性产生不利影响。其中包括： |  |  |  |  |  |
|  | a) 高电压试验应按电压等级提供充分安全的防护或在有足够安全距离的封闭区域内进行。应对检测人员采取有效的高压绝缘保护措施。 |  |  |  |  |  |
|  | b) 针对固定场所实验室的户外检测项目，实验室的户外检测场地条件应空旷平坦，周围无遮挡，光照充足，并避免地面及周边环境的强反射光对检测结果造成影响。因此类检测涉及长时间气象监测，实验室应配备气象数据采集装置，并能自动存储气象数据。 |  |  |  |  |  |
|  | c) 紫外辐照试验时，实验室应配备专用的紫外辐照试验箱。试验箱应有措施监控紫外辐射光源的工作情况，措施包括但不限于观察窗、监控摄像头、监控工作电流等方式。如使用观察窗方式，则观察窗应具有紫外辐射屏蔽功能。实验室应为检测人员配备紫外防护眼镜、防护服。 |  |  |  |  |  |
|  | d) 撞击破坏试验、沙尘试验、运输振动试验、静态机械负荷试验、动态机械负荷试验、不均匀雪载荷试验等试验项目，应有安全隔离措施，防止意外伤害。试验项目之间应互不干扰。检测人员应配备相应防护措施。 |  |  |  |  |  |
|  | e) 燃烧试验、可燃性试验用的燃气瓶应单独存放，与燃烧区的明火有效隔离，并给出醒目的警示标志。场地应通风良好，防止燃烧可能产生的有毒气体的积聚。实验室应配备用于监测燃烧气体泄漏的探测装置。 |  |  |  |  |  |
|  | f) 盐雾试验、氨气试验或其它腐蚀性气体试验应与实验室的其它试验场地有效隔离并有足够的通风。 |  |  |  |  |  |
|  | g) 对长时间环境试验项目，实验室应有因意外断电造成试验中断时如何对检测数据和结果进行合理处置，及如何完成试验项目的措施规定。 |  |  |  |  |  |
|  | h) 涉及光伏电站现场检测的实验室在现场检测时应有安全防护措施，保证检测人员的人身安全。应配备防护用具，如防护镜、安全帽、绝缘手套、警示标识、防护网、安全绳等。 |  |  |  |  |  |
| 6.3.3 | 实验室应记录环境条件，包括但不限于照明条件、温湿度、辐照度、紫外辐射强度等。针对固定场所的户外试验（如组件工作温度测量）还应记录风速、风向、组件温度、倾角等测试条件。 |  |  |  |  |  |
| 6.3.5 | 涉及光伏电站现场检测的实验室应制订现场环境控制及管理程序，以确保现场设施及环境满足标准和本准则的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室在进行光伏电站现场检测时，应使用气象环境采集装置记录影响结果的环境数据。环境数据包括但不限于光辐照度、环境温度、湿度、风速、风向等参数。 |  |  |  |  |  |
|  | 在光伏电站现场进行组件、组串最大功率试验时，光辐照度应不低于700W/m2。 |  |  |  |  |  |
| 6.4 设备 |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | 实验室应具备满足测试要求的设备。 a) 附录A规定了实验室开展“地面光伏组件设计鉴定和定型-第2 部分：测试方法”(IEC61215-2:2016)检测项目所需具备的仪器设备配置要求。GB/T9535-1998、GB/T18911-2002可参考使用。 |  |  |  |  |  |
|  | 附录B规定了实验室开展“光伏组件安全鉴定-第2部分：测试要求”(IEC61730-2:2016)检测项目所需具备的仪器设备配置要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 附录C规定了实验室开展“光伏（PV）系统测试、文档和维护要求-第1部分：并网系统 文件、调试和检验”(IEC62446-1:2016)检测项目所需具备的仪器设备配置要求。 |  |  |  |  |  |
|  | 注：当以上标准修订或换版时，以新的相应要求为准。 |  |  |  |  |  |
|  | b)当使用模拟器法测量最大功率时，实验室所用的太阳光模拟器应满足标准中规定的等级要求。 |  |  |  |  |  |
|  | c) 使用瞬态或稳态太阳光模拟器进行标准测试条件下的性能测量时，电池或组件的温度应按标准要求监控并能控制在规定的温度条件内。 |  |  |  |  |  |
|  | d) 进行光伏组件的热循环试验和湿冻试验的环境试验箱的温度变化速率应在实际负荷运行条件下满足标准规定的要求。 |  |  |  |  |  |
|  | e) 对于聚光型光伏组件，在户外进行电流电压性能测试时，测试装置应具有能使被测组件对准太阳光的双轴太阳跟踪系统。 |  |  |  |  |  |
|  | f) 脉冲电压试验应可对不同样品采取补偿措施，使得其脉冲电压波形满足标准要求。 |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | 针对光伏电站现场检测设备（电流电压测试仪，总辐射表等），以及用于装载组件测试仪（含太阳模拟器等）的移动检测车，实验室应有处理、运输、储存、使用和按计划维护设备的程序，以确保其功能正常并防止污染或性能退化。 |  |  |  |  |  |
|  | 实验室应确保标准太阳电池（组件）的保存环境适宜，遮光、无腐蚀性有害气体，以避免标准太阳电池（组件）的损坏或性能衰变。标准太阳电池（组件）应标识清晰，采取合适的搬运工具搬运，避免机械损坏或由于振动冲击引起隐裂而造成性能偏差。 |  |  |  |  |  |
| 6.4.6 | 实验室应对标准太阳电池（组件）、组件测试仪、电流电压测试仪、总辐射表进行校准。 |  |  |  |  |  |
|  | 注：校准的参量包括标准太阳电池的标定值；标准组件的短路电流，开路电压及最大功率值；组件测试仪的光谱适配度，不均匀度，不稳定度；电流电压测试仪的电流电压准确度；总辐射表的灵敏度。 |  |  |  |  |  |
| 6.4.11 | 用于紫外老化箱的紫外A波段探测器及紫外B波段探测器、标准太阳电池（组件）、光伏电站现场检测用总辐射表及电池辐照度计，便携式电流电压测试仪等设备校准后，当获得参考值或修正因子时，实验室应确保该参考值或修正因子得到更新使用。 |  |  |  |  |  |
| 6.5 计量溯源性 |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | 实验室应通过形成文件的不间断校准链，将测量结果（如太阳电池标定值，光伏组件短路电流及最大功率，太阳辐照度，光伏电站中组件（组串）电流电压特性）与适当的参考对象（如标准太阳电池，标准组件，总辐射表，电流电压测试仪）相关联，建立并保持测量结果的计量溯源性。 |  |  |  |  |  |
| 6.6 外部提供的产品和服务 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | 实验室应制定措施，确保影响实验室活动的由外部提供的消耗材料符合标准要求，如绝缘试验、脉冲电压试验的导电箔，燃烧试验、可燃性试验的气体，剪切试验的钢片，标记耐久性试验的擦拭溶剂，紫外试验的紫外灯，盐雾试验用的氯化钠等。实验室应保存验证这些消耗材料符合要求的记录。 |  |  |  |  |  |

7过程要求

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 要求，标书和合同评审 |  |  |  |  |
| 7.1.1 | 涉及光伏电站现场检测的实验室在现场检测前，应明确与委托方的义务及责任要求，检测人员应在检测前进行以下内容的确认： |  |  |  |
|  | a) 光伏电站的基本情况（如项目详细地址、计划装机容量及已完成装机容量、光伏组件型号，生产厂家、安装施工单位等）； |  |  |  |
|  | b) 技术资料的完整性（如组件出厂合格证、组件出厂检测报告、组件到货验收记录、组件售后文件、项目实施方案、作业指导书、技术交底记录、光伏阵列工程图等）； |  |  |  |
|  | c) 检测人员应遵守电站运营方的安全规定，不得私自进行拉闸、带电操作等活动。 |  |  |  |
| 7.2 方法的选择、验证和确认 |  |  |  |  |
| 7.2.1 | 方法的选择和验证 |  |  |  |
| 7.2.1.1 | 进行最大功率测量，标准测试条件(STC)下的性能试验时，如果使用自然光法，实验室应有措施保证测试条件满足标准的要求，且能保证多次测试时测试条件的一致性。 |  |  |  |
| 7.2.1.2 | 涉及光伏电站现场检测的实验室在现场检测时应确保检测人员能够在电站现场获取并充分掌握非固定场所检测活动相关的程序文件、作业指导书、方法标准、手册、参考资料，并且能够及时得到更新的版本和其他的技术支持。 |  |  |  |
| 7.3 抽样 |  |  |  |  |
| 7.3.1 | 涉及光伏电站现场检测的实验室，如需在电站现场进行抽样，应根据相关标准要求，并结合业主要求和现场实际情况与委托方确定抽样的计划和方法，并保留全部抽样记录。 |  |  |  |
| 7.4 检测或校准物品的处置 |  |  |  |  |
| 7.4.1 | 实验室应妥善存放光伏组件样品，使用适当的工具搬运样品并做好防护，防止样品损坏或造成人员伤害。 |  |  |  |
| 7.5 技术记录 |  |  |  |  |
| 7.5.1 | 技术记录应满足以下要求： a) 实验室对技术记录的管理，应包括离开固定设施、场所或在临时或移动设施中检测的记录。对于光伏电站现场检测，实时的观察、数据计算、数据传输和核查、环境条件等记录均应附有时间的信息及人员的标识。 |  |  |  |
|  | b) 固定场所的户外检测及光伏电站现场检测时，应有文件化的记录表单来记录标准规定的可能影响检测结果的现场检测条件，例如辐照度、温度、户外或现场环境等，必要时，记录应附有说明或照片。 |  |  |  |
|  | c) 光伏电站现场检测时，实验室应对现场照片、原始试验数据制定文件化的规定，确保电子记录的文件名的唯一性。 |  |  |  |
|  | 注：当现场检测设备的保存文件名被简化并不易识别时，应记录好该文件与被测样品及当时测试条件的对应关系，确保不混淆。 |  |  |  |
|  | d) 光伏电站现场检测时，气象环境监测设备应具有时间同步性，保证气象数据与相关检测数据在采集时间的一一对应。 |  |  |  |
|  | e）光伏电站现场检测的记录应注意记录载体的适用性和安全性，避免雨水、潮湿、喷溅等环境因素对记录造成损坏。 |  |  |  |
| 7.6 测量不确定度的评定 |  |  |  |  |
| 7.6.1 | 评定光伏组件最大功率测量的不确定度时，至少应考虑光源的光谱匹配度、光源不均匀性、光源辐照度的不稳定性、参考电池或组件的不确定度、电子负载的不确定度、组件温度及重复性等因素对不确定度的贡献。 |  |  |  |
|  | 评定现场光伏组件/阵列最大功率测量试验的不确定度时，至少应考虑辐照度传感器测量不确定度、辐照度重复测试误差、电流电压测试仪测量不确定度、环境温度以及组件温度等几个方面引入的不确定度。 |  |  |  |
|  | 注：每次校准过程都会引入不确定度（见6.5.1）。对于同等参数，实验室评定的不确定度不会优于上一级机构的不确定度。 |  |  |  |
| 7.7 确保结果有效性 |  |  |  |  |
| 7.7.1 | 实验室应定期利用标准太阳电池（组件）监控结果有效性，并确保标准太阳电池（组件）的性能稳定。 |  |  |  |
|  | 注：实验室可采用多块标准组件之间的重复检测、实验室间的比对、不同设备间的比对、参加能力验证活动等进行质量监控活动。 |  |  |  |
|  | 涉及光伏电站现场检测的实验室所使用电流传感器（电流钳、互感器）、电流电压测试仪、总辐射表以及相应的信号线缆时，实验室应有措施保证其性能符合检测要求，必要时对其进行核查以保持其性能的可靠性。实验室应有合适的搬运工具和措施保证其在运输过程中不会受到可能导致其性能劣变或损坏的机械振动和冲击。 |  |  |  |
| 7.8 报告结果 |  |  |  |  |
| 7.8.2.1 | 检测报告应根据具体检测的项目对应列出所用的测量仪器的名称、型号/编号、校准状态的信息。 |  |  |  |
| 7.8.2.2 | 光伏电站现场检测的报告至少应包含： |  |  |  |
|  | a) 光辐照度、温湿度等环境条件； |  |  |  |
|  | b) 设备及关键辅助设备信息。如使用电站运营方的辅助设备，需在报告中明确设备归属方信息； |  |  |  |
|  | c）明确的检测时间及周期，包括开始时间、结束时间、以及每个检测项目的具体检测时间段； |  |  |  |
|  | d）电站所在的具体位置识别； |  |  |  |
|  | 注：为确保被测光伏电站的信息不会混淆，必要时需补充组件制造商、组件监造单位、施工监理单位、组件型号、电池类型、标称功率及电站设计容量等信息。 |  |  |  |
|  | e）如有出现问题的光伏组件，应明确其序列号、安装位置、缺陷描述（热斑或EL判定、阳光遮挡、以及安装过程中螺丝生锈等）。 |  |  |  |