- 附表6 (CNAS-CL07：2021+ CNAS-CL07-A001：2021)

医学参考测量实验室能力认可准则及应用要求

核查表

| 条 款 | CNAS-CL07:2021 核查内容 |  | CNAS-CL07-A001:2021 核查内容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 结构要求 |  |  |  |  |  |
|  | 当医学参考测量实验室与医学实验室位于同一地点时，组织安排应确保其不会对医学参考测量实验室符合本文件的要求产生不利影响。 |  |  |  |  |
| - 6 资源要求 |  |  |  |  |  |
| - 6.2 人员 |  |  |  |  |  |
| - 6.2.2 |  |  | 医学参考测量实验室人员的资质要求应满足CNAS-CL01-G001，6.2.2的要求，同时应满足以下要求： a）所有专业技术人员应有医学检验或相关专业的大专以上学历； b）技术负责人应具有医学检验或相关专业背景，高级技术职称，从事医学参考测量工作至少5年。 |  |  |
| - 6.2.3 |  |  | 医学参考测量实验室应建立人员能力评估要求，包括评估内容、方法和频次等，评估每一位员工在适当的培训后执行所指派的管理或技术工作的能力。 |  |  |
| 6.3 设施和环境条件 |  |  |  |  |  |
| - 6.3.1 |  |  | 医学参考测量实验室应提供满足参考测量活动需求的设施和环境条件，合理分配开展工作的空间，确保参考测量结果的质量以及实验室人员和来访者的健康和安全。医学参考测量实验室应评估和确定工作空间的充分性和适宜性。必要时，医学参考测量实验室应提供安静和不受干扰的工作环境如：天平室、资料室、数据处理室等。 应依据水的用途（如：试剂用水、分析仪用水、质谱仪用水、RNA检测用水），制定适宜的水质标准（如：电导率、微生物含量、去除RNase等），并定期监测。对于使用色谱分析法、质谱分析法及其联用分析方法等的参考测量程序，应使用GB/T 6682定义的一级实验用水。 医学参考测量实验室应配置不间断电源（UPS）和/或双路电源以保证关键设备（如需要控制温度和连续监测的分析仪器、冰箱、实验室信息系统（LIMS）服务器和数据处理有关的计算机等）的持续正常工作。 应保证各种相关辅助设备满足关键设备（指用于直接测量物质的量和\或其相关特征量的分析仪器）正常运行的要求；对需要气体支持（包括载气、各种辅助气）的关键设备，应保证气体供应充足、气体压力和纯度满足关键设备运行要求。 危险品的储存和处置设施应与物品的危险性相适应，并符合国家相关法规和标准的要求。 适用时，应配备必要的安全设施如生物安全柜、通风设施、化学库、消磁刷，以及口罩、帽子、手套等个人防护用品。 |  |  |
| - 6.3.2 |  |  | 医学参考测量实验室应制定针对不同区域的生物、化学、物理、电磁辐射等危害的防护措施及合适的警告。易燃易爆、强腐蚀性的危险品等应有完善的登记和管理制度，分别设库，单独贮存。 |  |  |
| - 6.3.3 |  |  | 环境或设施温度对参考测量结果有影响时，应设置目标温度（必要时包括湿度）和容许区间。医学参考测量实验室应有温（湿）度失控时的处理措施并记录。 |  |  |
| 6.4 设备 |  |  |  |  |  |
| - 6.4.1 | 医学参考测量实验室应配备正确实施所列参考测量程序所需的全部设备。测量相关的全部设备应能达到要求的测量准确度。当使用经过处理的信号（例如通过内置微处理器）时，应由制造商或自主进行校准和转换函数确认和验证。参考测量程序中使用的所有设备应由授权人员定期检查和维护。应制定设备运行的校准和验证程序。应保持相关环境条件。设备操作手册应保持现行有效并易于获得。每台设备都应有唯一标识。每台主要设备的使用和维护应记录在日志中，包括： ——测量类型，控制或维护程序； ——校准和验证状态； ——测量或维护日期； ——实施测量或维护的操作人员； ——维护原因（预防或故障维修）； ——特定操作条件，相关时； ——需要调查的异常情况，必要时。 对于基础量，如质量、容量和温度，医学参考测量实验室应配备经校准的装置。医学参考测量实验室应确保基础量的测量结果可溯源到国际单位制（SI）单位。应在要求的测量不确定度水平进行校准并记录。应制定校准和验证计划，确保仪器和设备满足规定的测量不确定度要求。 当校准所需的称量参考物质或其他物品的不确定度是合成标准测量不确定度的重要分量，且与测量结果或其测量不确定度相关时，应根据其与测试砝码相关的质量密度对浮力进行修正。相关时，应考虑温度、气压和湿度。 若以称量相应量的水或其它适当液体的方法对容量设备校准，应特别考虑液体在相应温度和气压下的密度。应使用经校准的天平和标准砝码进行称重。 建议使用正排量式容量设备（如移液器）进行准确的小体积取样，并用称重法对所移取的体积进行校准。 |  | 医学参考测量实验室应具备以下符合预期用途的、经校准满足CNAS-CL01-G002规定的溯源要求的设备或有证参考物质用于校准。 |  |  |
| - 6.4.3 |  |  | 医学参考测量实验室应针对每台设备编写易于理解和使用的SOP文件，包含警示与安全操作的内容。大型复杂设备可编制简易操作流程卡和常规维护记录表。 对以质谱分析系统及其附属（辅助）设备为关键设备的方法，应满足GB/T 6041和本文件附录A的要求。 |  |  |
| - 6.4.4 |  |  | 对于关键性能持续变化的设备或参数，医学参考测量实验室应建立校准/验证程序。在每次正式实验前，医学参考测量实验室均应对不稳定的设备或参数进行校准/验证。 |  |  |
| - 6.4.6 |  |  | 用于参考测量的主要设备应定期校准或验证，符合CNAS-CL01-G002规定的溯源要求。 |  |  |
| - 6.4.13 |  |  | 主要设备的使用和维护情况应有记录，内容至少包括： - 实施的测量类型/项目； - 控制或维护程序； - 校准/验证状态； - 测量或维护日期； - 测量或维护人员； - 维护原因（预防或故障处理）； - 明确规定的操作条件（适用时）。 医学参考测量实验室所用试剂应有标识，必要时，应考虑标明以下内容： - 名称； - 含量（浓度、滴度等）及储存要求； - 制备日期； - 有效期； - 制备人； - 启用日期； - 使用人； - 安全警示/提示标识（必要时）。 以下色谱/质谱设备或试剂应保存其型号、规格和生产商等的记录： - 液相色谱柱、毛细管色谱柱等色谱设备； - 内标或同位素内标； - 固相萃取柱、层析柱等样品前处理过程中使用的设备； 提取溶剂、衍生试剂、内切酶等样品前处理过程中使用的化学试剂。 |  |  |
| 6.5 计量溯源性 |  |  |  |  |  |
| - 6.5.1 | 医学参考测量实验室应证明其测量结果在计量学上可按照ISO 17511的规定，通过不间断的比较链溯源至现有最高等级的参考物质的值或参考测量程序的测量结果。 |  |  |  |  |
| - 6.5.2 | 测量和校准的设计和操作应确保测量结果尽可能溯源到SI单位。若不能溯源至SI单位，则应采用ISO 17511描述的可供选择的校准等级。 |  | 医学参考测量实验室应识别需校准或验证的设备并按国家/行业相关标准制定设备校准/验证方案。关键性能持续变化的设备应根据参考测量要求增加校准/验证的频率。 |  |  |
| 6.6 参考物质 |  |  |  |  |  |
| - 6.6.1 | 当可获得完全符合GB/T 19703/ISO 15194要求并满足预期用途的有证参考物质时，医学参考测量实验室应尽可能使用。 |  | 医学参考测量实验室应优先使用国际检验医学溯源联合委员会（JCTLM）、国家权威机构确认或颁布的有证参考物质。 |  |  |
| - 6.6.2 | 应按照认定机构提供的预期用途使用有证参考物质。 |  | 医学参考测量实验室应按照参考物质证书的说明对其进行正确的制备、应用和保存。考虑的因素可包括： - 接到参考物质时和打开其包装后所需的保存条件和稳定性； - 标识； - 容器开启； - 样品制备，如融化、复溶、混匀、环境条件； - 样本的分割； - 测量过程； - 开瓶后的保存与稳定性； - 剩余材料的处理； - 纯度物质的干燥、称量和溶解； - 密度的测量和测量单位的转化； - 生物安全性要求。 |  |  |
| - 6.6.3 | 当不能获得有证参考物质时，医学参考测量实验室可按照GB/T 19703/ISO 15194的规定对参考物质进行表征和赋值。实验室应对这类工作全面文件化。 |  | 当有证参考物质不可获得时，医学参考测量实验室应优选满足GB/T 15000.7/ISO 17034 要求的标准物质生产者提供并声明计量溯源至SI单位的参考物质。 |  |  |
| - 6.6.4 | 一个指定参考物质可以用作校准物或质控物，但在一个特定医学参考测量实验室的指定情况下，同一参考物质不应同时用于两种目的。 |  |  |  |  |
| - 6.7 外部提供的产品和服务 |  |  |  |  |  |
|  | 当医学参考测量实验室分包工作时，无论是由于不可预见的原因（例如工作量、需要进一步的专业知识或暂时无能力），还是持续原因（例如通过永久分包、代理或特许经营安排），应选择有能力的分包商，例如，相关工作符合本文件的分包商。 |  | 医学参考测量实验室对外部提供产品和服务的评价，应包含以下内容： a) 提供的产品、关键性能指标和服务支持人员； b) 验收标准； c) 资质/能力的证据，包括产品、服务人员需具备的资质、资格； d) 医学参考测量实验室或其客户拟在外部供应商的场所进行的活动。 外部产品和服务的相关记录可包括： a) 外部产品和服务合格供应商的遴选记录； b) 外部产品和服务的申购、验收、质量监控、使用或销毁记录； c) 不合格的外部产品和服务记录。 |  |  |
| - 7 过程要求 |  |  |  |  |  |
| 7.1 要求、标书和合同评审 |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 |  |  | 当医学参考测量实验室存在不能独立完成参考测量活动的风险、可能需要使用外部供应商时，医学参考测量实验室应告知客户由外部供应商实施的参考测量活动，并获得客户书面同意。 对非初次合作的客户，要求、标书和合同评审可简化进行。 |  |  |
| 7.1.2 |  |  | 当客户要求与相关国际/国内法规、标准规定的参考测量方法或性能不一致时，医学参考测量实验室应通知客户并在实施前达成一致。 |  |  |
| 7.2 参考测量程序 |  |  |  |  |  |
| - 7.2.1 | 医学参考测量实验室应运行为满足其声称的测量不确定度水平而设计、描述和应用的文件化参考测量程序，该程序作为符合ISO 17511所述校准模式之一的校准等级的一部分。 |  | 医学参考测量实验室应采用国际权威专业组织（如：国际血液学标准化委员会ICSH、JCTLM等）公布的、国家/行业标准发布的、国家权威机构批准的参考方法从事相关的参考测量服务。如果参考方法的发布机构修订了方法，医学参考测量实验室应重新修订测量程序并再次验证。具体验证要求见附录B。 医学参考测量实验室在提供参考测量服务（如：给国际或国家参考物质、或候选参考物质赋值）时，应同时测量相应计量学等级的有证参考物质（如：ERM、JCERM、NIST 或国家参考物质等），详细记录并保留原始测量数据。医学参考测量实验室对参考物质进行赋值或对室间比对标本测量时，应制定赋值或测量计划和/或实施方案，并保存记录。 |  |  |
| - 7.2.2 | 参考测量程序的内容和表述应符合GB/T 19702/ISO 15193的要求。 |  | 医学参考测量实验室应按照GB/T 19702/ISO 15193的要求表述参考测量程序并制定标准操作程序（SOP）。制定的标准操作程序应符合所选参考测量程序的关键技术细节。 经技术判断，严重偏离应视为不符合本条款的要求。 经技术判断，轻微偏离应事先形成文件，并进行确认，保证对测量结果不会产生不利影响。 |  |  |
| - 7.2.3 | 所有参考测量程序应在使用前进行适当确认。 |  |  |  |  |
| - 7.2.4 | 在向客户提供参考测量之前，医学参考测量实验室应证明其能够正确运行参考测量程序，并使用适当的设备和试剂。 |  | 医学参考测量实验室在提供参考测量服务前，应通过适宜方式证明其正确运行参考测量程序的能力，包含但不限于： a) 满足预期需求的医学参考测量实验室的室间质评结果； b) 满足预期需求的室内质控和正确度质控的结果； c）覆盖关键测量影响因素的测量不确定度的评估方案； d）满足GB/T 19702/ISO15193要求的参考测量程序和适宜执行的SOP。 |  |  |
| 7.3 样品处理 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 医学参考测量实验室应有程序和适当的保存措施以避免在由医学参考测量实验室负责的运输过程中造成样品变质或损坏。 生物源性标本（如：血清、尿液、脑脊液和组织等）应视为有风险的传染性物质，应制定采样、测量、废弃时的安全处理程序。 |  |  |
| - 7.4 测量记录 |  |  |  |  |  |
|  | 测量记录应包括测量日期、测量人员、被测量、样品识别、测量前和测量中特定的观察内容、质控数据、原始数据（例如吸光度值、峰面积或峰高、同位素比值）和测量结果计算。应改正不正确的记录（但仍可识别），改正者应签字或以其它方式识别并注明日期。记录应以可持续使用且易于检索的书面文件或电子媒体形式，按客户规定时限储存和保存。 |  |  |  |  |
| - 7.5 测量不确定度评定 |  |  |  |  |  |
|  | 报告的每个测量结果都应附有根据ISO/IEC 指南 98-3进行评定和表示的测量不确定度声明。 |  | 医学参考测量实验室应依据 GUM、QUAM、国家/行业标准、规范等文件的原则制定每类或每个参考测量程序的测量不确定度评估程序并实施。应参照国际公认的标准规定医学参考测量实验室允许变异的范围或最大允许不确定度；测量不确定度评估应覆盖完整的测量过程和可识别的各测量重要影响因素。应有校准和测量能力（CMC）评估的程序，并进行合理评估，保存其记录；必要时向服务对象提供CMC。 |  |  |
| - 7.6 确保测量结果的有效性 |  |  |  |  |  |
| - 7.6.1 | 分析目标应根据客户需求确定，并应考虑到计量水平适宜于满足客户的医疗要求。应制定文件评估质控规则的符合性。每一个分析批应通过测量足够数目的基质质控物进行室内质控，以满足参考测量程序的特定性能要求。 |  | 医学参考测量实验室应建立适宜的质控程序。根据参考物质的来源情况、赋值范围以及工作的频率等因素来制定室内质量控制方案，保证所有的测量过程处于受控状态。室内质控方案包含但不限于以下内容： - 适宜的质控物； - 质控物的浓度水平与数量； - 质控的频次； - 质控规则； - 失控的处理； - 质控结果的定期评估。 |  |  |
| - 7.6.2 | 如可行，应使用与待分析样品基质相似的有证参考物质进行正确度控制。质控物测量结果应在“赋值±不确定度”范围内，该不确定度由质控物赋值的不确定度和医学参考测量实验室参考测量程序声称的测量结果不确定度计算得出。 |  | 如可行，医学参考测量实验室应根据商品参考物质的来源情况、赋值范围以及工作的频率等因素来制定正确度质量控制方案，应尽量使用与被测样品基质相同的有证参考物质；应制定对可疑结果的判断标准（如：失控规则）。 |  |  |
| - 7.6.3 | 医学参考测量实验室应通过参加适宜的相应类型的量的实验室间比对，定期核查其运行情况，作为内部质量控制的补充。 |  | 医学参考测量实验室应按照CNAS-RL02的要求参加适宜的PT/EQA，参加频次为每个参考测量项目每年至少1次；如无可获得的PT/EQA，则应与同行医学参考测量实验室（如可行，包括境外实验室）进行比对，比对频次为每个参考测量项目每年至少1次，证实其参考测量能力。 |  |  |
| 7.7报告测量结果 |  |  |  |  |  |
|  | 应以报告或证书的形式发布参考测量的结果。 报告或证书还应包括： a）所用测量程序的明确描述； b）每次测量结果； c）报告的参考测量值； d）报告值或认定值的计量溯源性声明； e）依据ISO/IEC 指南 98-3报告的测量不确定度。 |  | 在计算合成不确定度分量时，为尽可能降低数字修约误差，宜至少保留三位有效数字。 |  |  |
| - 8 管理要求 |  |  |  |  |  |
| - 8.1 总则 |  |  |  |  |  |
|  | 医学参考测量实验室管理体系的设计应确保参考测量结果的质量，该结果包含依据ISO/IEC 指南98-3计算得出的医学参考测量实验室声称的不确定度水平。 |  |  |  |  |
| 8.2内部审核 |  |  |  |  |  |
|  | 医学参考测量实验室内部审核应验证是否已充分表征影响测量结果不确定度的因素，并正确纳入测量结果不确定度的有效评定。 |  |  |  |  |