- 附表6(GB/T 19702)

《参考测量程序的要求》自查表

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1 参考测量程序的要素 |  |  |  |
| 4.1 | 一个参考测量程序的内容应至少包括表下列必备要素。要素的次序可以更改，适当时可添加其他要素，如摘要。 - 标题页 - 警告和安全注意事项 - 标题 - 范围 - 测量原理和方法 - 试剂 - 仪器 - 采样和样品 - 测量系统和分析部分的准备 - 测量系统的操作 - 数据处理 - 分析可靠性 - 实验室间比对确认 - 报告 - 质量保证 - 发布和修订日期 |  |  |
| 4.2 警告和安全注意事项 |  |  |  |
| 4.2 | 应符合区域、国家和地方的法律和法规。与样品类型、试剂、设备或操作有关的危险都应引起注意，并且应对所有必要的注意事项进行说明，包括废弃物处理方面的警告。 |  |  |
| 4.3 引言 |  |  |  |
| 4.3 | 引言中应包括以下项目，可按照任意次序进行描述： - 参考测量程序测量的量的描述，包括系统、成份和量的类及其详述； - 适当时，简述该量在医护工作中的作用； - 测量方法及其选择的合理性； - 将被测量作为所有输入量的函数的测量模型； - 在测量程序和校准物等级序列中的位置； - 计量溯源性。 |  |  |
| 4.4 范围 |  |  |  |
| 4.4 | 应规定主题和涵盖面，说明所有已知的适用性限制，此要素不应包含要求。 宜包括以下项目： - 参考测量程序测量的目标是适合的； - 参考测量程序所用样品材料的类型以及是否有限制； - 干扰成份－例如，药物、代谢物、添加剂、微生物生长； - 注明基础参考测量程序所允许的改变，例如，需要去除不常见的和可以识别的干扰（改变后程序的详细说明宜列为一个单独的章“特殊事项”（见4.15））； - 测量区间。 |  |  |
| 4.5 术语，定义，符号和缩略语 |  |  |  |
| 4.5.1 概念 | 适当时，本章应对所有理解参考测量程序所必需的要素进行说明。 |  |  |
| 4.5.2 命名 | 所使用的化合物、生物组分、量、单位和符号的名称应符合现行的国际标准，或适当的国际组织的最新建议。如果权威机构建议的名称多于一个，可选择一个名称。所选择的名称及其同义词应与相关的标准或提出建议的组织一起列出。 |  |  |
| 4.5.3 通俗名称 | 如果要使用某个试剂的通俗名称，应在文本中第一次出现的系统名称后面的括号中给出。 |  |  |
| 4.6 测量原理和方法 |  |  |  |
| 4.6.1 | 应给出测量原理，例如，液体溶液中胆红素物质的量浓度的测量程序中应用了可见光分子吸光原理。 |  |  |
| 4.6.2 | 应描述测量方法。适当时应给出选择某一步骤的理由。应列出有助于理解文本或计算方法的主要化学反应。适当时反应应以离子式表示。 |  |  |
| 4.7 核查表 |  |  |  |
| 4.7.1 适宜性 | 如果含有核查表，应列出进行测量所需的物品和条件。 |  |  |
| 4.7.2 试剂和材料清单 | 如果核查表中包含试剂，应给出其系统名称或通俗名称。 本章宜按下述有规则的顺序进行编写： - 以商品形式使用的产品（溶液除外）； - 溶液、悬液或粉末（参考物质除外）及其标示的近似浓度； - 校准物，如，有确定浓度的溶液； - 指示剂； - 溶剂（水、有机溶剂）； - 控制物质。 |  |  |
| 4.7.3 仪器清单 | 应列出主要仪器，包括型号和特殊要求，例如天平和容量器具等官方校准的仪器。 |  |  |
| 4.7.4 辅助设备清单 | 其他不按4.7.3条列出的仪器应列出其型号和其他的适当信息，如材料、等级、校准、尺寸和所有其他特殊的性能要求。 |  |  |
| 4.7.5 特殊的实验室要求清单 | 应详细规定测量所需物理的、环境的和安全的要求。 |  |  |
| 4.8 试剂和材料 |  |  |  |
| 4.8.1 总则 | 除非另有说明，只能使用经适当文件规定了分析特性的试剂和溶剂。 当试剂或制备物需进一步规定时，材料、制造商或供应商以及有时批号的描述是有帮助的。 如果某种试剂规定了商标名，宜加一条说明：“可以用符合要求的其他品牌试剂代替”。 |  |  |
| 4.8.2 描述项目 | 每一种商品试剂和自制试剂视情况而定以专门的段落给出以下信息： - 化学文摘服务处注册号（CAS-，CARN-号）； - 通俗名称[主要成份和（或）性能]； - 对于最终形式制备试剂的每一项特性，应尽可能提供化学系统全称，或以组分名标记的生物学名称、相关特性的类的名称及特性值，可能带有明确的测量不确定度量度，与ISO 15194一致； - 必要时，给出自制试剂产品的生产细节： - 对使用的每个原材料 —如是化学材料，化学式（包括结晶水）、摩尔质量、分析性能（如纯度、规定的杂质）； —如是生物材料，类型及其来源； - 与其用途相对应的可接受的性能； - 检查程序以及允许区间，例如，无干扰成分； - 器具和特殊的清洗程序； - 贮存条件； - 保存期； - 处置； - 以符号、R-类和S-类表示的危险类别。 如果使用的某种试剂的制备和检查方法是国际标准中的通用方法，应引用该标准（见4.8.1）。 |  |  |
| 4.8.3 影响量 | 如对测量很关键，应规定所有影响量，例如容积测量时的温度。 |  |  |
| 4.8.4 浓度的表示 | 以滴定法准确地定义了浓度的溶液，浓度应以物质的量浓度（包含基本元素）摩尔每立方米（mol/m3）或摩尔每升（mol/L）表示。 某些情况下，比如基本单位未知，可以给出质量浓度单位，例如克每升（g/L）。 不应再使用如ppm（百万分之几；等于10-6）和 ppb（十亿分之几；等于10-9）这样的单位。 量的类术语“当量浓度”和“摩尔浓度”应废止，而以“物质的量浓度”代替，必要时包含组分（分析物）的基本元素。宜避免使用如“物质浓度”或“量浓度”的名称。 如果某一试剂溶液的组成不能以物质的量浓度表示，应选择其他的表示方法，例如: - 质量浓度[单位为千克每升（kg/L）或其他适当的倍数单位表示]； - 质量分数[单位为1或千克每千克（kg/kg）]； - 体积分数[单位为1或升每升（L/L）]； - 催化活性浓度，催化浓度[单位为摩尔每升每秒（mol l-1 s-1）即卡特每升（kat/L）]。 测量的催化活性浓度值取决于测量程序，应予以规定。 |  |  |
| 4.8.5 稀释 | 将一定体积的液体加入到一定体积的另一种液体中进行稀释时应表示为： - “稀释V1→V2”：将体积为V1的指定溶液稀释至总体积为V2的最终混合物，例如，稀释25mL→1L；或 - “稀释V1＋V2”：将体积为V1的指定溶液加入到体积为V2的溶剂中，例如，25ml+975ml。 不应使用“V1：V2”或“V1/V2”表示，因为其具有不同的含义。 |  |  |
| 4.8.6 引用专利项目 | 例外情况下，如果因为技术原因在制定参考测量程序的过程中使用了专利项目，可能有必要包括警告提请注意的事实即声明遵守参考测量程序所涉及专利的使用。 |  |  |
| 4.9 仪器 |  |  |  |
| 4.9.1 描述 | 每一台仪器均应按如下方式描述： - 名称（通用名称），如有必要，包括类型、制造商、型号、序列号或批次编码； - 基本性能特性。 |  |  |
| 4.9.2 辅助设备 | 适当时应按照与4.9.1相同的内容以独立条款描述。 |  |  |
| 4.10 采样和样品 |  |  |  |
| 4.10.1 总则 | 如果已知某些分析前的因素可以改变原始样品的某些特性进而影响到测量结果，应将这些因素及其识别或预防方法一起列出。 |  |  |
| 4.10.2 样品 | 应根据需要的样品容器和/或样品处理步骤，被测量的细微变化（例如，损失和/或污染）规定对原始样品的要求，包括可接受的材料、所需的量、所需的添加物、运输条件、贮存条件、稳定性、危险和注意事项。 应规定对实验室样品的要求，包括如何获得、可接受材料的类型和量、贮存条件、融化过程和混匀。 应描述制备分析样品的步骤，例如，分离、研磨、混匀、冷冻干燥、贮存和复溶。 |  |  |
| 4.11 测量系统和分析部分的准备 |  |  |  |
| 4.11.1 总则 | 为了帮助理解和提供概况，可以用表格或流程图或其他图表对测量系统和分析部分准备中的分析步骤进行说明。 |  |  |
| 4.11.2 仪器的准备 | 实施测量前如果仪器的准备与制造商使用说明中给定的程序不同，应对其进行规定和描述，适当时包括下列内容： - 警告和安全注意事项； - 装配； - 核查性能量值未超出允许限； - 操作模式； - 用户进行的预防性维护。 |  |  |
| 4.11.3 校准 | 应根据以下内容对所有校准包括的原理、材料和步骤进行详细的描述： - 校准程序的类型的选择（校准值的数目，例如两点、多点；交叉法（见4.11.5）；标准加入法）； - 合适的校准物和其所需的所有检查规范，例如符合ISO 17511或ISO 18153的计量溯源性； - 校准物的准备，例如容量分析和重量分析中稀释的准备或标准加入技术； - 校准物的测量； - 某一单调（连续递增或递减）校准函数及其参数的测量不确定度计算方法； - 根据已建标准判断校准函数的可接受性； - 系列（也称为批）内和/或系列间重新校准的时间间隔。 |  |  |
| 4.11.4 分析样品的类型 | 应列出并描述所允许分析样品的不同类型。 |  |  |
| 4.11.5 分析序列的结构 | 如果按顺序排列分析物质，应规定如下顺序和数目的序列（或批）： - 校准物（如适用）； - 控制物质（如适用）； - 空白物质（如适用）； - 被分析的“未知”物质。 应说明防止样品间产生携带污染的方法并规定其最大值。 |  |  |
| 4.11.6 分析部分 | 应规定对分析部分的描述，适当时包括所有的危险及预防措施，测量量所需的程序和准确度，所有的预处理步骤。 |  |  |
| 4.11.7 分析溶液 | 应描述所有分析溶液的制备方法。 |  |  |
| 4.12 测量系统的操作 |  |  |  |
| 4.12.1 测量步骤的顺序 | 应明确描述每一个测量步骤（见ISO 78-2）。应以条或段落的形式明确地安排顺序。 适当时，测量步骤的顺序应包括以下几项： - 设备测量功能的性能验证，包括辅助设备； - 逐步描述对分析部分的测量； - 测量系统示值。 |  |  |
| 4.12.2 空白 | 适用时应详细描述分析样品空白和分析试剂空白分析部分的准备。 |  |  |
| 4.12.3 原始数据的确认 | 当获得原始数据时，应进行确认。应给出相应的指南，以使操作者能够保证设备功能正常，周围环境理想，对校准物、样品和空白的测量值落在规定区间内。该初始确认工作应分别符合4.13.1、4.14和4.18中规定的要求。 |  |  |
| 4.12.4 待机和关机程序 | 如果是测量最基本的要求，应给出将设备置于待机状态和关机的使用说明。 |  |  |
| 4.12.5 程序的图表表示 | 用表格或流程图或其他图表的方式对测量系统使用方法的描述，可以帮助理解和了解概况。 |  |  |
| 4.13 数据处理 |  |  |  |
| 4.13.1 测量结果的计算 | 计算测量结果的程序应包括： - 原始数据的处理（见4.12.3），包括空白修正、重复的值； - 测量函数的构建； - 注：测量函数通常是校准函数的反函数。 - 表示测量结果的量的类和测量单位； - 测量量值统计处理的模型； - 计算测量结果使用的完整的方程式，仅使用量的符号、数学符号和数字；应在清单中解释符号，并注明符号表示的测量单位；应解释所有数字因数的含义； - 使用的所有运算法则的描述； - 形成测量函数的最小点数； - 计算测量结果必要的重复测量次数，他们的最大允差和所用的公式； - 测量结果中有效数字的位数和所有修约程序（见ISO 指南33）； - 测量不确定度的计算。 必要时以一个单独的条款给出数据贮存的建议。 |  |  |
| 4.13.2 换算公式 | 应给出测量结果推荐的表示方法和其他量的类和/或测量单位的表示方法之间的换算公式。 |  |  |
| 4.13.3 与其他测量程序所得测量结果的比较 | 如果涉及可比性，应将参考测量程序声明适用的不同样品所得的测量结果，与在测量原理、测量方法或测量程序在细节上不同的测量程序所得结果进行比较并给出数据。 |  |  |
| 4.14 分析可靠性 |  |  |  |
| 4.14.1 概念、值及其应用 | 应注明所有分析性能特性的值及其测量不确定度。 |  |  |
| 4.14.2 分析校准函数 | 应给出分析校准函数。 |  |  |
| 4.14.3 分析灵敏度 | 应给出分析灵敏度。 该量为校准曲线（或分析曲线）的斜率。如果校准函数既不呈线性关系，也不能转化为线性关系时，宜给出在不同量值水平上的斜率。 |  |  |
| 4.14.4 分析测量函数 | 当把量的测量响应转化为测量值时，应使用分析测量函数。应给出计算测量函数和不同水平测量不确定度的方法。 |  |  |
| 4.14.5 分析测量曲线的线性或其他形式 | 适当时，测量曲线的线性部分应被表述为量值的区间。其他情况下，应给出另外已知数学函数适用的区间。 |  |  |
| 4.14.6 分析影响量 | 应给出已确定的分析影响量的影响信息。应注明在影响量相关水平和被测量相关水平上量值的对应影响。 |  |  |
| 4.14.7 空白测量 | 适当时，应说明（见4.12.2）在修正背景影响中空白测量的充分性。 |  |  |
| 4.14.8 回收测量 | 相关时，应进行回收测量并注明结果。 |  |  |
| 4.14.9 测量不确定度 | 对已知原因每个系统效应的估计应带有正负号被用作修正或被表示为修正因子或更复杂的函数。不可避免的不完善的系统效应的修正引起的测量不确定度应并入不确定度估计（见ISO/IEC 指南98-3）。在参考测量程序设计中，应将消除系统效应的所有已知原因作为目标。 一组测量的量值因随机效应而表现出分散性，为了能给出测量不确定度的限值，测量不确定度应通过统计学确定（见4.14.12和4.14.13）。测量不确定度的估计应与规定的精密度条件相关。 测量不确定度是测量程序固有的，应与过失效应相区分。 |  |  |
| 4.14.10 测量准确度 | 测量准确度是一个“定性的”概念，不能赋予以数值和测量单位乘积形式表示的值；只能适用主观的标度如“差”和“好”。因此，涵盖了测量正确度和测量精密度的测量准确度，应按照下列一种或两种比例标度测量不确定度的形式表示： - 合成测量不确定度uc，获得的不确定度估计的输出量； - 扩展不确定度U，包含因子k，规定如下： U＝k · uc |  |  |
| 4.14.11 测量精密度 | 测量精密度的比例标度量度是标准差，方差和变异系数。每一量度规定如下： - 重复性条件，即批内试验条件（见4.14.12）； - 中间精密度条件，即在给定实验室内定义的批间试验条件； - 重现性条件，几个实验室参加的试验条件（见4.14.14）。 测量精密度是一个“定性的”概念，不能赋予以数值和测量单位乘积形式表示的测量的量值；只能使用主观的顺序标度如“差”和“好”。 |  |  |
| 4.14.12 重复性标准差（sr） | 应注明重复性标准差sr [见ISO 5725-2和本标准4.14.11a)]，最好和测量不确定度一起给出。如果该值随量值而变化，应给出一个表格或函数。 |  |  |
| 4.14.13 中间精密度标准差 | 应注明中间精密度标准差[见ISO 5725-3和本标准4.14.11b)]，如果可能，和测量不确定度一起给出。如果该值随量值而变化，应给出一个表格或函数。 此外应说清楚变化包括精密度条件以及是否包括或扣除了重复性变异（见4.14.12）。 |  |  |
| 4.14.14 重现性标准差（sR） | 应注明重现性标准差sR[见ISO 5725-2和本标准4.14.11c)]，如果可能，和测量不确定度一起给出。如果该值随量值而变化，应给出一个表格或函数。此外应明确是否包括或扣除了重复性变异（见4.14.12）和中间精密度变异（见4.14.13）。 |  |  |
| 4.14.15 检出限 | 应注明检出限。 |  |  |
| 4.14.16 测量下限和上限 | 应注明测量下限和上限。 |  |  |
| 4.15 特殊事项 |  |  |  |
| 4.15 | 本要素应描述在主要参考测量程序中的所有明确的修改，为了消除存在或不存在不常见的被分析物特定的组分或特性的影响，这些修改是必要的。这些修改应在“范围”中说明（见4.4）。 每一个特殊事项都应分段给出如下说明： - 修改的原则； - 所有采样的变化； - 修改的程序步骤； - 测量结果的计算和/或表示； - 4.14中规定的统计方法。 |  |  |
| 4.16 参考测量程序的确认 |  |  |  |
| 4.16 | 参考测量程序进行确认以表明其符合预期用途。确认应尽可能充分以满足应用领域或特定应用的需求。测量程序应涉及确认方案和报告。 用于确认的技术可以包括但不限于： —与其他测量程序获得测量结果的比对； —实验室间比对（见4.18）； —使用参考物质进行的性能确认； —影响结果因素的系统评估； —基于对方法基础理论的科学理解和实践经验进行的测量不确定度的评估。 |  |  |
| 4.17 报告 |  |  |  |
| 4.17 | 应列出要求的测量报告条款，包括如下分析信息： - 样品类型和来源的识别； - 采样日期和可能地测量日期； - 应用的参考测量方法和/或测量程序； - 包含被测量名称、数值和测量单位的结果； - 测量不确定度的表述； - 样品不常见特性的评论； - 关于测量程序异常特征或修改使用的评论； - 生理学和临床信息，如相关。 |  |  |
| 4.18 质量保证 |  |  |  |
| 4.18 | 如果包括一个质量保证的条款，应包括与规定程序有关的所有步骤，用于监测或评估由程序获得结果的质量，例如： - 室内质量控制； - 日志； - 实验室间比对（室间质评，能力验证）。 |  |  |
| 4.19 参考文献 |  |  |  |
| 4.19 | 包含附加信息的文件，应在参考文献中列出，但这些信息对运行参考测量程序或计算相关测量结果和统计处理不是必要的。 |  |  |
| 4.20发布和修订日期 |  |  |  |
| 4.20 | 应给出当前版本的日期和所有早期版本的日期。 在实验室质量手册中应说明定期审查和可能修订的要求。 |  |  |

填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。