- 附表6(CNAS-CL01-A006:2021)

- 《检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明》核查表

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.5 结构要求 |  |  |  |  |
| 5.5 | a)实验室工作岗位的设置应考虑到本领域实验室申请检测项目的范围、复杂性和检测频次。 |  |  |  |
| 6.2 人员 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | 从事特定行业（如航空、电力、船舶、特种设备等）的无损检测工作时，应按照这些行业的法律、行政法规或标准要求，获得该行业认可的无损检测人员资格证。 对授权签字人、检测工作人员和监督人员的任职要求如下： （1）授权签字人： 授权签字人对射线、超声、磁粉、渗透等常规检测项目负责，其资格应分别满足该专业Ⅲ级人员的资格； 授权签字人对X射线数字成像技术（DR）、计算机射线照相技术（CR）、计算机层析成像技术（CT） |  |  |  |

填表说明：1.“自查结果说明”栏应逐个条款进行描述。

2. 本核查表只在CNAS-CL01-A006适用时填写。

| 条 款 | 核 查 内 容 | 对应的管理体系文件名称、编号及章节/条款号 |  | 自查结果说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2.2 | 的检测项目负责，其资格应分别满足DR、CR、CT专业Ⅲ级人员的资格,或者具有射线检测Ⅲ级、同时分别具有DR、CR、CT专业的Ⅱ级人员资格； 授权签字人对相控阵超声技术（PAUT）、衍射时差法超声技术（TOFD）的检测项目负责，其资格应分别满足PAUT、TOFD专业Ⅲ级人员的资格,或者具有超声检测Ⅲ级、同时分别具有PAUT、TOFD专业的Ⅱ级人员资格； 授权签字人对涡流、声发射检测项目负责，其资格应分别满足该专业Ⅲ级人员的资格，或满足该专业无损检测Ⅱ级人员的资格（不少于4年）； 授权签字人仅对其他无损检测中某一项目（如目视、泄漏、漏磁、红外、激光散斑等）负责，其资格应满足该项无损检测Ⅱ级人员的资格（不少于4年）； 授权签字人对多项无损检测总报告负责，该授权签字人必须同时满足上述人员资格要求。 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | （2）检测工作人员： 应持有所从事无损检测专业的资格证书，且其执行的工作职责与其持有资格证书级别的能力要求相适应。资格证书区分工业门类或技术时，其从事的工作范围还应与证书中的工业门类或技术相适应。 对于采用直接读数式仪器实施检测的项目，如超声测厚、电磁涡流测厚等，授权签字人、检测人员及监督人员应接受适当的培训，任职要求不受无损检测资格证书限制。 |  |  |  |  |
| 6.2.2 | （3）监督人员 应具有质量管理体系知识；应具有无损检测技术的专门知识和经验；应具有所负责监督的无损检测专业的Ⅱ级及以上人员的资格；应具有有关材料性能、检测过程和工作环境要求的知识；应具有处理分析有关无损检测数据和结果的经验和能力；应具有应用有关标准检测的经验和依据相关标准编制作业指导书的能力；应具有编制/出具最终检测报告的能力；应具有保质完成无损检测工作的能力。 |  |  |  |  |
| 6.2.6 | 实验室应对检测人员、工艺文件审核或批准人员、监督人员进行授权。 |  |  |  |  |
| 6.3 设施和环境条件 |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | 从事射线检测（含DR、CR、CT）的实验室应取得当地环境保护部门颁发的辐射安全许可证，检测工作人员在检测过程中应佩戴个人剂量计。在生产车间、实验室内进行射线检测的，应具备满足放射线卫生防护要求的曝光室。在安装工地、使用现场进行X射线或γ射线检测时，应分别按照GBZ 117《工业X射线探伤放射防护要求》或GBZ 132《工业γ射线探伤放射卫生防护标准》的规定划分控制区和监督区，设置警告标志，并配备剂量报警仪。 |  |  |  |  |
| 6.4 设备 |  |  |  |  |  |
| 6.4.3 | 实验室配置γ射线探伤源的，应具有γ射线探伤源处置、运输、存放和使用的安全管理制度，管理制度应持续有效。 |  |  |  |  |
| 6.4.4 | 无损检测仪器设备投入服务前，应进行校准或核查；每次检测前，应进行核查或校验，以验证其能满足实验室规范的要求以及符合有关检测标准的要求。校准或核查要求执行附录A《无损检测仪器设备校准或核查要求》（规范性附录），行业有相关要求的执行其校准或核查要求。 |  |  |  |  |
| 7.2方法的选择、验证和确认 |  |  |  |  |  |
| 7.2.1.3 | 实验室应根据本单位申请检测的产品，依据申请认可的检测标准，编制无损检测工艺文件。无损检测工艺文件通常包括工艺规程和操作指导书。 |  |  |  |  |
| 7.6 测量不确定度的评定 |  |  |  |  |  |
| 7.6.3 | 开展无损检测的实验室应评定测量不确定度，特别是对于直接提供定量数据的检测项目，如缺陷尺寸测量、超声测厚、电导率测量、CT结构尺寸测量等。 |  |  |  |  |
| 7.7 确保结果的有效性 |  |  |  |  |  |
| 7.7.2 | 实验室参加的无损检测能力验证项目应代表其所申请认可的方法。当没有适宜的能力验证计划时，应进行实验室间比对。 |  |  |  |  |
| 7.8 报告结果 |  |  |  |  |  |
| 7.8.1.1 | 检测结果的编制与审核应由不同人员完成。 |  |  |  |  |