案例简报

第1期（总第01期）

| 评定工作组 | 2011年11月28日 |
| --- | --- |

整改不到位案例

案例一：

不符合项：实验室制定的能力验证计划未覆盖农残子领域。食品中毒素、重金属、农残无参加能力验证经历。

整改验收意见：该检测中心组织学习CNAS-RL02《能力验证规则》，修改程序文件，重新修改的程序文件，内容满足要求。由技术负责人，查找适合能力验证活动及测量审核工作，重新制定能力验证计划报名参加了国家认监委（CNCA）能力验证计划，项目名称:大米中镉含量的测定，项目编号：CNCA-11-B13；此项工作正在进行中,整改有效。

整改报告中提供了能力验证活动“CNCA-11-B13”报名表。

案例二：

不符合项：3年内，实验室只参加了1次微生物检测领域测量审核。

整改验收意见：实验室分析原因，认为造成该不符合项发生的根本原因是质量负责人对CNAS-RL02要求不能做到积极主动、认真执行。实验室组织学习CNAS-RL02:2010中4.2的规定。将检测领域的测量审核活动列入每年的《年

度质量监控计划》中。联系××技术中心购买测量审核样品，进行菌落总数、大肠菌群项目检测, 整改基本有效。

整改报告提交了测量审核单位样品接收单和发票。

案例分析：

1、案例一中该实验室仅提供了重金属的测量审核（大米中镉含量的测定）报名表，而无毒素和农残的能力验证活动的措施。

2、以上两个案例的纠正只有能力验证活动的报名表或测量审核单位样品接收单，而无相关领域的满意结果。

《能力验证规则》（CNAS-RL02：2011）4.2.4规定：“ 只要存在可获得的能力验证，获准认可合格评定机构应满足CNAS 能力验证领域和频次要求且获得满意结果。”，这两个案例不符合此条款的要求。

以上两个不符合项涉及能力验证活动，评审组现场评审时关注了能力验证覆盖领域和频次，对未达到要求的开具了不符合，并要求实验室进行整改，这表明评审组关注能力验证政策；但是对不符合项整改验收是仅凭实验室提交的能力验证计划报名表或实施机构的样品接收单证明纠正有效，说明评审组、实验室对《能力验证规则》理解有误。

如果能力验证活动不满意还应要求实验室纠正，并进一步采取纠正措施，如对人员、环境、仪器设备涉及有关测试能力、出具测试数据等重新评估。同时评审组还应考虑纠正、纠正措施整改、验证的时限规定，必要时应提出暂停或撤销有关的测试能力建议。

二〇一一年十一月二十八日

（此页无正文）

编  辑：孙玉澄

校  对：娜仁图亚

审  核：冯  涛

|  | 内部资料 注意保存 |
| --- | --- |

报：评定委员会领导（杨、刘、刘、吴）、CNAS秘书处领导（肖、刘、樊、宋）

送：评定委员会专业组、 CNAS秘书处相关业务处

评定工作组

地址：北京市东城区南花市大街8号                                邮政编码：100062

电话：010-67105296           传真：010-67105059