CNAS-CL16

检测和校准实验室能力认可准则

在电磁兼容检测领域的应用说明

Guidance on the Application of Testing and Calibration Laboratories Competence Accreditation Criteria in the Field of Electromagnetic Compatibility Tests

中国合格评定国家认可委员会

前  言

本文件是CNAS根据电磁兼容（EMC）检测领域的专业特点制定的特定领域应用说明，适用于电磁兼容检测领域。

本文件是对CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》所作的补充说明和解释，但并不增加或减少该准则的要求，应与CNAS-CL01同时使用。

本文件代替CNAS-CL16:2006（2007年第一次修订版）。

本文件的附录为EMC测试仪器设备设施配置及校准要求。

检测和校准实验室能力认可准则

在电磁兼容检测领域的应用说明

一  引言

本文件是CNAS根据电磁兼容检测的特性，对CNAS—CL01《检测和校准实验室能力认可准则》在电磁兼容检测领域应用中的相关技术要求作出的进一步说明和解释。本应用说明应与CNAS—CL01《检测和校准实验室能力认可准则》同时使用。

本文件采用针对CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》的具体条款提出应用说明的编排方式，故章节号是不连续的。

二  应用说明

5 技术要求

5.2人员

5.2.1 实验室检测人员应具有相应的电磁兼容基础理论和专业知识，并且具有相关的实践经验。其中从事本领域3年以上的技术人员比例不低于EMC检测人员总数的50%。

检测人员应经过必要的本专业培训和考核，考核合格后才能上岗。

5.3设施与环境条件

根据所申请认可的业务范围和相应标准，实验室应具备满足相应指标要求的试验场所：

----辐射骚扰检测应具备开阔试验场和（或）电波暗室；

----骚扰功率检测应具备屏蔽室；

----辐射抗扰度检测应具备开阔试验场或电波暗室或横电磁波室或带状线等；

----传导抗扰度检测应具备屏蔽室或保证环境引入的传导干扰满足相应标准的要求。

a）对于开阔试验场应满足以下要求：

----开阔试验场应满足GB/T6113.104《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范 第1-4 部分 无线电骚扰和抗扰度测量设备  辅助设备  辐射骚扰》中有关开阔试验场地物理特性、电特性和场地有效性的要求；

----开阔试验场应按GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》附录要求每年测量一次归一化场地衰减，并保证归一化场地衰减满足±4dB场地可接受原则；

----开阔试验场的最小尺寸应满足3米法测试距离要求。对大型设备，测量场地应满足有关标准对场地的要求；

----开阔试验场的气候保护罩、转台和天线升降塔应符合GB/T6113.104《无线电骚扰和抗扰度测量设备和测量方法规范  第1-4 部分 无线电骚扰和抗扰度测量设备  辅助设备  辐射骚扰》中相关要求；

----开阔试验场周围的电磁环境电平与被测电平相比应足够低，试验场地的质量按下述四级给予评估：

i) 第一级周围环境电平比被测电平低6dB；

ii) 第二级周围环境电平中有些发射比被测电平低，但其差值小于6dB；

iii) 第三级周围环境电平中有些发射在被测电平之上，这些干扰可能是非周期的（即相对测试来说这些发射之间的间隔是足够长），也可能是连续的，但只在有限的可识别频率上；

iv) 第四级周围的环境电平在大部分测试频率范围内都在被测电平之上，且连续出现；

注：其中，第四级场地不符合要求。

符合性检测时，上述被测电平可取标准规定限值。

评审报告中应注明场地级别。

b)对于电波暗室应满足以下要求：

----电波暗室的最小尺寸应满足3米法测试的要求；

----进行辐射骚扰测试时，电波暗室的场地电性能和有效性应满足GB 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》标准要求；

---- 频率在1GHz以上的测量时，应按照CISPR16-1-4：2007第8章规定的场地确认方法，所得到的场地电压驻波比S VSWR，dB( 6dB；----电波暗室的屏蔽效能应满足屏蔽室屏蔽效能的要求，并在1~6GHz (或10GHz)满足屏蔽效能 > 80dB；

--- 进行辐射杂散测试时，全电波暗室应按照YD/T 1483《无线电设备杂散发射技术要求和测量方法》规定的场地确认方法,与规定全频段的归一化自由空间传输损耗的偏差在±4dB范围内；

----进行辐射抗扰度测试时，电波暗室内的测试平面场分布均匀性应满足GB/T17626.3-2006的要求，并定期检查、确认

----电波暗室应按GB 9254-2008的附录，至少每3~5年对归一化场地衰减进行测量验证，并保证归一化场地衰减满足±4dB场地可接受原则；

c）对于屏蔽室应满足以下要求：

----屏蔽室的屏蔽效能应能达到：

频率范围           屏蔽效能

0.014~1MHz          >60dB

1~1000MHz          >90dB

----屏蔽室的屏蔽效能至少每3~5年进行测量验证；

----电源进线对屏蔽室金属壁的绝缘电阻及导线与导线之间的绝缘电阻应大于2MΩ；

----屏蔽室的接地电阻应小于4Ω；

d）对于横电磁波室应满足以下要求：

----所用横电磁波室的类型应是符合国家/国际标准规定的；

----横电磁波室应给,出其工作频率的上限，其工作频率范围应满足所申请认可的业务和相应标准的要求；

----横电磁波室内场分布均匀性的大小应与受试设备的尺寸相适应，受试设备和附属的导线的布置，不能超过芯板和外导体之间的1/3,；

----横电磁波室的输入电压驻波比应≤1.5；

----横电磁波室的特性阻抗应为50Ω。

e）对于带状线应满足以下要求：

- 用于声音和电视接收机辐射抗扰度测量的敞开式带状线

---- 带状线的特征阻抗为150Ω；工作频率在150 MHz以下；

---- 被测设备不得高于0.7m；

----带状线结构及尺寸应满足GB/T9383-2008附录E的要求，并按照附录F的校准方法和校准曲线进行校准。

- 用于机动车电子电器组件的电磁辐射抗扰度测量的带状线

---- 带状线特征阻抗为50Ω；工作频率在20MHz ~ 1000MHz；

---- 被测装置的最大尺寸不得大于金属板之间距离的1/3；

----150mm带状线和800mm带状线的试验布置及带状线尺寸应满足GB/T 17619的附录A的要求；

iii）用于汽车零部件辐射发射测量的带状线

---- 带状线特征阻抗为50Ω或90Ω；工作频率在150kHz ~ 1000MHz；

---- EUT的高度限定在隔板高度的1/3以内；

----应在全频范围内修正带状线和测量设备的50Ω阻抗匹配，满足GB/T18655的要求。

----带状线的试验布置及带状线尺寸应满足GB/T 18655的附录G的规定；

5.5 设备

5.5.2实验室的检测仪器设备和辅助设备应满足GB/T 6113.101~104系列标准（等同采用CISPR16-1-1~ CISPR16-1-4）以及GB/T17626系列等标准与所申请认可的业务范围及相应标准的技术能力（和参数）要求。

5.10结果报告

5.10.2 检测证书和报告中还应包括：

----测量设备名称、型号、校准状态；

----辅助设备名称、型号、校准状态；

----与被测设备有关的辅助设备名称、型号、连接方式；

----被测设备的连接图；

----检测布置图；

----检测数据。

附件一：

EMC标准设备/设施配置表及计量要求

标准：GB/T 9383-2008

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目要求 | 试验设施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.3.1 | 声音接收机测量 | 声音接收机有用信号源 | 在87.10MHz、107.90MHz、98.000MHz频率上能产生5.3.1.2、5.3.1.3规定的信号。 立体声测试时能产生19kHz纯音导频信号。 输出阻抗：75(。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 背景躁声应满足标准要求； 推荐在屏蔽室内进行测试； 垂直或水平放置的参考接地平板应至少超出测试布置投影0.5m，且最小尺寸不小于2m*2m。 |
|  |  | 声音接收机无用信号源 | 频率范围覆盖声音接收机频段（65.70 MHz(129.30 MHz）； 具有调频和调幅功能。 输出阻抗：75(。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |
|  |  | 衰减器 |  | 衰减值 |  |
|  |  | 耦合网络 | 1、输出阻抗：75(。 | 插入损耗 |  |
|  |  | 低通滤波器 | 符合GB/T9383-2008附录B.1的要求。 | 频率响应 |  |
|  |  | 音频电压表 | 1、应带有符合GB/T17147-1997的加权网络。 | 电压 |  |
| 5.3.2 | 电视接收机和录象机的测量 | 有用信号源 | 1、在规定频道上能产生符合GB/T9383-2008 5.2.3和5.3.2.2中规定的有用信号； 2、有用信号应具备输出双声道信号的能力。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 背景躁声应满足标准要求； 推荐在屏蔽室内进行测试； 垂直或水平放置的参考接地平板应至少超出测试布置投影0.5m，且最小尺寸不小于2m*2m。 |
|  |  | 无用信号源 | 频率范围满足要求； 具有调频功能； 输出阻抗：75(。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |
|  |  | 电视接收机有用信号源 | 符合GR/T3174要求，能产生由100/0/75/0垂直彩条组成的图形； 能产生GB/T9383-2008 5.3.2.2规定的图像载波电平和声音载波电平。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |
|  |  | 滤波器 | 应规定截止频率。 | 频率响应 |  |
|  |  | 衰减器 |  |  |  |
|  |  | 耦合网络 | 1、输出阻抗：75(。 | 插入损耗 |  |
|  |  | 低通滤波器 | 符合GB/T9383-2008附录B.1的要求。 | 频率响应 |  |
|  |  | 音频电压表 | 1、应带有符合GB/T17147-1997的加权网络。 | 电压 |  |
| 5.4 | 天线端射频电压（共模）抗扰度测量 | 有用信号发生器 | 1、能产生GB/T9383-2008 5.4.4规定 的信号。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 参考接地金属平板最小尺寸不小于2m×1m。 |
|  |  | 无用信号发生器 | 1、频率范围：26MHz-29.5MHz； 2、输出阻抗50(； | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |
|  |  | 通道滤波器 |  | 频率响应 |  |
|  |  | 衰减器 |  | 衰减 |  |
|  |  | 低通滤波器 | 符合GB/T9383-2008附录C.3的要求 | 频率响应 |  |
|  |  | 带通滤波器 | 符合GB/T9383-2008附录B.2的要求 | 频率响应 |  |
|  |  | 宽带功率放大器 （选配） | 1、频率范围：26MHz-29.5MHz； 2、输出阻抗50(； 3、输出功率满足要求。 | 1.频率 2.输出幅度 |  |
|  |  | 耦合单元 | 1、有AC、MC、LC和Sr四种类型； 2、符合GB/T9383-2008附录C.1的要求 3、所有类型耦合单元的源阻抗模值为150(±20(，相位角小于20(。 | 插入损耗 |  |
|  |  | 音频分析仪 | 能监测音频功率输出； 带有计权滤波器； 能进行准峰值测量和均方根值测量。 | 失真 |  |
| 5.5 | 屏蔽效果测量 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖50MHz～1000MHz； 具有AV值检波器； 测量接收机带宽在8kHz-10kHz内。 | 1．频率 2.电平或幅度 3.衰减 | 1、背景噪声应满足标准要求； 2、测试推荐在屏蔽室进行； 3. 试验在4m长，0.8-1m高的非金属桌上完成。 |
|  |  | 信号发生器 | 频率范围覆盖50MHz～1000MHz； 保证整个测试系统动态范围大于70dB； | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |
|  |  | 阻抗匹配网络 （选配） | 1、频率范围覆盖50MHz～1000MHz； 2、在信号发生器和同轴电缆间提供阻抗匹配。 | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |
|  |  | 高质量同轴电缆 | 1、保证整个测试系统动态范围大于70dB； | 衰减 |  |
|  |  | 高质量连接器 | 1、保证整个测试系统动态范围大于70dB； | 衰减 VSWR |  |
|  |  | 吸收钳 | 1、频率范围覆盖50MHz～1000MHz； 2、整个频段的去耦因子至少为21dB； 外壳长度为600mm(40mm。 | 1.修正因子 2. 6dB的50Ω射频衰减器 |  |
| 5.6 | 电快速瞬变脉冲群测量 | 快速瞬变脉冲群发生器 | 1. 开路输出电压范围（在储能电容器两端的电压）：1000(负载时，0.25kV～4kV，50(负载时，0.125kV～2kV； 2. 发生器应能在短路的条件下工作； 3.特性： 极性：正极性、负极性； 输出型式：同轴输出，50(； 隔直电容：10(1(20%)nF； 重复频率：5×（1±20％）kHz； 与供电电源的关系：异步； 脉冲群持续时间：15（1±20％）ms； 脉冲群周期：300（1±20％）ms。 输出到50(负载： 上升时间：5（1±30％）ns； 持续时间：（50％值）：50（1±30％）ns； 峰值电压：0.5kV×（1±10％）kV； 输出到1000(负载： 上升时间：5（1±30％）ns； 持续时间：（50％值）：50ns，容许-15ns到+100ns的偏差； 峰值电压：0.95kV×（1±20％）kV； 试验负载阻抗：50（1±2％）(； 1000（1±2％）(并联电容不大于6pF。 | 50Ω匹配负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %；持续时间td：50 ns ± 30 %； 峰值电压：设定电压÷2，± 10 %。 1000Ω负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %； 持续时间td：：35～150ns； 峰值电压：设定电压×0.95 ，± 20 %。 试验负载： 50Ω负载，精度± 2 % 1000Ω负载，精度± 2 %，并联电容≤6 pF。 | 参考接地平板的最小尺寸为1m2，，实际尺寸取决于受试设备的尺寸，其每一边至少应伸出受试设备0.1m。 |
|  |  | 耦合/去耦网络 | 1、耦合电容：33nF； 2、耦合方式：共模； 3、应满足GB/T17626.4-2008 6.2.2条校验要求。 | 对网络的输出逐路用50Ω匹配负载校验其输出波形，每一路的输出波形与对发生器输出的要求一致。 |  |
|  |  | 容性耦合夹 （选配） | 1.电缆和耦合夹之间典型的耦合电容：100pF-1000pF； 2.圆电缆可用的直径范围：4mm-40mm； 3.绝缘耐受能力：5kV（试验脉冲：1.2/50(s）。 | 目前只进行结构和尺寸检查。 在今后(见IEC 61000-4-4：2009， Ed. 3.0，CD)可能要对耦合夹的输出波形进行校验 |  |
| 5.7 | 传导电压抗扰度测量 | 有用信号发生器 | 1、音频信号发生器； 2、视频信号发生器 3、FM射频信号发生器； 4、TV射频信号发生器； | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 参考接地金属平板最小尺寸不小于2m×1m。 |
|  |  | 无用信号发生器 | 频率范围：0.15MHz～150MHz； 1kHz调幅，80%调制度； 输出功率满足测试要求。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |
|  |  | 音频输入网络 | 1、符合GB/T9383-2008附录D的要求； |  |  |
|  |  | 音频输出网络 | 1、符合GB/T9383-2008附录D的要求； |  |  |
|  |  | 电源阻塞滤波器 | 1、符合GB/T9383-2008附录D的要求； | 频率响应 |  |
|  |  | 带通滤波器 | 1、符合GB/T9383-2008附录B.2的要求； | 频率响应 |  |
|  |  | 音频毫伏表 | 1、无计权滤波器,均方根值测量。 | 电压 |  |
| 5.8 | 辐射抗扰度测量 | 射频信号发生器 | 1、频率范围：0.15MHz～150MHz； 2、1kHz调幅，80%调制度； 3、输出功率应满足要求（必要时，配功率放大器）； 4、能通过天线产生900MHz，3V/m，占空比1/8，重复频率217Hz辐射场（或手机模拟）； 5、谐波电平应足够低。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 推荐在带状线中完成测试； 如在屏蔽室中完成需要将EUT放置在80cm高的绝缘支架上。 |
|  |  | 敞开式带状线 | 1、频率范围：0.15MHz～150MHz； 2、特性阻抗：150(； 3、受试设备离上下板的距离大于50mm。 | 频率响应 |  |
|  |  | 其它类型的TEM装置 | 1、频率范围：0.15MHz～150MHz； 2、特性阻抗：150(。 3、受试设备最大尺寸不能超过装置最大空间的1/3； 4、产生的场强与带状线比误差小于2dB。 | 频率响应 衰减 |  |
|  |  | 发射天线 | 1、频率范围：0.15MHz～150MHz，900MHz； 2、应是能够满足频率特性要求的双锥、对数周期或其它线性极化天线； | 天线系数 天线增益 |  |
|  |  | 带通滤波器 | 1、符合GB/T9383-2008附录B.2的要求； | 频率响应 |  |
|  |  | 音频毫伏表 | 1、无计权滤波器,均方根值测量。 | 电压 |  |
|  |  | 场强监测仪 | 1、能够覆盖所需的频段。 | 场强 |  |
| 5.9 | 静电放电的测量 | 静电放电发生器 | 储能电容：150pF±10％； 放电电阻：330(±10％； 充电电阻：50M(与100M(之间； 输出电压：接触放电可以达到4kV，空气放电可以达到8kV； 输出电压示值的容许偏差：±5％； 输出电压极性：正极性和负极性（可切换）； 保持时间：至少5s； 放电、操作方式：单次放电（连续放电之间的时间间隔至少1s）； | 1. 采用标准附录B所规定的电流传感器，静电放电发生器的接触放电电流波形计量应符合： 放电的第一个峰值电流（(10%）：电压设定值（kV）×3.75A / kV； 放电电流的波前时间tr：0.7~1ns； 在30ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×2A / kV； 在60ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×1A / kV； 推荐在设定电压为2、4、6和8kV情况下测试。 2. 电压设定值校验 | 1. 水平耦合板（HCP）的尺寸应为1.6mx0.8m，垂直耦合板（VCP）的尺寸应为0.5mx0.5m； 2.各有1个470k(电阻的接地电缆； 3.环境温度和湿度应满足标准规定。 |

附件二：

EMC标准设备/设施配置表及计量要求

标准：GB17618-1998

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目要求 | 试验设施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 静电放电 | 静电放电发生器 | 1储能电容：150pF±10％； 2放电电阻：330(±10％； 3充电电阻：50M(与100M(之间； 4输出电压：接触放电可以达到4kV，空气放电可以达到8kV； 5输出电压示值的容许偏差：±5％； 6输出电压极性：正极性和负极性（可切换）； 7保持时间：至少5s； 8放电、操作方式：单次放电（连续放电之间的时间间隔至少1s）； | 1. 采用标准附录B所规定的电流传感器，静电放电发生器的接触放电电流波形计量应符合： 放电的第一个峰值电流（(10%）：电压设定值（kV）×3.75A / kV； 放电电流的波前时间tr：0.7~1ns； 在30ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×2A / kV； 在60ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×1A / kV； 推荐在设定电压为2、4、6和8kV情况下测试。 2. 电压设定值校验 | 1.水平耦合板（HCP）的尺寸应为1.6mx0.8m，垂直耦合板（VCP）的尺寸应为0.5mx0.5m； 2.两端各有1个470k(电阻的接地电缆； 3.环境温度和湿度应满足标准规定。 |
| 5．2 | 电快速瞬变脉冲群 | 快速瞬变脉冲群发生器 | 1.开路输出电压范围（在储能电容器两端的电压）：0.25Kv(1-10％)～4kV（1+10％）； 2. 发生器应能在短路的条件下工作； 3. 在端接50Ω负责时的运行特性： 极性：正极性、负极性； 输出型式：同轴输出； 动态源阻抗：50（1±20％）(（在1MHz和100MHz之间）； 发生器内的隔直电容：10nF； 脉冲重复频率：5kHz； 单个脉冲的上升时间：5（1±30％）ns； 脉冲持续时间（50％值）：50（1±30％）ns； 与供电电源的关系：异步； 脉冲群持续时间：15（1±20％）ms； 脉冲群周期：300（1±20％）ms。 | 1、50Ω匹配负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %；持续时间td：50 ns ± 30 %； 峰值电压：设定电压÷2，± 10 %。 2、1000Ω负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %； 持续时间td：：35～150ns； 峰值电压：设定电压×0.95 ，± 20 %。 试验负载： 50Ω负载，精度± 2 % 1000Ω负载，精度± 2 %，并联电容≤6 pF。 | 1.参考接地平板的最小尺寸为1m2，，实际尺寸取决于受试设备的尺寸，其每一边至少应伸出受试设备0.1m； 2. 33nF耦合电容。 |
|  |  | 容性耦合夹 | 1.电缆和耦合夹之间典型的耦合电容：50pF-200pF； 2.圆电缆可用的直径范围：4mm-40mm； 3.绝缘耐受能力：5kV（试验脉冲：1.2/50(s）。 | 目前只进行结构和尺寸检查。 在今后(见IEC 61000-4-4：2009， Ed. 3.0，CD)可能要对耦合夹的输出波形进行校验。 |  |
|  |  | 电源端口的耦合/去耦网络 | 1、耦合电容： 33nF; 2、耦合方式： 共模。 | 对网络的输出逐路用50Ω匹配负载校验其输出波形，每一路的输出波形与对发生器输出的要求一致。 |  |
| 5.3 | 连续波辐射骚扰 | 射频信号发生器 | 能够覆盖所有感兴趣的频带（即频率范围能够覆盖26MHz～1000MHz），并能被1kHz的正弦波进行幅度调制，调幅深度80％，应具有以慢于1.5x10-3十倍频程/s的自动扫描功能，如带有频率合成器，则应具有频率步进和延时的程控功能，也应具有手动设置功能。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 1.用于减小反射的吸波材料。 2.电波暗室具有合适尺寸，相对于受试设备能维持足够空间的均匀域（也可用TEM室、带状线、屏蔽室或开阔场等代替） |
|  |  | 功率放大器 | 能够覆盖所有感兴趣的频带（即频率范围能够覆盖26MHz～1000MHz），其产生的谐波和失真电平应比载波电平至少低15dB。 |  |  |
|  |  | 发射天线 | 能够满足测量频率要求的双锥、对数周期或其它线性极化天线 |  |  |
|  |  | 场强监测仪 | 能够覆盖测量的频段 | 1.频率响应 2. 场强值 |  |
| 5.4 | 连续波传导骚扰 | 试验信号发生器 | 1、频率范围：0.15MHz～80MHz； 2、并能被1kHz的正弦波进行幅度调制，调幅深度80％； 3、应具有以慢于1.5x10-3十倍频程/s的自动扫描功能和手动扫描的功能，在射频合成器的情况下，频率步长和驻留时间可编程； 4、一般应配备输出功率在75W以上功率放大器。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 1.50(负载、0.1m高绝缘支架、去耦电容器、电流探头、监视器、模拟手； 2参考接地平板的尺寸应超过设备所有边的几何投影尺寸至少0.2m。 |
|  |  | 耦合和去耦装置 | 耦合去耦网络类型： CDN-M1； CDN-Sn(n=1，2，3，() CDN-M2、 CDN-M3、 CDN-M4、 CDN-M5； CDN-T2、 CDN-T4、CDN-T8 ； CDN-AF2； 符合符合GB17626.6-2008 6附录D的要求。 | 分压系数 端口阻抗 |  |
|  |  | 电磁钳 | 符合GB17626.6-2008 6.2.2.2和附录A的要求。 | 耦合系数 |  |
|  |  | 电流钳 | 符合GB17626.6-2008 6.2.2.1和附录A的要求。 | 0.15-80MHz的耦合系数 传输损耗 |  |
|  |  | 衰减器 | 具有足够额定功率的衰减器（固定衰减≥6dB，Z0=50(）。 | 1.衰减量 |  |
| 5.5 | 工频磁场 | 试验发生器 | 1.稳定持续方式工作时的输出电流能达到1 A～100A,按线圈因素划分（标准线圈的电流输出范围，稳定持续方式时为1.2A~120A）； 2.输出电流的总畸变率：小于8％； 3.输出电流波形：正弦波； 4.短路情况下的可操作性； | 输出电流 磁场强度 线圈因数 | 1.0.1m高绝缘支架、注入感应线圈电流的电流测量系统； 2.参考接地平板的最小尺寸为1m2，，实际尺寸取决于受试设备的尺寸，其每一边至少应伸出受试设备0.1m。 |
|  |  | 感应线圈 | 1.用于台式设备的感应线圈：标准尺寸的感应线圈是边长为1m的正方形，或直径为1m的圆形“单匝”线圈，由截面较小的导体制成，标准正方形线圈的试验体积为0.6mx0.6mx0.5m（高度）。也可使用标准尺寸的双重线圈，即亥姆霍兹线圈，间隔为0.8m的标准尺寸的双重线圈，在场均匀性为3dB时的试验体积为0.6mx0.6mx1.0m（高度）。 2.用于立式设备的感应线圈：线圈应能包围EUT，其大小应使得线圈的一边到EUT外壳的最小距离等于所考虑EUT尺寸的1/3,线圈应有横截面较小的导体制成。 3.感应线圈的电感在2.5µH~几µH的范围内，感应线圈因素在0.87m-1～0.66m-1之间。 |  |  |
| 5.6 | 浪涌（冲击） | 1.2/50μs组合波信号发生器 | 1.开路输出电压：至少在0.5kV-2kV范围内能输出； 2.开路输出电压容差：±10％； 3.短路输出电流：至少在0.25kA-1kA范围内能输出； 4.短路输出电流容差：±10％； 5.信号发生器输出端应该浮地； 6.浪涌电压和电流波形规定应满足标准要求； 7.极性：正极性和负极性； 8.相位偏移：随交流电源相角在0°-360°之间变化； 8.重复率：每分钟至少一次。 | 发生器的特性应在充电电压相同时，于开路状态（负载大于或等于10kΩ）和短路状态（负载小于或等于0.1Ω）下分别测量其电压和电流的波形，以及它们的幅度。发生器的输出应满足下列要求： 1. 浪涌电压波形： 波前时间 1.2μs ± 30% 半峰值时间 50μs± 20% 浪涌电压峰值误差 设定值±10% 2. 浪涌电流波形： 波前时间 8μs ± 20% 半峰值时间 20μs± 20% 浪涌电流峰值误差 （电压设定值÷2Ω）±10% | 1.10nF电容、安全隔离变压器。 |
|  |  | 10/700μs试验信号发生器 | 1.开路输出电压：至少在0.5kV-4kV范围内能输出； 2.开路输出电压容差：±10%； 3.短路输出电流：至少在12.5A~100A范围内能输出； 4.短路输出电流容差：±10%； 5.极性：正/负； 6.重复率：每分钟至少一次； 7.信号发生器输出端应该浮地。 8.浪涌电压和电流波形规定应满足标准要求； | 发生器的特性应在充电电压相同时，于开路状态（负载大于或等于10kΩ）和短路状态（负载小于或等于0.1Ω）下分别测量其电压和电流的波形，以及它们的幅度。发生器的输出应满足下列要求： 1. 浪涌电压波形： 波前时间 10μs ± 30% 半峰值时间700μs± 20% 浪涌电压峰值误差 设定值±10% 2. 浪涌电流波形： 波前时间 5μs ± 20% 半峰值时间 320μs± 20% 浪涌电流峰值误差 （电压设定值÷2Ω）±10% |  |
|  |  | 耦合/去耦网络 | 1.耦合去耦网络不应明显影响信号发生器的参数，如开路电压、短路电流； 2.耦合电容C为9µF或18µF，电源去耦电感L为1.5mH。 | 用于交流或直流电源线的耦合/去耦网络，应使开路电压波形和短路电流波形满足下列要求： 1. 开路电压波形（耦合/去耦网络电源端和负载端都开路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 40～60μs 25～60A 35～60μs 60～100A 30～60μs 共模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 25～60μs 25～60A 20～60μs 60～100A 15～60μs 2. 短路电流波形（耦合/去耦网络电源端开路，而负载端短路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为8μs ± 20% 半峰值时间为20μs± 20% 共模耦合： 波前时间为2.5μs ± 30% 半峰值时间为25μs± 30% |  |
| 5.7 | 电压暂降和短时中断 | 试验发生器 | 1.输出电压：应满足试验规范规定，误差±5％； 2.发生器输出随负荷变化的误差： 100%输出：0~16A：<5%； 70%输出：0~23A：<7%； | 输出为16A的发生器的校验： 1. 发生器的输出电压随负载变化的误差： 100％输出，0A～16A，<5％UT； 80％输出，0A～20A，<5％UT，20A的持续能力为5s； 70％输出，0A～23A，<5％UT，23A的持续能力为3s； 40％输出，0A～40A，<5％UT，40A的持续能力为3s。 2. 发生器带100Ω负载时的过冲和欠冲<5％UT。 3. 发生器带有100Ω阻性负载时，突变过程中电压上升（和下降）时间为1μs～5μs。 |  |

附件三：

电信产品EMC测试仪器设备/设施配置及计量要求

GB/T 22450.1; YD/T 1592.1; YD/T 1595.1; YD/T 1597.1

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 计量要求 | 环境场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第7.1章 | 总辐射功率 | 基站模拟器 | 拥有相应测试制式的信令模式； | 1、输出功率线性度、 2、输出功率幅度 | 三维天线暗室，纹波报告在有效期内； 测试系统总不确定度小于2dB; 最小测试距离大于1.3米； |
|  |  | 频谱分析仪 | 至少覆盖700MHz~2GHz | 1．频率 2.电平或幅度 3.时间 4.衰减 |  |
|  |  | 网络分析仪 | 至少覆盖700MHz~2GHz | 1、输入、输出功率 |  |
|  |  | 标准偶极子和环天线 | 在平面模式上的对称性小于±0.1 dB,频率分别为920 MHz和1790MHz； | 1、天线系数； 2、对称性 |  |
|  |  | 测量天线 | 1: 双极化测试能力； 2：至少覆盖700MHz~2GHz | 1、天线系数； 2、天线增益 |  |
| 第7.3章 | 辐射杂散 | 基站模拟器 | 1: 拥有相应测试制式的信令模式； | 1、输出功率线性度、 2、输出功率幅度 | 全电波暗室，测试距离至少3m; 全频段内传输损耗与自由空间传输损耗之比不大于4dB； |
|  |  | 频谱分析仪 | 1: 至少覆盖30MHz~6GHz | 1．频率 2.电平或幅度 3.时间 4.衰减 |  |
|  |  | 陷波器 | 1：GSM频率分别覆盖GSM900/1800两频段；3G要分别对应不同的制式和频段； | 频率响应 |  |
|  |  | 测量天线 | 1: 至少覆盖30MHz~6GHz,可采用多个天线 | 1、天线系数； 2、天线增益 |  |
| 第7.4章 | 辐射骚扰 | 基站模拟器 | 1: 拥有相应测试制式的信令模式； | 1、输出功率线性度、 2、输出功率幅度 | 30M~1GHz半电波暗室,归一化场地衰减不大于于4dB； 1~6GHz 全电波暗室，场地电压驻波比（Svswr）不大于6dB |
|  |  | 频谱分析仪 | 1: 至少覆盖30MHz~6GHz 2:1GHz以上具有CISPR 平均值和峰值检波器 | 1: 输入功率线性度，幅度； 2： |  |
|  |  | 陷波器 | 1：GSM频率分别覆盖GSM900/1800两频段；3G要分别对应不同的制式和频段； | 频率响应 |  |
|  |  | 测量天线 | 1: 至少覆盖30MHz~6GHz, | 1：天线系数； 2：天线增益 |  |
| 第7.5章 | 传导骚扰 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖－0.15MHz-30MHz； QP、PK、AV值检波器完全符合CISPR16-1-1标准的要求 | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 屏蔽室：屏蔽效能>80dB，屏蔽室应通过单点接地 接地平板，尺寸大于2m*2m，应多出EUT边缘至少50m； |
|  |  | 人工电源网络 | 应完全符合CISPR16-1-2标准第4章的规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求； 工作范围应覆盖0.15kHz-30MHz,，网络阻抗随频率变化的特性缺陷应符合CISPR16-1-2表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5° 基本隔离在9kHz-30MHz频段内应不小于40dB 车载设备LISN应符合GB18655的规定； | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |
| 第7.8章 | 谐波电流 | 纯净供电电源 | 输出电压稳定度在±2,0 %以内，频率稳定度在±0,5 %以内 三相电源应保证两两相之间的相角为120°±1,5° 带载时输出电压2-40次谐波分量不得超过IEC6000-3-2第A.2（C）所规定之比例； 输出电压峰值应为其rms值的1.40和1.42倍之间，且在87° 至93°相位角出现； | 1、电压稳定度， 2、频率稳定度 3、电压输出谐波含量 |  |
|  |  | 谐波电流分析仪 | 应完全符合IEC61000-4-7标准的要求； 电压、电流、功率的测量准确度满足下表之要求 | 1、电压测量频率响应 2、电压测量准确度 3、电流测量频率响应 4、电流测量准确度 5、功率测量准确度 |  |
| 第7.9章 | 电压波动和闪烁 | 纯净供电电源 | 供电电源内阻加回路阻抗应等于参考阻抗（0.4Ω+0.25j），该总阻抗的稳定性和容差应足以确保在整个评定过程中达到±8%的系统准确度； 供电电压保持在标称值的±2%的范围内； 频率应为（50±0.25）Hz 电源电压的总谐波失真应小于3%； | 1、电压稳定度， 2、频率稳定度 3．电压输出谐波含量 |  |
|  |  | 闪烁分析仪 | 电压的测量必须达到±1%或更高的准确度； 相角测量误差不应超过±2° 相对电压变化d的测量准确度应优于最大值dmax的±8%系统准确度； | 1电压测量准确度 2 Pst=1(方波) |  |
| 第7.10章 | 瞬态传导骚扰 | 人工电源网络 | A——电源端； B——公共端（可以接地）； C——电容； L——电感； P——DUT 端； R——电阻。 L = 5 μH（空心线圈）； P 端和A 端之间的内阻：<5mΩ； C = 0.1μF 在交流电200V 工作电压和直流电1500V 工作电压时； R =50Ω。 频率从100 Hz 到100M Hz 的阻抗¦ZPB¦（Ω）作为频率（Hz）的函数变化曲线（A 端和B 端短路）人工网络的阻抗不应偏离阻抗曲线的10%以上 | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |
|  |  | 示波器 | 带宽：直流，至少400MHz； 记录速度：至少100cm/μs； 输入灵敏度：至少5mV/刻度 | 脉冲 |  |
|  |  | 电压探头 | 衰减：100/1； 最大输入电压：至少1kV； 输入阻抗Z 和电容C； 电压探头电缆线最大长度：3m； 电压探头接地线最大长度：0.13m； | 插入损耗 |  |
|  |  | 电源 | 内阻Ri 应小于直流0.01Ω。对于低于400Hz 的频率而言，连续电源内部阻抗应为Zi=Ri。 输出电压在0 负载到最大负载（包括窜入电流）之间的变化不应超过1V，它应在100us 的时间内恢复 其最大幅度的63%。 叠加脉动电压Ur 的峰值间应不超过0.2V，最低频率应为400Hz。 试验电压 12V系统（V） 24V 系统（V） UA 13.5±0.5 27±1 UB 12±0.2 24±0.4 注：UA——发电机工作时的试验电压；UB——蓄电池供电时的试验电压 | 电压 频率 |  |
| 第8.1章 | 静电放电抗扰度 | 静电放电发生器 | 完全符合IEC61000-4-2标准6章的要求； 储能电容：150 pF ± 10 %; 放电电阻：330 Ω± 10 %; 充电电阻：50-100MΩ 输出电压：接触放电至少至8kV，空气放电至少至15kV； 输出电压指示值容差：± 5% 输出电压极性：正负可调； 持续时间：不少于5s； 放电方式：单次放电（每两个连续放电之间的时间间隔至少为1s）； 放电波形计量应符合要求； | 1. 采用标准附录B所规定的电流传感器，静电放电发生器的接触放电电流波形计量应符合： 放电的第一个峰值电流（(10%）：电压设定值（kV）×3.75A / kV； 放电电流的波前时间tr：0.7~1ns； 在30ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×2A / kV； 在60ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×1A / kV； 推荐在设定电压为2、4、6和8kV情况下测试。 2. 电压设定值校验 | 1、环境温度15-35℃ 2、相对湿度30%-60% 3、大气压力86kPa-106kPa： 4、铜或铝制接地参考平板厚度大于0.25mm，其他材质金属平板厚度大于0.65mm；参考接地平板的实际尺寸取决于今后接受试验设备的外形尺寸，最小面积为1m2，要求每边至少应伸出受试设备、垂直耦合板和水平耦合板（如果考虑今后有台式受试设备时）之外0.5m，并将它与保护接地系统相连。 5. 水平耦合板尺寸为1.6 m × 0.8 m，材料和厚度同参考接地平板，同时上面铺设厚度为0.5mm绝缘平板（用于将受试设备、电缆与水平耦合板的隔离）； 6. 垂直耦合板尺寸为0.5m× 0.5 m，材料和厚度同参考接地平板（考虑到受试设备有台式和落地式两种，配置的垂直耦合板应符合这两种设备的特点，一种离地高度可调的耦合板，用于落地设备试验；另一种固定高度的耦合板，用于台式设备试验）； 7. 水平和垂直耦合板通过两端各有470kΩ电阻的电缆连接到参考接地平板。 8. 对今后有台式受试设备的情况，应配置一个0.8m高的绝缘试验桌（如木头试验桌），试验桌的台面尺寸同水平耦合板（1.6 m × 0.8 m）。 9. 针对落地设备，在参考接地平板上方应配置一个0.1m高的绝缘台，其尺寸至少要与今后受试设备的外形相当。 10. 受试设备与实验室墙壁以及实验室的其它金属性结构件之间的最小距离为1m。 |
| 第8.2章 | 辐射骚扰抗扰度 | 射频信号发生器 | 产生80MHz-2.7GHz，1kHz正弦波调幅，调制度为80%的射频信号； 步长及驻留时间程序可设且可手动设置； | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 电波暗室： 场地大小足够能在受试设备面区域上形成均匀场强； 75%的测量点场强在0-6dB范围内 暗室地面须铺设吸波材料以使场地满足要求 电波暗室应良好安装滤波器和屏蔽门，以保证屏蔽效能>80dB 对小设备可以采用TEM小室等设备 |
|  |  | 宽频功放 | 有效工作频率覆盖80MHz-2.7GHz频率范围； 使得放大后信号通过天线发射出在EUT处测得的场强为3V/m; 由于功率放大器所产生的谐波和畸变应比载波放大量的小15dB； | 1.频率 2.输出幅度 |  |
|  |  | 发射天线 | 有效工作频率覆盖80MHz-1GHz频率范围； 具有水平和垂直极化方向 | 效率 |  |
|  |  | 场强探头 | 具有水平和垂直极化方向； 偶极子天线尺寸小于0.1m或更小； 对辐射场强有足够的抗扰度 通过光纤和电波暗室外的场强指示装置链接； | 1.频率响应 2. 场强值 3.线性度 |  |
|  |  | 场强仪 | 场强监控范围80MHz-2.7GHz，3V/m. | 1.频率响应 2.线性度 |  |
|  |  | 人工头，人工耳及校准附件 |  |  |  |
|  |  | 音频分析仪 |  | 失真 2.频率 |  |
| 第8.3章 | 电快速瞬变脉冲群 | 脉冲群发生器 | 应完全符合GB/T 17626.4标准第6章的要求： 1. 发生器开路输出电压：0.25～4kV； 2. 极性：正和负 3. 发生器动态输出阻抗：50Ω±20%； 4. 发生器内置隔直电容：10nF±20％； 5. 发生器输出方式：同轴，50Ω； 6. 脉冲重复频率：5kHz ±20％， 100kHz ±20％； 7. 脉冲群持续时间：在5kHz时为15ms±20%， 在100kHz时为0.75ms±20% ； 8. 脉冲群周期： 300ms±20％； 9. 脉冲群与电源的关系：异步； 10. 输出波形应符合右侧标准的计量要求。 | 1、50Ω匹配负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %；持续时间td：50 ns ± 30 %； 峰值电压：设定电压÷2，± 10 %。 2、1000Ω负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %； 持续时间td：：35～150ns； 峰值电压：设定电压×0.95 ，± 20 %。 试验负载： 50Ω负载，精度± 2 % 1000Ω负载，精度± 2 %，并联电容≤6 pF。 | 1. 配备铜或铝制参考接地平板，其厚度大于0.25mm，采用其他材质的金属平板，其厚度应大于0.65mm。 参考接地平板的尺寸取决于试验仪器和试品，以及仪器与试品间所规定的接线距离（1m）。要求参考接地平板最小面积为1m2，在各条边上的尺寸至少应比上述组合的尺寸大出0.1m的规定。 如考虑今后有台式受试设备时，参考接地平板还应考虑试验桌的尺寸，满足每边至少比试验桌外缘大出0.1m的规定。 参考接地平板应与实验室的保护地相连。 2. 台式设备的试验桌用绝缘材料（如木头）制成，绝缘桌的高度为0.8m。 考虑到GB/T 17626.4标准已经修订，而多数产品标准尚未修订，试验处在新老标准衔接的过渡期中，为了满足新版标准的需要，在试验桌上还要配1.6 m × 0.8 m的参考接地平板一块，以及摆放设备用0.1m高的绝缘台一个。 桌面的参考接地平板要与地面参考接地平面要用接地导线互连。 3. 针对落地设备，要配置一个放在参考接地平面上、高度为0.1m的绝缘座子，用来摆放被试设备和其电缆，相应尺寸决定于试验的最大设备。 4. 针对被试电缆的摆放，试验室还应配备长度为1m和0.5m、高度为0.1m的绝缘电缆摆放架各两个。其中1m长的摆放架是针对旧版标准的；而0.5m长的摆放架则是针对新版标准的。 5. 受试设备与实验室墙壁以及实验室的其它金属性结构件之间的最小距离为0.5m。 |
|  |  | 交流/直流电源端口的耦合/去耦网络 | 1. 耦合电容： 33nF; 2. 耦合方式： 共模。 | 对网络的输出逐路用50Ω匹配负载校验其输出波形，每一路的输出波形与对发生器输出的要求一致。 |  |
|  |  | 容性耦合夹 | 电缆和耦合夹之间典型的耦合电容：100pF~2000pF（见IEC 61000-4-4：2009 Ed. 3.0，CD）； 2. 圆电缆可用的直径范围：4mm~40mm 3. 绝缘耐压能力：5kV（试验脉冲：1.2/50μs） | 目前只进行结构和尺寸检查。 在今后(见IEC 61000-4-4：2009， Ed. 3.0，CD)可能要对耦合夹的输出波形进行校验。 |  |
| 第8.4章 | 浪涌(冲击)抗扰度 | 1.2/50μs的组合波信号发生器 | 应完全符合GB/T 17626.5标准6章的要求： 1. 发生器浪涌电压设定范围：至少为0.5~4.0kV； 2. 极性：正/负； 3. 相位同步：随交流电源相角在0°~360°变化； 4. 重复率：每分钟至少一次； 5. 发生器等效输出阻抗：2Ω ± 10%； 6. 发生器输出为开路情况下的浪涌电压波形： 波前时间 1.2μs 半峰值时间 50μs 具体波形应符合右侧标准的计量要求。 7. 发生器输出为短路情况下的浪涌电流波形： 波前时间 8μs 半峰值时间 20μs 具体波形应符合右侧标准的计量要求。 8. 发生器有浮地输出功能 | 发生器的特性应在充电电压相同时，于开路状态（负载大于或等于10kΩ）和短路状态（负载小于或等于0.1Ω）下分别测量其电压和电流的波形，以及它们的幅度。发生器的输出应满足下列要求： 1. 浪涌电压波形： 波前时间 1.2μs ± 30% 半峰值时间 50μs± 20% 浪涌电压峰值误差 设定值±10% 2. 浪涌电流波形： 波前时间 8μs ± 20% 半峰值时间 20μs± 20% 浪涌电流峰值误差 （电压设定值÷2Ω）±10% | 试验室一般不需要配备金属参考接地平面。 只有在被试设备正常使用时采用典型的金属接地平面时，参考接地平面才是必须的。 另外，当试验频率比较高；以及按标准7.6.1节要求对于被试设备与地绝缘，浪涌直接施加在被试设备的金属外壳上，被试设备的端口经单层或多层屏蔽电缆与终端连接，而屏蔽电缆的终端（或辅助设备）接地。对于这两种情况也需要选配参考接地平面。 迄今为止，浪涌抗扰度试验只提到经过交/直流电源线的耦合/去耦网络的电源抗扰度试验。如果试验室日后要进行设备互连线的抗扰度试验，则试验室应当根据被试品试验要求选配不同的互连线耦合/去耦网络。 |
|  |  | 交/直流电源线的耦合/去耦网络 | 对于线-线耦合（差模耦合），浪涌应通过18μF电容耦合； 对于线-地耦合（共模耦合），浪涌应通过9μF电容串联10Ω电阻耦合 去耦电感的大小使耦合/去耦网络EUT连接器处的电源电压下降应低于额定值的10% 当EUT没有连接时,在去耦网络电源输入端上的残余浪涌电压不应超过所施加试验电压的15%或耦合/去耦网络额定电压峰值的两倍，两者中取较大者； 当EUT没有连接且耦合/去耦网络输入端开路时, 在未施加浪涌线路上的残余浪涌电压不应超过最大可施加电压的15% | 用于交流或直流电源线的耦合/去耦网络，应使开路电压波形和短路电流波形满足下列要求： 1. 开路电压波形（耦合/去耦网络电源端和负载端都开路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 40～60μs 25～60A 35～60μs 60～100A 30～60μs 共模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 25～60μs 25～60A 20～60μs 60～100A 15～60μs 2. 短路电流波形（耦合/去耦网络电源端开路，而负载端短路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为8μs ± 20% 半峰值时间为20μs± 20% 共模耦合： 波前时间为2.5μs ± 30% 半峰值时间为25μs± 30% |  |
| 第8.5章 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 试验信号发生器 | 输出频率0.15-80MHz； 1kHz正弦波调幅，调制度为80%。 扫描步长程序可调，不应超过先前频率值的1%； 驻留时间程序可调，不低于设备运行和响应的必要时间，但不应低于0.5秒 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 受试设备应放在参考地平面上面0.1m高的绝缘支架上； 受试设备和耦合去耦网络之间的距离为0.1m-0.3m; |
|  |  | 宽带功率放大器 | 保证CDN输出端0.15-80MHz的输出电压为3 V (交流)或1V（直流）； 保证功率吸收钳耦合在信号及控制线上的电压为1V； | 1.频率 2.输出幅度 |  |
|  |  | 衰减器 | Z0=50Ω； 插入损耗=6dB | 衰减量 |  |
|  |  | CDN-M2（双线） CDN-M3（三线） CDN-M5（三线） | 有效工作频率0.15-230MHz； 耦合和去耦装置的共模阻抗满足下表要求 频率带宽 参数 0.15MHz~26MHz 26MHz~80MHz 80MHz~230MHz ¦Zce¦ 150Ω±20Ω 150Ω+60Ω -45Ω 150Ω±60Ω | 分压系数 端口阻抗 |  |
|  |  | 注入钳 | 当将电流钳安装在50Ω系统中试验并将系统输入端口用50Ω电阻端接时，试验夹具的传输损耗不应超过1dB 2、有效工作频率0.15-230MHz； 3、10MHz以上EUT/AE耦合和去耦方向性大于等于10dB | 0.15-230MHz的耦合系数 |  |
| 第8.6章 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | 信号发生器 | 1、输出电压容差±5% 2、输出电压随负载电流变化： 100%输出电压，0-16A：小于5% 70%输出电压，0-23A：小于7% 3、100Ω时的瞬时电压上升（下降）时间：1μs和5μs之间； 4、电压变化对应相位：0°，180°（±10°容差） | 1.频率 2.输出幅度 3．相位 4．时间 |  |
|  |  | 输出电源 | 1、输出电压频率应在标称频率的±2%以内； | 电压 频率 |  |
| 第8.7章 | 瞬变和浪涌抗扰度(车载环境) | 试验发生器 | 试验脉冲发生器应能在¦ Us ¦为最大值时产生GB/T21437.2-008标准中规定的5.6.1 至5.6.5 条描述的开路试验脉冲。此外，Us 应在 GB/T21437.2-008标准中规定的表3 至表9 所给的限值内可调。 峰值电压Us 应调节至附录A 所规定的试验电平，误差为 除非另有规定，否则计时 (t) 误差和内阻（Ri）的误差应为±20%。 | 1.频率 2.输出幅度 3．相位 4．时间 |  |
|  |  | 电源 | 内阻Ri 应小于直流0.01Ω。对于低于400Hz 的频率而言，连续电源内部阻抗应为Zi=Ri。 输出电压在0 负载到最大负载（包括窜入电流）之间的变化不应超过1V，它应在100us 的时间内恢复 其最大幅度的63%。 叠加脉动电压Ur 的峰值间应不超过0.2V，最低频率应为400Hz。 试验电压 12V系统（V） 24V 系统（V） UA 13.5±0.5 27±1 UB 12±0.2 24±0.4 注：UA——发电机工作时的试验电压；UB——蓄电池供电时的试验电压 | 电压 频率 |  |
| 第8.8章 | 工频磁场 | 工频磁场信号发生器 | 1、输出工频磁场场强为3A/m; 2、输出频率：50Hz或60Hz，偏差±3％ | 输出电流 |  |
|  |  | 工频磁场天线 | 1、输出工频磁场场强为A/m; | 线圈因数 |  |

GB 19483

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 计量要求 | 环境场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第7.1章 | 辐射骚扰 | 接收机 | 测试频率覆盖30MHz-1GHz； 具备PK、QP值检波器，6dB带宽为120kHz； 3、正弦波电压精确：度应优于±2dB； 4、QP、PK检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 5.幅度、频率 | 1、3m或10m法或更大半电波暗室（或开阔试验室场）, 背景噪声满足标准要求 2、暗室NSA≤(4.0dB、静区满足被测设备尺寸要求 3、EUT放置转台0-360°可转 4、天线塔1-4m高度可调，可变换天线垂直水平方向 |
|  |  | 测量天线 | 有效工作范围覆盖30MHz-1GHz； 完全符合GB/T6113.104第4.5.2条的要求； | 天线系数 |  |
| 第7.2，7．3， 7.4章 | 传导骚扰 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖－0.15MHz-30MHz； QP、PK、AV值检波器完全符合CISPR16-1-1标准的要求 | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 屏蔽室：屏蔽效能>80dB，屏蔽室应通过单点接地 接地平板，尺寸大于2m*2m，应多出EUT边缘至少50m； |
|  |  | 人工电源网络 | 应完全符合CISPR16-1-2标准第4章的规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求； 工作范围应覆盖0.15kHz-30MHz,，网络阻抗随频率变化的特性缺陷应符合CISPR16-1-2表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5° 基本隔离在9kHz-30MHz频段内应不小于40dB 车载设备LISN应符合GB18655的规定； | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |
| 第7.5章 | 谐波电流 | 纯净供电电源 | 输出电压稳定度在±2,0 %以内，频率稳定度在±0,5 %以内 三相电源应保证两两相之间的相角为120°±1,5° 带载时输出电压2-40次谐波分量不得超过IEC6000-3-2第A.2（C）所规定之比例； 输出电压峰值应为其rms值的1.40和1.42倍之间，且在87° 至93°相位角出现； | 1、电压稳定度， 2、频率稳定度 3、电压输出谐波含量 |  |
|  |  | 谐波电流分析仪 | 应完全符合IEC61000-4-7标准的要求； 电压、电流、功率的测量准确度满足下表之要求 | 1、电压测量频率响应 2、电压测量准确度 3、电流测量频率响应 4、电流测量准确度 5、功率测量准确度 |  |
| 第7.7章 | 辐射杂散 | 频谱分析仪 | 1: 至少覆盖30MHz~12.75GHz | 1．频率 2.电平或幅度 3.时间 4.衰减 | 全电波暗室，测试距离至少3m; 全频段内传输损耗与自由空间传输损耗之比不大于4dB； |
|  |  | 测量天线 | 1: 至少覆盖30MHz~12.75GHz,可采用多个天线 | 1：天线系数； 2：天线增益 |  |
| 第8.1章 | 静电放电抗扰度 | 静电放电发生器 | 完全符合IEC61000-4-2标准6章的要求； 储能电容：150 pF ± 10 %; 放电电阻：330 Ω± 10 %; 充电电阻：50-100MΩ 输出电压：接触放电至少至8kV，空气放电至少至15kV； 输出电压指示值容差：± 5% 输出电压极性：正负可调； 持续时间：不少于5s； 放电方式：单次放电（每两个连续放电之间的时间间隔至少为1s）； 放电波形计量应符合要求； | 1. 采用标准附录B所规定的电流传感器，静电放电发生器的接触放电电流波形计量应符合： 放电的第一个峰值电流（(10%）：电压设定值（kV）×3.75A / kV； 放电电流的波前时间tr：0.7~1ns； 在30ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×2A / kV； 在60ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×1A / kV； 推荐在设定电压为2、4、6和8kV情况下测试。 2. 电压设定值校验 | 1、环境温度15-35℃ 2、相对湿度30%-60% 3、大气压力86kPa-106kPa： 4、铜或铝制接地参考平板厚度大于0.25mm，其他材质金属平板厚度大于0.65mm；参考接地平板的实际尺寸取决于今后接受试验设备的外形尺寸，最小面积为1m2，要求每边至少应伸出受试设备、垂直耦合板和水平耦合板（如果考虑今后有台式受试设备时）之外0.5m，并将它与保护接地系统相连。 5. 水平耦合板尺寸为1.6 m × 0.8 m，材料和厚度同参考接地平板，同时上面铺设厚度为0.5mm绝缘平板（用于将受试设备、电缆与水平耦合板的隔离）； 6. 垂直耦合板尺寸为0.5m× 0.5 m，材料和厚度同参考接地平板（考虑到受试设备有台式和落地式两种，配置的垂直耦合板应符合这两种设备的特点，一种离地高度可调的耦合板，用于落地设备试验；另一种固定高度的耦合板，用于台式设备试验）； 7. 水平和垂直耦合板通过两端各有470kΩ电阻的电缆连接到参考接地平板。 8. 对今后有台式受试设备的情况，应配置一个0.8m高的绝缘试验桌（如木头试验桌），试验桌的台面尺寸同水平耦合板（1.6 m × 0.8 m）。 9. 针对落地设备，在参考接地平板上方应配置一个0.1m高的绝缘台，其尺寸至少要与今后受试设备的外形相当。 10. 受试设备与实验室墙壁以及实验室的其它金属性结构件之间的最小距离为1m。 |
| 第8.2章 | 辐射骚扰抗扰度 | 射频信号发生器 | 产生80MHz-2.7GHz，1kHz正弦波调幅，调制度为80%的射频信号； 步长及驻留时间程序可设且可手动设置； | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 电波暗室： 场地大小足够是在受试设备上形成归一化场强； 场均匀性满足16个点中75%的点中场均匀性0-6dB 暗室地面须铺设吸波材料以使场地满足要求 电波暗室应良好安装滤波器和屏蔽门，以保证屏蔽效能>80dB， |
|  |  | 宽频功放 | 有效工作频率覆盖80MHz-2.7GHz频率范围； 使得放大后信号通过天线发射出在EUT处测得的场强为3V/m; 由于功率放大器所产生的谐波和畸变应比载波放大量的小15dB； | 1.频率 2.输出幅度 |  |
|  |  | 发射天线 | 有效工作频率覆盖80MHz-1GHz频率范围； 具有水平和垂直极化方向 | 效率 |  |
|  |  | 场强探头 | 具有水平和垂直极化方向； 偶极子天线尺寸小于0.1m或更小； 对辐射场强有足够的抗扰度 通过光纤和电波暗室外的场强指示装置链接； | 1.频率响应 2. 场强值 3.线性度 |  |
|  |  | 场强仪 | 场强监控范围80MHz-2.7GHz，3V/m. | 1.频率响应 2.线性度 |  |
| 第8.3章 | 电快速瞬变脉冲群 | 脉冲群发生器 | 应完全符合GB/T 17626.4标准第6章的要求： 1. 发生器开路输出电压：0.25～4kV； 2. 极性：正和负 3. 发生器动态输出阻抗：50Ω±20%； 4. 发生器内置隔直电容：10nF±20％； 5. 发生器输出方式：同轴，50Ω； 6. 脉冲重复频率：5kHz ±20％， 100kHz ±20％； 7. 脉冲群持续时间：在5kHz时为15ms±20%， 在100kHz时为0.75ms±20% ； 8. 脉冲群周期： 300ms±20％； 9. 脉冲群与电源的关系：异步； 10. 输出波形应符合右侧标准的计量要求。 | 1、50Ω匹配负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %；持续时间td：50 ns ± 30 %； 峰值电压：设定电压÷2，± 10 %。 2、1000Ω负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %； 持续时间td：：35～150ns； 峰值电压：设定电压×0.95 ，± 20 %。 试验负载： 50Ω负载，精度± 2 % 1000Ω负载，精度± 2 %，并联电容≤6 pF。 | 1. 配备铜或铝制参考接地平板，其厚度大于0.25mm，采用其他材质的金属平板，其厚度应大于0.65mm。 参考接地平板的尺寸取决于试验仪器和试品，以及仪器与试品间所规定的接线距离（1m）。要求参考接地平板最小面积为1m2，在各条边上的尺寸至少应比上述组合的尺寸大出0.1m的规定。 如考虑今后有台式受试设备时，参考接地平板还应考虑试验桌的尺寸，满足每边至少比试验桌外缘大出0.1m的规定。 参考接地平板应与实验室的保护地相连。 2. 台式设备的试验桌用绝缘材料（如木头）制成，绝缘桌的高度为0.8m。 考虑到GB/T 17626.4标准已经修订，而多数产品标准尚未修订，试验处在新老标准衔接的过渡期中，为了满足新版标准的需要，在试验桌上还要配1.6 m × 0.8 m的参考接地平板一块，以及摆放设备用0.1m高的绝缘台一个。 桌面的参考接地平板要与地面参考接地平面要用接地导线互连。 3. 针对落地设备，要配置一个放在参考接地平面上、高度为0.1m的绝缘座子，用来摆放被试设备和其电缆，相应尺寸决定于试验的最大设备。 4. 针对被试电缆的摆放，试验室还应配备长度为1m和0.5m、高度为0.1m的绝缘电缆摆放架各两个。其中1m长的摆放架是针对旧版标准的；而0.5m长的摆放架则是针对新版标准的。 5. 受试设备与实验室墙壁以及实验室的其它金属性结构件之间的最小距离为0.5m。 |
|  |  | 交流/直流电源端口的耦合/去耦网络 | 1. 耦合电容： 33nF; 2. 耦合方式： 共模。 | 对网络的输出逐路用50Ω匹配负载校验其输出波形，每一路的输出波形与对发生器输出的要求一致。 |  |
|  |  | 容性耦合夹 | 电缆和耦合夹之间典型的耦合电容：100pF~2000pF（见IEC 61000-4-4：2009 Ed. 3.0，CD）； 2. 圆电缆可用的直径范围：4mm~40mm 3. 绝缘耐压能力：5kV（试验脉冲：1.2/50μs） | 目前只进行结构和尺寸检查。 在今后(见IEC 61000-4-4：2009， Ed. 3.0，CD)可能要对耦合夹的输出波形进行校验。 |  |
| 第8.4章 | 浪涌(冲击)抗扰度 | 1.2/50μs的组合波发生器 | 应完全符合GB/T 17626.5标准6章的要求： 1. 发生器浪涌电压设定范围：至少为0.5~4.0kV； 2. 极性：正/负； 3. 相位同步：随交流电源相角在0°~360°变化； 4. 重复率：每分钟至少一次； 5. 发生器等效输出阻抗：2Ω ± 10%； 6. 发生器输出为开路情况下的浪涌电压波形： 波前时间 1.2μs 半峰值时间 50μs 具体波形应符合右侧标准的计量要求。 7. 发生器输出为短路情况下的浪涌电流波形： 波前时间 8μs 半峰值时间 20μs 具体波形应符合右侧标准的计量要求。 8. 发生器有浮地输出功能 | 发生器的特性应在充电电压相同时，于开路状态（负载大于或等于10kΩ）和短路状态（负载小于或等于0.1Ω）下分别测量其电压和电流的波形，以及它们的幅度。发生器的输出应满足下列要求： 1. 浪涌电压波形： 波前时间 1.2μs ± 30% 半峰值时间 50μs± 20% 浪涌电压峰值误差 设定值±10% 2. 浪涌电流波形： 波前时间 8μs ± 20% 半峰值时间 20μs± 20% 浪涌电流峰值误差 （电压设定值÷2Ω）±10% | 试验室一般不需要配备金属参考接地平面。 只有在被试设备正常使用时采用典型的金属接地平面时，参考接地平面才是必须的。 另外，当试验频率比较高；以及按标准7.6.1节要求对于被试设备与地绝缘，浪涌直接施加在被试设备的金属外壳上，被试设备的端口经单层或多层屏蔽电缆与终端连接，而屏蔽电缆的终端（或辅助设备）接地。对于这两种情况也需要选配参考接地平面。 迄今为止，浪涌抗扰度试验只提到经过交/直流电源线的耦合/去耦网络的电源抗扰度试验。如果试验室日后要进行设备互连线的抗扰度试验，则试验室应当根据被试品试验要求选配不同的互连线耦合/去耦网络。 |
|  |  | 交/直流电源线的耦合/去耦网络 | 对于线-线耦合（差模耦合），浪涌应通过18μF电容耦合； 对于线-地耦合（共模耦合），浪涌应通过9μF电容串联10Ω电阻耦合 去耦电感的大小使耦合/去耦网络EUT连接器处的电源电压下降应低于额定值的10% 当EUT没有连接时,在去耦网络电源输入端上的残余浪涌电压不应超过所施加试验电压的15%或耦合/去耦网络额定电压峰值的两倍，两者中取较大者； 当EUT没有连接且耦合/去耦网络输入端开路时, 在未施加浪涌线路上的残余浪涌电压不应超过最大可施加电压的15% | 用于交流或直流电源线的耦合/去耦网络，应使开路电压波形和短路电流波形满足下列要求： 1. 开路电压波形（耦合/去耦网络电源端和负载端都开路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 40～60μs 25～60A 35～60μs 60～100A 30～60μs 共模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 25～60μs 25～60A 20～60μs 60～100A 15～60μs 2. 短路电流波形（耦合/去耦网络电源端开路，而负载端短路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为8μs ± 20% 半峰值时间为20μs± 20% 共模耦合： 波前时间为2.5μs ± 30% 半峰值时间为25μs± 30% |  |
| 第8.5章 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 试验信号发生器 | 输出频率0.15-80MHz； 1kHz正弦波调幅，调制度为80%。 扫描步长程序可调，不应超过先前频率值的1%； 驻留时间程序可调，不低于设备运行和响应的必要时间，但不应低于0.5秒 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 受试设备应放在参考地平面上面0.1m高的绝缘支架上； 受试设备和耦合去耦网络之间的距离为0.1m-0.3m; |
|  |  | 宽带功率放大器 | 保证CDN输出端0.15-80MHz的输出电压为3 V (交流)或1V（直流）； 保证功率吸收钳耦合在信号及控制线上的电压为1V； | 1.频率 2.输出幅度 |  |
|  |  | 衰减器 | Z0=50Ω； 插入损耗=6dB | 衰减量 |  |
|  |  | CDN-M2（双线） CDN-M3（三线） CDN-M5（三线） | 有效工作频率0.15-230MHz； 耦合和去耦装置的共模阻抗满足下表要求 频率带宽 参数 0.15MHz~26MHz 26MHz~80MHz 80MHz~230MHz ¦Zce¦ 150Ω±20Ω 150Ω+60Ω -45Ω 150Ω±60Ω | 分压系数 端口阻抗 |  |
|  |  | 注入钳 | 当将电流钳安装在50Ω系统中试验并将系统输入端口用50Ω电阻端接时，试验夹具的传输损耗不应超过1dB 2、有效工作频率0.15-230MHz； 3、10MHz以上EUT/AE耦合和去耦方向性大于等于10dB | 0.15-230MHz的耦合系数 |  |
| 第8.6章 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | 信号发生器 | 1、输出电压容差±5% 2、输出电压随负载电流变化： 100%输出电压，0-16A：小于5% 70%输出电压，0-23A：小于7% 3、100Ω时的瞬时电压上升（下降）时间：1μs和5μs之间； 4、电压变化对应相位：0°，180°（±10°容差） | 1.频率 2.输出幅度 3．相位 4．时间 |  |
|  |  | 输出电源 | 1、输出电压频率应在标称频率的±2%以内； | 电压 频率 |  |
| 第8.7章 | 工频磁场 | 工频磁场信号发生器 | 1、输出工频磁场场强为3A/m; 2、输出频率：50Hz或60Hz，偏差±3％ | 输出电流 |  |
|  |  | 工频磁场天线 | 1、输出工频磁场场强为A/m; | 线圈因数 |  |

GB 19484.1

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 计量要求 | 环境场地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第8.2章 | 辐射杂散 | 基站模拟器 | 1: 拥有CDMA信令模式； | 1、输出功率线性度、 2、输出功率幅度 | 全电波暗室，测试距离至少3m; 全频段内传输损耗与自由空间传输损耗之比不大于4dB； |
|  |  | 频谱分析仪 | 1: 至少覆盖30MHz~10GHz | 1．频率 2.电平或幅度 3.时间 4.衰减 |  |
|  |  | 陷波器 | 1：频率分别覆盖CDMA频段； | 频率相应 |  |
|  |  | 测量天线 | 1: 至少覆盖30MHz~10GHz,可采用多个天线 | 1：天线系数； 2：天线增益 |  |
| 第9.2章 | 辐射骚扰 | 基站模拟器 | 1: 拥有CDMA信令模式； | 1、输出功率线性度、 2、输出功率幅度 | 30M~1GHz半电波暗室,归一化场地衰减不大于于4dB； |
|  |  | 频谱分析仪 | 1: 至少覆盖30MHz~1GHz | 1．频率 2.电平或幅度 3.时间 4.衰减 |  |
|  |  | 陷波器 | 1：频率至少覆盖CDMA频段； | 频率相应 |  |
|  |  | 测量天线 | 1: 至少覆盖30MHz~1GHz, | 1：天线系数； 2：天线增益 |  |
| 第9.5章 | 传导骚扰 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖－0.15MHz-30MHz； QP、PK、AV值检波器完全符合CISPR16-1-1标准的要求 | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 屏蔽室：屏蔽效能>80dB，屏蔽室应通过单点接地 接地平板，尺寸大于2m*2m，应多出EUT边缘至少50m； |
|  |  | 人工电源网络 | 应完全符合CISPR16-1-2标准第4章的规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求； 工作范围应覆盖0.15kHz-30MHz,，网络阻抗随频率变化的特性缺陷应符合CISPR16-1-2表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5° 基本隔离在9kHz-30MHz频段内应不小于40dB 车载设备LISN应符合GB18655的规定； | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |
| 第9.6章 | 谐波电流 | 纯净供电电源 | 输出电压稳定度在±2,0 %以内，频率稳定度在±0,5 %以内 三相电源应保证两两相之间的相角为120°±1,5° 带载时输出电压2-40次谐波分量不得超过IEC6000-3-2第A.2（C）所规定之比例； 输出电压峰值应为其rms值的1.40和1.42倍之间，且在87° 至93°相位角出现； | 1、电压稳定度， 2、频率稳定度 3、电压输出谐波含量 |  |
|  |  | 谐波电流分析仪 | 应完全符合IEC61000-4-7标准的要求； 电压、电流、功率的测量准确度满足下表之要求 | 1、电压测量频率响应 2、电压测量准确度 3、电流测量频率响应 4、电流测量准确度 5、功率测量准确度 |  |
| 第9.7章 | 电压波动和闪烁 | 纯净供电电源 | 供电电源内阻加回路阻抗应等于参考阻抗（0.4Ω+0.25j），该总阻抗的稳定性和容差应足以确保在整个评定过程中达到±8%的系统准确度； 供电电压保持在标称值的±2%的范围内； 频率应为（50±0.25）Hz 电源电压的总谐波失真应小于3%； | 1、电压稳定度， 2、频率稳定度 3．电压输出谐波含量 |  |
|  |  | 闪烁分析仪 | 电压的测量必须达到±1%或更高的准确度； 相角测量误差不应超过±2° 相对电压变化d的测量准确度应优于最大值dmax的±8%系统准确度； | 1电压测量准确度 2 Pst=1(方波) |  |
| 第10.1章 | 静电放电抗扰度 | 静电放电发生器 | 完全符合IEC61000-4-2标准6章的要求； 储能电容：150 pF ± 10 %; 放电电阻：330 Ω± 10 %; 充电电阻：50-100MΩ 输出电压：接触放电至少至8kV，空气放电至少至15kV； 输出电压指示值容差：± 5% 输出电压极性：正负可调； 持续时间：不少于5s； 放电方式：单次放电（每两个连续放电之间的时间间隔至少为1s）； 放电波形计量应符合要求； | 1. 采用标准附录B所规定的电流传感器，静电放电发生器的接触放电电流波形计量应符合： 放电的第一个峰值电流（(10%）：电压设定值（kV）×3.75A / kV； 放电电流的波前时间tr：0.7~1ns； 在30ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×2A / kV； 在60ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×1A / kV； 推荐在设定电压为2、4、6和8kV情况下测试。 2. 电压设定值校验 | 1、环境温度15-35℃ 2、相对湿度30%-60% 3、大气压力86kPa-106kPa： 4、铜或铝制接地参考平板厚度大于0.25mm，其他材质金属平板厚度大于0.65mm；参考接地平板的实际尺寸取决于今后接受试验设备的外形尺寸，最小面积为1m2，要求每边至少应伸出受试设备、垂直耦合板和水平耦合板（如果考虑今后有台式受试设备时）之外0.5m，并将它与保护接地系统相连。 5. 水平耦合板尺寸为1.6 m × 0.8 m，材料和厚度同参考接地平板，同时上面铺设厚度为0.5mm绝缘平板（用于将受试设备、电缆与水平耦合板的隔离）； 6. 垂直耦合板尺寸为0.5m× 0.5 m，材料和厚度同参考接地平板（考虑到受试设备有台式和落地式两种，配置的垂直耦合板应符合这两种设备的特点，一种离地高度可调的耦合板，用于落地设备试验；另一种固定高度的耦合板，用于台式设备试验）； 7. 水平和垂直耦合板通过两端各有470kΩ电阻的电缆连接到参考接地平板。 8. 对今后有台式受试设备的情况，应配置一个0.8m高的绝缘试验桌（如木头试验桌），试验桌的台面尺寸同水平耦合板（1.6 m × 0.8 m）。 9. 针对落地设备，在参考接地平板上方应配置一个0.1m高的绝缘台，其尺寸至少要与今后受试设备的外形相当。 10. 受试设备与实验室墙壁以及实验室的其它金属性结构件之间的最小距离为1m。 |
| 第10.2章 | 辐射骚扰抗扰度 | 射频信号发生器 | 产生80MHz-2.7GHz，1kHz正弦波调幅，调制度为80%的射频信号； 步长及驻留时间程序可设且可手动设置； | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 电波暗室： 场地大小足够是在受试设备上形成归一化场强； 场均匀性满足16个点中75%的点中场均匀性0-6dB 暗室地面须铺设吸波材料以使场地满足要求 电波暗室应良好安装滤波器和屏蔽门，以保证屏蔽效能>80dB， |
|  |  | 宽频功放 | 有效工作频率覆盖80MHz-2.7GHz频率范围； 使得放大后信号通过天线发射出在EUT处测得的场强为3V/m; 由于功率放大器所产生的谐波和畸变应比载波放大量的小15dB； | 1.频率 2.输出幅度 |  |
|  |  | 发射天线 | 有效工作频率覆盖80MHz-1GHz频率范围； 具有水平和垂直极化方向 | 效率 |  |
|  |  | 场强探头 | 具有水平和垂直极化方向； 偶极子天线尺寸小于0.1m或更小； 对辐射场强有足够的抗扰度 通过光纤和电波暗室外的场强指示装置链接； | 1.频率响应 2. 场强值 3.线性度 |  |
|  |  | 场强仪 | 场强监控范围80MHz-2.7GHz，3V/m. | 1.频率响应 2.线性度 |  |
|  |  | 人工头，人工耳及校准附件 |  |  |  |
|  |  | 音频分析仪 |  | 失真 |  |
| 第10.3章 | 电快速瞬变脉冲群 | 脉冲群发生器 | 应完全符合GB/T 17626.4标准第6章的要求： 1. 发生器开路输出电压：0.25～4kV； 2. 极性：正和负 3. 发生器动态输出阻抗：50Ω±20%； 4. 发生器内置隔直电容：10nF±20％； 5. 发生器输出方式：同轴，50Ω； 6. 脉冲重复频率：5kHz ±20％， 100kHz ±20％； 7. 脉冲群持续时间：在5kHz时为15ms±20%， 在100kHz时为0.75ms±20% ； 8. 脉冲群周期： 300ms±20％； 9. 脉冲群与电源的关系：异步； 10. 输出波形应符合右侧标准的计量要求。 | 1、50Ω匹配负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %；持续时间td：50 ns ± 30 %； 峰值电压：设定电压÷2，± 10 %。 2、1000Ω负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %； 持续时间td：：35～150ns； 峰值电压：设定电压×0.95 ，± 20 %。 试验负载： 50Ω负载，精度± 2 % 1000Ω负载，精度± 2 %，并联电容≤6 pF。 | 1. 配备铜或铝制参考接地平板，其厚度大于0.25mm，采用其他材质的金属平板，其厚度应大于0.65mm。 参考接地平板的尺寸取决于试验仪器和试品，以及仪器与试品间所规定的接线距离（1m）。要求参考接地平板最小面积为1m2，在各条边上的尺寸至少应比上述组合的尺寸大出0.1m的规定。 如考虑今后有台式受试设备时，参考接地平板还应考虑试验桌的尺寸，满足每边至少比试验桌外缘大出0.1m的规定。 参考接地平板应与实验室的保护地相连。 2. 台式设备的试验桌用绝缘材料（如木头）制成，绝缘桌的高度为0.8m。 考虑到GB/T 17626.4标准已经修订，而多数产品标准尚未修订，试验处在新老标准衔接的过渡期中，为了满足新版标准的需要，在试验桌上还要配1.6 m × 0.8 m的参考接地平板一块，以及摆放设备用0.1m高的绝缘台一个。 桌面的参考接地平板要与地面参考接地平面要用接地导线互连。 3. 针对落地设备，要配置一个放在参考接地平面上、高度为0.1m的绝缘座子，用来摆放被试设备和其电缆，相应尺寸决定于试验的最大设备。 4. 针对被试电缆的摆放，试验室还应配备长度为1m和0.5m、高度为0.1m的绝缘电缆摆放架各两个。其中1m长的摆放架是针对旧版标准的；而0.5m长的摆放架则是针对新版标准的。 5. 受试设备与实验室墙壁以及实验室的其它金属性结构件之间的最小距离为0.5m。 |
|  |  | 交流/直流电源端口的耦合/去耦网络 | 1. 耦合电容： 33nF; 2. 耦合方式： 共模。 | 对网络的输出逐路用50Ω匹配负载校验其输出波形，每一路的输出波形与对发生器输出的要求一致。 |  |
|  |  | 容性耦合夹 | 电缆和耦合夹之间典型的耦合电容：100pF~2000pF（见IEC 61000-4-4：2009 Ed. 3.0，CD）； 2. 圆电缆可用的直径范围：4mm~40mm 3. 绝缘耐压能力：5kV（试验脉冲：1.2/50μs） | 目前只进行结构和尺寸检查。 在今后(见IEC 61000-4-4：2009， Ed. 3.0，CD)可能要对耦合夹的输出波形进行校验。 |  |
| 第10.4章 | 浪涌(冲击)抗扰度 | 1.2/50μs的组合波信号发生器 | 应完全符合GB/T 17626.5标准6章的要求： 1. 发生器浪涌电压设定范围：至少为0.5~4.0kV； 2. 极性：正/负； 3. 相位同步：随交流电源相角在0°~360°变化； 4. 重复率：每分钟至少一次； 5. 发生器等效输出阻抗：2Ω ± 10%； 6. 发生器输出为开路情况下的浪涌电压波形： 波前时间 1.2μs 半峰值时间 50μs 具体波形应符合右侧标准的计量要求。 7. 发生器输出为短路情况下的浪涌电流波形： 波前时间 8μs 半峰值时间 20μs 具体波形应符合右侧标准的计量要求。 8. 发生器有浮地输出功能 | 发生器的特性应在充电电压相同时，于开路状态（负载大于或等于10kΩ）和短路状态（负载小于或等于0.1Ω）下分别测量其电压和电流的波形，以及它们的幅度。发生器的输出应满足下列要求： 1. 浪涌电压波形： 波前时间 1.2μs ± 30% 半峰值时间 50μs± 20% 浪涌电压峰值误差 设定值±10% 2. 浪涌电流波形： 波前时间 8μs ± 20% 半峰值时间 20μs± 20% 浪涌电流峰值误差 （电压设定值÷2Ω）±10% | 试验室一般不需要配备金属参考接地平面。 只有在被试设备正常使用时采用典型的金属接地平面时，参考接地平面才是必须的。 另外，当试验频率比较高；以及按标准7.6.1节要求对于被试设备与地绝缘，浪涌直接施加在被试设备的金属外壳上，被试设备的端口经单层或多层屏蔽电缆与终端连接，而屏蔽电缆的终端（或辅助设备）接地。对于这两种情况也需要选配参考接地平面。 迄今为止，浪涌抗扰度试验只提到经过交/直流电源线的耦合/去耦网络的电源抗扰度试验。如果试验室日后要进行设备互连线的抗扰度试验，则试验室应当根据被试品试验要求选配不同的互连线耦合/去耦网络。 |
|  |  | 交/直流电源线的耦合/去耦网络 | 对于线-线耦合（差模耦合），浪涌应通过18μF电容耦合； 对于线-地耦合（共模耦合），浪涌应通过9μF电容串联10Ω电阻耦合 去耦电感的大小使耦合/去耦网络EUT连接器处的电源电压下降应低于额定值的10% 当EUT没有连接时,在去耦网络电源输入端上的残余浪涌电压不应超过所施加试验电压的15%或耦合/去耦网络额定电压峰值的两倍，两者中取较大者； 当EUT没有连接且耦合/去耦网络输入端开路时, 在未施加浪涌线路上的残余浪涌电压不应超过最大可施加电压的15% | 用于交流或直流电源线的耦合/去耦网络，应使开路电压波形和短路电流波形满足下列要求： 1. 开路电压波形（耦合/去耦网络电源端和负载端都开路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 40～60μs 25～60A 35～60μs 60～100A 30～60μs 共模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 25～60μs 25～60A 20～60μs 60～100A 15～60μs 2. 短路电流波形（耦合/去耦网络电源端开路，而负载端短路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为8μs ± 20% 半峰值时间为20μs± 20% 共模耦合： 波前时间为2.5μs ± 30% 半峰值时间为25μs± 30% |  |
| 第10.5章 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度 | 试验信号发生器 | 输出频率0.15-80MHz； 1kHz正弦波调幅，调制度为80%。 扫描步长程序可调，不应超过先前频率值的1%； 驻留时间程序可调，不低于设备运行和响应的必要时间，但不应低于0.5秒 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 受试设备应放在参考地平面上面0.1m高的绝缘支架上； 受试设备和耦合去耦网络之间的距离为0.1m-0.3m; |
|  |  | 宽带功率放大器 | 保证CDN输出端0.15-80MHz的输出电压为3 V (交流)或1V（直流）； 保证功率吸收钳耦合在信号及控制线上的电压为1V； | 1.频率 2.输出幅度 |  |
|  |  | 衰减器 | Z0=50Ω； 插入损耗=6dB | 衰减量 |  |
|  |  | CDN-M2（双线） CDN-M3（三线） CDN-M5（三线） | 有效工作频率0.15-230MHz； 耦合和去耦装置的共模阻抗满足下表要求 频率带宽 参数 0.15MHz~26MHz 26MHz~80MHz 80MHz~230MHz ¦Zce¦ 150Ω±20Ω 150Ω+60Ω -45Ω 150Ω±60Ω | 分压系数 端口阻抗 |  |
|  |  | 注入钳 | 当将电流钳安装在50Ω系统中试验并将系统输入端口用50Ω电阻端接时，试验夹具的传输损耗不应超过1dB 2、有效工作频率0.15-230MHz； 3、10MHz以上EUT/AE耦合和去耦方向性大于等于10dB | 0.15-230MHz的耦合系数 |  |
| 第10.6章 | 电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度 | 信号发生器 | 1、输出电压容差±5% 2、输出电压随负载电流变化： 100%输出电压，0-16A：小于5% 70%输出电压，0-23A：小于7% 3、100Ω时的瞬时电压上升（下降）时间：1μs和5μs之间； 4、电压变化对应相位：0°，180°（±10°容差） | 1.频率 2.输出幅度 3．相位 4．时间 |  |
|  |  | 输出电源 | 1、输出电压频率应在标称频率的±2%以内； | 电压 频率 |  |
| 第10.7章 | 瞬变和浪涌抗扰度(车载环境) | 试验发生器 | 试验脉冲发生器应能在¦ Us ¦为最大值时产生GB/T21437.2-008标准中规定的5.6.1 至5.6.5 条描述的开路试验脉冲。此外，Us 应在 GB/T21437.2-008标准中规定的表3 至表9 所给的限值内可调。 峰值电压Us 应调节至附录A 所规定的试验电平，误差为 除非另有规定，否则计时 (t) 误差和内阻（Ri）的误差应为±20%。 | 1.频率 2.输出幅度 3．相位 4．时间 |  |
|  |  | 电源 | 内阻Ri 应小于直流0.01Ω。对于低于400Hz 的频率而言，连续电源内部阻抗应为Zi=Ri。 输出电压在0 负载到最大负载（包括窜入电流）之间的变化不应超过1V，它应在100us 的时间内恢复 其最大幅度的63%。 叠加脉动电压Ur 的峰值间应不超过0.2V，最低频率应为400Hz。 试验电压 12V系统（V） 24V 系统（V） UA 13.5±0.5 27±1 UB 12±0.2 24±0.4 注：UA——发电机工作时的试验电压； UB——蓄电池供电时的试验电压 | 电压 频率 |  |

附件四：

工、科、医（ISM）产品EMC测试仪器设备/设施配置及计量要求

标准：GB 4824    CISPR 11   EN 55011

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目 | 试验设施要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.2.1 5.1.2.2 | 端子骚扰电压 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖0.009MHz-30MHz； 0.009MHz - 30MHz频段范围内，QP、PK、AV值检波器的6dB带宽设置均为9kHz 正弦波电压精确度应优于±2dB； QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.(相对/绝对)脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 背景噪声满足标准要求； 如果在屏蔽室内进行测量，应符合CL16的要求； 参考接地平板，尺寸不小于2m*2m，应多出EUT边缘至少0.5m； 落地式设备放置在距离接地平板0.1m的绝缘垫上与其他接地平面的距离至少0.8m； 5. 非落地式设备放置在距离接地平板0.4m的绝缘桌面上与其他接地平面的距离至少0.8m； 6. 提供必要的通风及温湿度控制。 | (电流大于100A/相时使用) |
|  |  | 脉冲限幅器 | 输入阻抗应为50Ω 有效工作频率覆盖0.009MHz-30MHz频段范围 脉冲限幅器可以内置在人工电源网络中 | 0.009MHz - 30MHz频段的插入损耗 |  |  |
|  |  | 人工电源网络 | 应完全符合GB/T6113.102标准第4章的规定的50Ω/50μH+5Ω V型人工电源网络的要求； 工作范围应覆盖0.009MHz-30MHz,，网络阻抗随频率变化的特性曲线应符合 GB/T6113.102表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5°； 基本隔离在0.009-30MHz频段内应不小于40dB。 | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |  |
|  |  | 电压探头 | 由至少为1500Ω的电阻器串联一个电抗值相对于电阻值可忽略的电容器构成； | 0.009MHz -30MHz的插入损耗（50Ω系统中校准） |  |  |
|  |  | 模拟手 | 由220（1±20%）pF电容和510（1±10%）Ω电阻串联构成； 一端接符合尺寸要求的金属箔，另一端连接到测试系统的参考接地上； 符合尺寸要求的金属箔 4、RC单元可以内置于人工电源网络的箱体内。 |  |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖0.009MHz-30MHz频段范围 |  |  |  |
|  |  | 受试设备的负载 | 应符合GB4824 第6.5 受试设备的负载条件 | 阻抗要求 |  |  |
| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目 | 试验设施要求 | 备注 |
| 5.1.2.3 | 断续骚扰 （喀呖声） | 断续骚扰分析仪 | 应完全符合GB/T 6113.101标准的要求； 2、0.15、0.5、1.4、30MHz四个的射频准峰值监控通道，输入阻抗为50Ω； 3、持续时间的测量准确度不得低于±5% 4、各射频通道应符合GB/T6113.101表14中规定的12种测试信号的功能检查； 5、各射频通道应符合GB/T6113.101附录F中规定的12种附加要求测试信号的功能检查； | 1.喀呖声试验信号 2.( 1.(相对/绝对)脉冲响应 3. 电压、频率响应 4. 6dB带宽 5. .RF衰减器 6. 时间、.幅度、频率 | 同上 |  |
| 5.2 | 电磁辐射骚扰 | 测量接收机 | 1、应完全符合GB/T6113.101标准的要求； 2、测试频率范围覆盖30MHz -18GHz； 3、具备PK、QP、AV值检波器，PK、QP、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求； 4、6dB带宽完全符合GB/T6113.101标准的要求，在 30MHz-1000MHz频段，6dB带宽为120kHz； 5、当施加50Ω源阻抗的正弦波信号时，正弦波电压的测量准确度应优于±2dB。（1GHz以上，优于±2.5dB）； | 1.(相对/绝对)脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 1、应使用开阔试验室场，或3m或10m法半电波暗室； 2、暗室的屏蔽效能应符合： 014-1MHz >60dB； 1－1000MHz >90dB 3、暗室的NSA<(4.0dB 4、暗室的接地电阻应<4Ω； 5、EUT放置转台0-360°可转 6、在试验场测量，天线中心应在1-4m高度变化，并在水平及垂直极化方向上进行测量； 7、在现场测量，天线中心应固定在地面以上2.0m(0.2m的高度，并在水平及垂直极化方向上进行测量。 8、提供必要的通风及温湿度控制。 |  |
|  |  | 接收天线 | 1、有效工作范围覆盖0.09MHz-30MHz的环形天线，应完全符合GB/T6113.104第4.3.2条的要求； 2、有效工作范围覆盖30MHz-1000MHz的天线，应完全符合GB/T6113.104第4.5.2条的要求； 3有效工作范围覆盖1GHz-18GHz的天线，应完全符合GB/T6113.104第4.6条的要求； | 天线系数 天线增益 |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖0.009MHz-18G Hz频段范围 |  |  |  |
|  |  | 受试设备的负载 | 应符合GB4824 第6.5 受试设备的负载条件 | 阻抗 |  |  |

附件五：

家用电器、照明电器产品EMC测试仪器设备/设施配置及计量要求

标准GB4343.1；CISPR14-1；EN55014-1；J55014-1

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目 | 试验设施要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第5章 | 连续骚扰电压： 电源端 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖0.15MHz-30MHz； 0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK、AV值检波器的6dB带宽设置均为9kHz 正弦波电压精确度应优于±2dB； QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 背景噪声满足标准要求， 如果在屏蔽室内进行测量，应符合CNAS-CL016的要求 参考接地平板，尺寸不小于2m*2m，应多出EUT边缘至少0.5m； 落地式设备放置在距离接地平板0.1m的绝缘垫上与其他接地平面的距离至少0.8m； 非落地式设备放置在距离接地平板0.4m的绝缘桌面上与其他接地平面的距离至少0.8m； 提供必要的通风及温湿度控制 给排水措施(对洗衣机、洗碗机等产品)； |  |
|  |  | 脉冲限幅器 | 输入阻抗应为50Ω 有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围 | 1、150kHz-30MHz的插入损耗 |  |  |
|  |  | 人工电源网络 | 应完全符合GB/T6113.102标准第4章的规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求； 工作范围应覆盖0.15MHz-30MHz,，网络阻抗随频率变化的特性缺陷应符合GB/T6113.102表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5° 基本隔离在0.15-30MHz频段内应不小于40dB | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围 |  |  |  |
|  |  | 模拟手电路（可包含在人工电源网络中） | 由220pF电容和510Ω电阻串联构成； 一端连接到测试系统的参考接地上； 符合尺寸要求的金属箔 |  |  |  |
| 第5章 | 连续骚扰电压： 负载端及附加端子 | 测量接收机 | 同电源端骚扰电压测量接收机要求 | 1.脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 同上 |  |
|  |  | 电压探头 | 由至少为1500Ω的电阻器串联一个电抗值相对于电阻值可忽略的电容器构成； | 插入损耗 |  |  |
| 第5章 | 断续骚扰电压 | 断续骚扰分析仪 | 应完全符合GB/T6113.101标准的要求； 2、0.15、0.5、1.4、30MHz四个的射频准峰值监控通道，输入阻抗为50Ω； 3、持续时间的测量准确度不得低于±5% 4、各射频通道应符合GB/T6113.101表14中规定的12种测试信号的功能检查； 5、各射频通道应符合GB/T6113.101附录F中规定的12种附加要求测试信号的功能检查； | 1.喀呖声试验信号 2. （相对/绝对）脉冲响应 3. 电压、频率响应 4. 6dB带宽 5．RF衰减 6.时间、幅度、频率 | 同上 |  |
| 第6章 | 骚扰功率 | 测量接收机 | 测试频率覆盖30MHz-300MHz； 具备PK、QP、AV值检波器，6dB带宽为120kHz； 正弦波电压精确度应优于±2dB； QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 1、背景噪声满足标准要求 2、如果在屏蔽室内进行测量，应符合CNAS-CL016的要求 3、屏蔽室至少能容下6m长，0.8m以上高的绝缘长槽，长槽距其他金属物距离至少为0.5m； 4、受试设备应放置应保证和其他金属障碍物的距离大于0.4m 5、落地式设备放置在距离地面0.1m的绝缘垫上； 6、非落地式设备放置在距离地面0.8m的绝缘桌面上 |  |
|  |  | 功率吸收钳 | 完全满足GB/T6113.103第4章的相关要求； 有效工作频段覆盖30MHz-300MHz频率范围； 应确认吸收钳的实际钳因子CFact 在功率吸收钳的整个工作频段内，其去耦因子DF应至少21dB 吸收钳的外壳长度应为600mm±40mm； 吸收钳输出段应连接大小至少为6dB的50Ω射频衰减器 | 1.修正因子 2. 6dB的50Ω射频衰减器 见GB/T6113.103 |  |  |
|  |  | 射频同轴电缆 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖30MHz-300MHz频段范围 |  |  |  |
|  |  | 辅助吸收钳（必要时） | 1、放置在距离EUT6m处，减少来自电源外的噪声 2、辅助吸收钳的去耦因子应至少为30dB； | 衰减特性 见GB/T6113.103 |  |  |
| 第4.1.3章 | 辐射骚扰场强 | 测量接收机 | 测试频率覆盖30MHz-1GHz； 具备PK、QP值检波器，6dB带宽为120kHz； 3、正弦波电压精确：度应优于±2dB； 4、QP、PK检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 1、3m或10m法或更大半电波暗室（或开阔试验室场）, 背景噪声满足标准要求 2、暗室NSA≤(4.0dB、静区满足被测设备尺寸要求 3、EUT放置转台0-360°可转 4、天线塔1-4m高度可调，可变换天线垂直水平方向 |  |
|  |  | 宽带天线 | 有效工作范围覆盖30MHz-1GHz； 完全符合GB/T6113.104第4.5.2条的要求； | 天线系数 |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 1、输入阻抗应为50Ω; 2、有效工作频率覆盖30MHz-1GHz频段范围 |  |  |  |

GB17625.1,IEC61000-3-2,EN61000-3-2标准

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 计量要求 | 试验设施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 谐波电流 | 纯净供电电源 | 输出电压稳定度在±2.0 %以内，频率稳定度在±0.5 %以内 三相电源应保证两两相之间的相角为120°±1.5° 带载时输出电压2-40次谐波分量不得超过GB17625.1第A.2（C）所规定之比例； 输出电压峰值应为其rms值的1.40和1.42倍之间，且在87° 至93°相位角出现； | 1、电压稳定度， 2、频率稳定度 3、电压输出谐波含量 | 无特殊要求 |
|  |  | 谐波电流分析仪 | 应完全符合IEC61000-4-7标准的要求； 电压、电流、功率的测量准确度满足下表之要求 | 1、电压测量频率响应 2、电压测量准确度 3、电流测量频率响应 4、电流测量准确度 5、功率测量准确度 |  |

GB17625.2, IEC61000-3-3,EN61000-3-3标准

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 计量要求 | 试验设施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压波动和闪烁 | 纯净供电电源 | 供电电源内阻加回路阻抗应等于参考阻抗（0.4Ω+0.25j），该总阻抗的稳定性和容差应足以确保在整个评定过程中达到±8%的系统准确度； 供电电压保持在标称值的±2%的范围内； 频率应为（50±0.25）Hz 电源电压的总谐波失真应小于3%； | 1、电压稳定度， 2、频率稳定度 3．电压输出谐波含量 | 无特殊要求 |
|  |  | 闪烁分析仪 | 电压的测量必须达到±1%或更高的准确度； 相角测量误差不应超过±2° 相对电压变化d的测量准确度应优于最大值dmax的±8%系统准确度； | 1电压测量准确度 2 Pst=1(方波) |  |

GB4343.2,CISPR14-2,EN55014-2标准

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 计量要求 | 试验设施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第5.1章 | 静电放电抗扰度 | 静电放电发生器 | 应完全符合GB/T 17626.2标准6章的要求： 1. 储能电容：150 pF ± 10 %; 2. 放电电阻：330 Ω± 10 %; 3. 充电电阻：50-100MΩ 4. 输出电压：接触放电至少达到8kV，空气放电至少达到15kV； 5. 输出电压指示值容差：± 5% 6. 输出电压极性：正负可调； 7. 保持时间：不少于5s； 8. 放电方式：单次放电（每两个连续放电之间的时间间隔至少为1s）； 9. 放电波形计量应符合要求； | 1. 采用标准附录B所规定的电流传感器，静电放电发生器的接触放电电流波形计量应符合： 放电的第一个峰值电流（(10%）：电压设定值（kV）×3.75A / kV； 放电电流的波前时间tr：0.7~1ns； 在30ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×2A / kV； 在60ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×1A / kV； 推荐在设定电压为2、4、6和8kV情况下测试。 2. 电压设定值校验 | 1. 环境温度15-35℃。 2. 相对湿度30%-60%。 3. 大气压力86kPa-106k Pa。 4. 配备铜或铝制参考接地平板，其厚度大于0.25mm，采用其他材质的金属平板，其厚度应大于0.65mm。参考接地平板的实际尺寸取决于今后接受试验设备的外形尺寸，最小面积为1m2，要求每边至少应伸出受试设备、垂直耦合板和水平耦合板（如果考虑今后有台式受试设备时）之外0.5m，并将它与保护接地系统相连。 5. 水平耦合板尺寸为1.6 m × 0.8 m，材料和厚度同参考接地平板，同时上面铺设厚度为0.5mm绝缘平板（用于将受试设备、电缆与水平耦合板的隔离）； 6. 垂直耦合板尺寸为0.5m× 0.5 m，材料和厚度同参考接地平板（考虑到受试设备有台式和落地式两种，配置的垂直耦合板应符合这两种设备的特点，一种离地高度可调的耦合板，用于落地设备试验；另一种固定高度的耦合板，用于台式设备试验）； 7. 水平和垂直耦合板通过两端各有470kΩ电阻的电缆连接到参考接地平板。 8. 对今后有台式受试设备的情况，应配置一个0.8m高的绝缘试验桌（如木头试验桌），试验桌的台面尺寸同水平耦合板（1.6 m × 0.8 m）。 9. 针对落地设备，在参考接地平板上方应配置一个0.1m高的绝缘台，其尺寸至少要与今后受试设备的外形相当。 10. 受试设备与实验室墙壁以及实验室的其它金属性结构件之间的最小距离为1m。 |
| 第5.2章 | 电快速瞬变/脉冲抗扰度 | 脉冲群发生器 | 应完全符合GB/T 17626.4标准第6章的要求： 1. 发生器开路输出电压：0.25～4kV； 2. 极性：正和负 3. 发生器动态输出阻抗：50Ω±20%； 4. 发生器内置隔直电容：10nF±20％； 5. 发生器输出方式：同轴，50Ω； 6. 脉冲重复频率：5kHz ±20％， 100kHz ±20％； 7. 脉冲群持续时间：在5kHz时为15ms±20%， 在100kHz时为0.75ms±20% ； 8. 脉冲群周期： 300ms±20％； 9. 脉冲群与电源的关系：异步； 10. 输出波形应符合右侧标准的计量要求。 | 1、50Ω匹配负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %；持续时间td：50 ns ± 30 %； 峰值电压：设定电压÷2，± 10 %。 2、1000Ω负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %； 持续时间td：：35～150ns； 峰值电压：设定电压×0.95 ，± 20 %。 试验负载： 50Ω负载，精度± 2 % 1000Ω负载，精度± 2 %，并联电容≤6 pF。 | 1. 配备铜或铝制参考接地平板，其厚度大于0.25mm，采用其他材质的金属平板，其厚度应大于0.65mm。 参考接地平板的尺寸取决于试验仪器和试品，以及仪器与试品间所规定的接线距离（1m）。要求参考接地平板最小面积为1m2，在各条边上的尺寸至少应比上述组合的尺寸大出0.1m的规定。 如考虑今后有台式受试设备时，参考接地平板还应考虑试验桌的尺寸，满足每边至少比试验桌外缘大出0.1m的规定。 参考接地平板应与实验室的保护地相连。 2. 台式设备的试验桌用绝缘材料（如木头）制成，绝缘桌的高度为0.8m。 考虑到GB/T 17626.4标准已经修订，而多数产品标准尚未修订，试验处在新老标准衔接的过渡期中，为了满足新版标准的需要，在试验桌上还要配1.6 m × 0.8 m的参考接地平板一块，以及摆放设备用0.1m高的绝缘台一个。 桌面的参考接地平板要与地面参考接地平面要用接地导线互连。 3. 针对落地设备，要配置一个放在参考接地平面上、高度为0.1m的绝缘座子，用来摆放被试设备和其电缆，相应尺寸决定于试验的最大设备。 4. 针对被试电缆的摆放，试验室还应配备长度为1m和0.5m、高度为0.1m的绝缘电缆摆放架各两个。其中1m长的摆放架是针对旧版标准的；而0.5m长的摆放架则是针对新版标准的。 5. 受试设备与实验室墙壁以及实验室的其它金属性结构件之间的最小距离为0.5m。 |
|  |  | 交流/直流电源端口的耦合/去耦网络 | 1. 耦合电容： 33nF; 2. 耦合方式： 共模。 | 对网络的输出逐路用50Ω匹配负载校验其输出波形，每一路的输出波形与对发生器输出的要求一致。 |  |
|  |  | 容性耦合夹 | 电缆和耦合夹之间典型的耦合电容：100pF~2000pF（见IEC 61000-4-4：2009 Ed. 3.0，CD）； 2. 圆电缆可用的直径范围：4mm~40mm 3. 绝缘耐压能力：5kV（试验脉冲：1.2/50μs） | 目前只进行结构和尺寸检查。 在今后(见IEC 61000-4-4：2009， Ed. 3.0，CD)可能要对耦合夹的输出波形进行校验。 |  |
| 第5.3，5.4章 | 射频场感应传导骚扰抗扰度 | 试验信号发生器 | 输出频率0.15-230MHz； 1kHz正弦波调幅，调制度为80%。 扫描步长程序可调，不应超过先前频率值的1%； 驻留时间程序可调，不低于设备运行和响应的必要时间，但不应低于0.5秒 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 受试设备应放在参考地平面上面0.1m高的绝缘支架上； 受试设备和耦合去耦网络之间的距离为0.1m-0.3m; |
|  |  | 宽带功率放大器 | 保证CDN输出端0.15-230MHz的输出电压等级达到2级(3*1.8V连续波)； 保证电磁耦合钳耦合在信号及控制线上的电压等级达到1级(1*1.8V连续波)； |  |  |
|  |  | 衰减器 | Z0=50Ω； 插入损耗=6dB | 1.衰减量 |  |
|  |  | CDN-M1（单线） CDN-M2（双线） CDN-M3（三线） CDN-M5（五线） | 有效工作频率0.15-230MHz； 耦合和去耦装置的共模阻抗满足下表要求 频率带宽 参数 0.15MHz~26MHz 26MHz~80MHz 80MHz~230MHz ¦Zce¦ 150Ω±20Ω 150Ω+60Ω/-45Ω 150Ω±60 | 端口阻抗 |  |
|  |  | 电磁耦合钳 | 当将电磁耦合钳安装在50Ω系统中试验并将系统输入端口用50Ω电阻端接时，试验夹具的传输损耗不应超过1dB 2、有效工作频率0.15-230MHz； 3、10MHz以上EUT/AE耦合和去耦方向性大于等于10dB |  |  |
| 第5.5章 | 辐射场抗扰度 | 射频信号发生器 | 80MHz-1GHz，1kHz正弦波调幅，调制度为80%的射频信号； 步长及驻留时间程序可设且可手动设置； | 1. 频率 2. 输出幅度 3. 调制 | 电波暗室： 场地大小足够能在受试设备面区域上形成均匀场强； 75%的测量点场强在0-6dB范围内 暗室地面须铺设吸波材料以使场地满足要求 电波暗室应良好安装滤波器和屏蔽门，以保证屏蔽效能>80dB 对小设备可以采用TEM小室等设备 |
|  |  | 宽频功放 | 有效工作频率覆盖80MHz-1GHz频率范围； 使得放大后信号通过天线发射出在EUT处测得的场强达到3V/m (3*1.8V连续波); 由于功率放大器所产生的谐波和畸变应比载波放大量的小15dB； |  |  |
|  |  | 发射天线 | 有效工作频率覆盖80MHz-1GHz频率范围； 具有水平和垂直极化方向 |  |  |
|  |  | 场强探头及场强仪 | 具有全向特性； 偶极子天线尺寸小于0.1m或更小； 对辐射场强有足够的抗扰度 通过光纤和电波暗室外的场强指示装置链接； 4. 场强监控范围80MHz-1GHz，1V/m及以上 | 1. 频率响应 2. 场强值 |  |
|  |  | 定向耦合器 | 范围80MHz-1GHz, 功率达到相应测量等级要求 |  |  |
|  |  | 功率计 | 功率监控范围80MHz-1GHz； | 1.频率响应 2.功率值 |  |
| 第5.6章 | 浪涌抗扰度 | 1.2/50μs的组合波发生器 | 应完全符合GB/T 17626.5标准6章的要求： 1. 发生器浪涌电压设定范围：至少为0.5~4.0kV； 2. 极性：正/负； 3. 相位同步：随交流电源相角在0°~360°变化； 4. 重复率：每分钟至少一次； 5. 发生器等效输出阻抗：2Ω ± 10%； 6. 发生器输出为开路情况下的浪涌电压波形： 波前时间 1.2μs 半峰值时间 50μs 具体波形应符合右侧标准的计量要求。 7. 发生器输出为短路情况下的浪涌电流波形： 波前时间 8μs 半峰值时间 20μs 具体波形应符合右侧标准的计量要求。 8. 发生器有浮地输出功能 | 发生器的特性应在充电电压相同时，于开路状态（负载大于或等于10kΩ）和短路状态（负载小于或等于0.1Ω）下分别测量其电压和电流的波形，以及它们的幅度。发生器的输出应满足下列要求： 1. 浪涌电压波形： 波前时间 1.2μs ± 30% 半峰值时间 50μs± 20% 浪涌电压峰值误差 设定值±10% 2. 浪涌电流波形： 波前时间 8μs ± 20% 半峰值时间 20μs± 20% 浪涌电流峰值误差 （电压设定值÷2Ω）±10% | 试验室一般不需要配备金属参考接地平面。 只有在被试设备正常使用时采用典型的金属接地平面时，参考接地平面才是必须的。 另外，当试验频率比较高；以及按标准7.6.1节要求对于被试设备与地绝缘，浪涌直接施加在被试设备的金属外壳上，被试设备的端口经单层或多层屏蔽电缆与终端连接，而屏蔽电缆的终端（或辅助设备）接地。对于这两种情况也需要选配参考接地平面。 迄今为止，浪涌抗扰度试验只提到经过交/直流电源线的耦合/去耦网络的电源抗扰度试验。如果试验室日后要进行设备互连线的抗扰度试验，则试验室应当根据被试品试验要求选配不同的互连线耦合/去耦网络。 |
|  |  | 交/直流电源线的耦合/去耦网络 | 对于线-线耦合（差模耦合），浪涌应通过18μF电容耦合； 对于线-地耦合（共模耦合），浪涌应通过9μF电容串联10Ω电阻耦合 去耦电感的大小使耦合/去耦网络EUT连接器处的电源电压下降应低于额定值的10% 当EUT没有连接时,在去耦网络电源输入端上的残余浪涌电压不应超过所施加试验电压的15%或耦合/去耦网络额定电压峰值的两倍，两者中取较大者； 当EUT没有连接且耦合/去耦网络输入端开路时, 在未施加浪涌线路上的残余浪涌电压不应超过最大可施加电压的15% | 用于交流或直流电源线的耦合/去耦网络，应使开路电压波形和短路电流波形满足下列要求： 1. 开路电压波形（耦合/去耦网络电源端和负载端都开路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 40～60μs 25～60A 35～60μs 60～100A 30～60μs 共模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 25～60μs 25～60A 20～60μs 60～100A 15～60μs 2. 短路电流波形（耦合/去耦网络电源端开路，而负载端短路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为8μs ± 20% 半峰值时间为20μs± 20% 共模耦合： 波前时间为2.5μs ± 30% 半峰值时间为25μs± 30% |  |
| 第5.7章 | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 信号发生器 | 根据试验任务的不同，配置的电压暂降和短时中断发生器可以是单相的，也可以是三相的。 发生器电压暂降和短时中断的发生可以是相位可调的（相位的调节在0°～360°范围可调）；也可以是不可调的（电压暂降和短时中断的发生在0°或180°），可按试验任务选择。 发生器的电流容量按被试样品负载容量大小而定。 其中： 1. 无负载时的输出电压精度为设定电压的±5％； 2. 电压变化对应相位设定的精度： 对电压过零控制型（0°，180°），<±10°； 对相位可调型（0°～360°），<±10°。 3. 试验电压的频率在额定频率±2Hz以内。 | 输出为16A的发生器的校验： 1. 发生器的输出电压随负载变化的误差： 100％输出，0A～16A，<5％UT； 80％输出，0A～20A，<5％UT，20A的持续能力为5s； 70％输出，0A～23A，<5％UT，23A的持续能力为3s； 40％输出，0A～40A，<5％UT，40A的持续能力为3s。 2. 发生器带100Ω负载时的过冲和欠冲<5％UT。 3. 发生器带有100Ω阻性负载时，突变过程中电压上升（和下降）时间为1μs～5μs。 | 无特殊要 |

标准GB17743；CISPR15；EN55015；J55015

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 计量要求 | 试验设施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第7章 | 插入损耗 | 射频信号发生器 | 1、输出阻抗50Ω， 2、测试频率覆盖150kHz-1605 kHz | 1.频率 2.输出幅度 | 1、平衡不平衡转换器和模拟灯输入端之间的非屏蔽连接导线应尽量短，长度不超过0.1m； 2、在灯具和测量网络之间的同轴链接导线的长度不超过0.5m； 3、所有接地端子应连接到同一接地点上； |
|  |  | 平衡不平衡转换器 | 1、电路设计及结构完全符合CISPR15附录A的要求； | 1.频率响应 2.插入损耗 |  |
|  |  | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖0.15kHz-30MHz； 0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK、AV值检波器的6dB带宽设置均为9kHz 3、正弦波电压精确：度应优于±2dB； 4、QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 |  |
|  |  | 人工电源网络 | 应完全符合GB/T6113.102标准第4章的规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求； 工作范围应覆盖0.15MHz-30MHz,，网络阻抗随频率变化的特性缺陷应符合CISPR16-1-2表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5° 基本隔离在0.15-30MHz频段内应不小于40dB | 1.分压系数 2.端口阻抗 |  |
|  |  | 模拟灯 | 1、射频特性应满足CIPSR15的图4a,4b,4c,4d,4e和4f的要求； |  |  |
| 第8章 | 骚扰电压（电源端） | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖9kHz-30MHz； 9kHz-150kHz频段范围内，QP、PK值检波器的6dB带宽设置均为200Hz,0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK、AV值检波器的6dB带宽设置均为9kHz 正弦波电压精确：度应优于±2dB； QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 1. 背景噪声满足标准要求2.如果在屏蔽室内进行测量，应符合CNAS-CL016的要求 3.接地平板，尺寸大于2m*2m，应多出EUT边缘至少0.5m； 4.落地式设备放置在距离接地平板0.1m的绝缘垫上与其他接地平面的距离至少0.8m； 5.非落地式设备放置在距离接地平板0.4m的绝缘桌面上与其他接地平面的距离至少0.8m； |
|  |  | 脉冲限幅器 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖9kHz-30MHz频段范围 | 9kHz-30MHz的插入损耗 |  |
|  |  | 人工电源网 | 1、应完全符合GB/T6113.102标准第4章的规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求； 2、工作范围应覆盖9kHz-30MHz,，网络阻抗随频率变化的特性缺陷应符合GB/T6113.102表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5° 3、基本隔离在9kHz-30MHz频段内应不小于40dB | 1.分压系数 2.端口阻抗 |  |
|  |  | 射频同轴线缆 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖9kHz-30MHz频段范围 |  |  |
|  | 骚扰电压（负载端） | 测量接收机 | 1、同电源端骚扰电压测量接收机要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 同上 |
|  |  | 电压探头 | 由至少为1500Ω的电阻器串联一个电抗值相对于电阻值可忽略的电容器构成； | 插入损耗 |  |
|  | 骚扰电压（控制端） | 测量接收机 | 1、同电源端骚扰电压测量接收机要求 |  | 同上 |
|  |  | ISN | 1、在0.15MHz-30MHz 频率范围内，共模终端阻抗为150Ω±20Ω，相角为0º±20º 2、ISN 应能提供足够的隔离： 150kHz-1.5MHz 频率范围，＞（35dB~55dB），隔离度随频率的对数线性增加； 1.5MHz-30MHz 频率范围，＞55dB 3、ISN的插入不影响器具的正常工作； 4、电压分压系数的准确度应为±1dB | 1、150kHz-30MHz的分压系数 | 同上 |
| 第9章 | 辐射磁场骚扰 | 环形天线 | 1、测试频率范围为9kHz-30MHz； 2、结构及计量方法完全满足GB/T6113.104中的附录C的要求； |  | 1、受试设备放置在三环天线的中心位置，器具边缘与三环天线之间的距离应大于20cm； 2、三环天线距其他物体的距离大于0.5m； |
|  |  | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖9kHz-30MHz； 9kHz-150kHz频段范围内，QP、PK值检波器的6dB带宽设置均为200Hz 0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK值检波器的6dB带宽设置均为9kHz 正弦波电压精确：度应优于±2dB； QP、PK值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 |  |
|  |  | 射频同轴电缆 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖9kHz-30MHz频段范围 |  |  |
| 第4.4.2章 (GB17743 2007版） | 辐射电磁场 (电波暗室或开阔试验室场） | 测量接收机 | 测试频率覆盖30MHz-300MHz； 具备PK、QP值检波器，6dB带宽为120kHz； 3、正弦波电压精确：度应优于±2dB； 4、QP、PK检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 1、3m或10m法半电波暗室（或开阔试验室场）, 背景噪声满足标准要求 2、暗室计量NSA≤(4dB, 、静区满足被测设备尺寸要求 4、EUT放置转台0-360°可转 5、天线塔1-4m高度可调，可变换天线垂直水平方向 |
|  |  | 宽带天线 | 有效工作范围覆盖30MHz-300MHz； 完全符合GB/T6113.104第4.5.2条的要求； | 1.天线系数 |  |
|  |  | 射频线缆 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖30MHz-300MHz频段范围 |  |  |
| 第4.4.2章 (GB17743 2007版） | 辐射电磁场 | 测量接收机 | 1、测试频率覆盖30MHz-300MHz； 2、具备PK、QP值检波器，6dB带宽为120kHz； 3、正弦波电压精确：度应优于±2dB； 4、QP、PK检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 1、背景噪声满足标准要求 2、如果在屏蔽室内进行测量，应符合CNAS-CL016的要求 |
|  |  | CDN-M2（双线） CDN-M3（三线） CDN-AF2 | 1、有效工作频率30MHz-300MHz； 2、耦合和去耦装置的共模阻抗满足下表要求 频率带宽 参数 0.15MHz~26MHz 26MHz~80MHz 80MHz~230MHz ¦Zce¦ 150Ω±20Ω 150Ω+60Ω/-45Ω 150Ω±60Ω | 1.端口阻抗 2.分压系数 |  |
| J55015中第9章 | 骚扰功率 | 测量接收机 | 测试频率覆盖30MHz-300MHz； 具备PK、QP、AV值检波器，6dB带宽为120kHz； 正弦波电压精确：度应优于±2dB； QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 1、背景噪声满足标准要求 2、如果在屏蔽室内进行测量，应符合CNAS-CL016的要求 3、屏蔽室至少能容下6m长，0.8m以上高的绝缘长槽，长槽距其他金属物距离至少为0.5m； 4、受试设备应放置应保证和其他金属障碍物的距离大于0.4m 5、落地式设备放置在距离地面0.1m的绝缘垫上； 6、非落地式设备放置在距离地面0.8m的绝缘桌面上 |
|  |  | 功率吸收钳 | 完全满足GB/T6113.103第4章的相关要求； 有效工作频段覆盖30MHz-300MHz频率范围； 应确认吸收钳的实际钳因子CFact 在吸收钳的整个工作频段内，其去耦因子DF应至少21dB 吸收钳的外壳长度应为600mm±40mm； 吸收钳输出段应连接大小至少为6dB的50Ω射频衰减器 | 1.修正因子 2. 6dB的50Ω射频衰减器 见GB/T6113.103 |  |
|  |  | 射频同轴电缆 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围 |  |  |
|  |  | 辅助吸收钳（必要时） | 1、放置在距离EUT6m处，减少来自电源外的噪声 2、辅助吸收钳的去耦因子应至少为30dB； | 衰减特性 见GB/T6113.103 |  |

GB/T 18595,IEC 61547标准

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 计量要求 | 试验设施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第5.2章 | 静电放电抗扰度 | 静电放电发生器 | 应完全符合GB/T 17626.2标准6章的要求： 1. 储能电容：150 pF ± 10 %; 2. 放电电阻：330 Ω± 10 %; 3. 充电电阻：50-100MΩ 4. 输出电压：接触放电至少达到8kV，空气放电至少达到15kV； 5. 输出电压指示值容差：± 5% 6. 输出电压极性：正负可调； 7. 保持时间：不少于5s； 8. 放电方式：单次放电（每两个连续放电之间的时间间隔至少为1s）； 9. 放电波形计量应符合右侧标准的汁量要求； | 1. 采用标准附录B所规定的电流传感器，静电放电发生器的接触放电电流波形计量应符合： 放电的第一个峰值电流（(10%）：电压设定值（kV）×3.75A / kV； 放电电流的波前时间tr：0.7~1ns； 在30ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×2A / kV； 在60ns时的电流（(30%）：电压设定值（kV）×1A / kV； 推荐在设定电压为2、4、6和8kV情况下测试。 2. 电压设定值校验 | 1. 环境温度15-35℃。 2. 相对湿度30%-60%。 3. 大气压力86kPa-106k Pa。 4. 配备铜或铝制参考接地平板，其厚度大于0.25mm，采用其他材质的金属平板，其厚度应大于0.65mm。参考接地平板的实际尺寸取决于今后接受试验设备的外形尺寸，最小面积为1m2，要求每边至少应伸出受试设备、垂直耦合板和水平耦合板（如果考虑今后有台式受试设备时）之外0.5m，并将它与保护接地系统相连。 5. 水平耦合板尺寸为1.6 m × 0.8 m，材料和厚度同参考接地平板，同时上面铺设厚度为0.5mm绝缘平板（用于将受试设备、电缆与水平耦合板的隔离）； 6. 垂直耦合板尺寸为0.5m× 0.5 m，材料和厚度同参考接地平板（考虑到受试设备有台式和落地式两种，配置的垂直耦合板应符合这两种设备的特点，一种离地高度可调的耦合板，用于落地设备试验；另一种固定高度的耦合板，用于台式设备试验）； 7. 水平和垂直耦合板通过两端各有470kΩ电阻的电缆连接到参考接地平板。 8. 对今后有台式受试设备的情况，应配置一个0.8m高的绝缘试验桌（如木头试验桌），试验桌的台面尺寸同水平耦合板（1.6 m × 0.8 m）。 9. 针对落地设备，在参考接地平板上方应配置一个0.1m高的绝缘台，其尺寸至少要与今后受试设备的外形相当。 10. 受试设备与实验室墙壁以及实验室的其它金属性结构件之间的最小距离为1m。 |
| 第5.3章 | 辐射场抗扰度 | 射频信号发生器 | 产生80MHz-1GHz，1kHz正弦波调幅，调制度为80%的射频信号； 步长及驻留时间程序可设且可手动设置； | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 电波暗室： 场地大小足够能在受试设备面区域上形成均匀场强； 75%的测量点场强在0-6dB范围内 暗室地面须铺设吸波材料以使场地满足要求 电波暗室应良好安装滤波器和屏蔽门，以保证屏蔽效能>80dB， 对小设备可以采用TEM小室等设备 |
|  |  | 宽频功放 | 1、有效工作频率覆盖80MHz-1GHz频率范围； 2、使得放大后信号通过天线发射出在EUT处测得的场强达到3V/m (3*1.8V连续波); 3、由于功率放大器所产生的谐波和畸变应比载波放大量的小15dB； |  |  |
|  |  | 发射天线 | 有效工作频率覆盖80MHz-1GHz频率范围； 2、具有水平和垂直极化方向 |  |  |
|  |  | 场强探头及场强仪 | 具有全向特性； 偶极子天线尺寸小于0.1m或更小； 对辐射场强有足够的抗扰度 通过光纤和电波暗室外的场强指示装置链接； 场强监控范围80MHz-1GHz，1V/m及以上 | 1.频率响应 2.场强值 |  |
|  |  | 定向耦合器 | 范围80MHz-1GHz, 功率达到相应测量等级要求 |  |  |
|  |  | 功率计 | 功率监控范围80MHz-1GHz； | 1.频率响应 2.功率值 |  |
| 第5.4章 | 工频磁场 | 工频磁场信号发生器 | 1、输出工频磁场场强达到3A/m; 2、输出频率：50Hz或60Hz，偏差±3％ | 输出电流 和磁场 |  |
|  |  | 工频磁场天线 | 1、输出工频磁场场强为3A/m; |  |  |
| 第5.5章 | 电快速瞬变/脉冲抗扰度 | 脉冲群发生器 | 应完全符合GB/T 17626.4标准第6章的要求： 1. 发生器开路输出电压：0.25～4kVP； 2. 极性：正和负 3. 发生器动态输出阻抗：50Ω±20%； 4. 发生器内置隔直电容：10nF±20％； 5. 发生器输出方式：同轴，50Ω； 6. 脉冲重复频率：5kHz ±20％， 100kHz ±20％； 7. 脉冲群持续时间：在5kHz时为15ms±20%， 在100kHz时为0.75ms±20% ； 8. 脉冲群周期： 300ms±20％； 9. 脉冲群与电源的关系：异步； 10. 输出波形应符合右侧标准的计量要求。 | 50Ω匹配负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %；持续时间td：50 ns ± 30 %； 峰值电压：设定电压÷2，± 10 %。 1000Ω负载时测试： 上升时间tr ：5 ns ± 30 %； 持续时间td：：35～150ns； 峰值电压：设定电压×0.95 ，± 20 %。 试验负载： 50Ω负载，精度± 2 % 1000Ω负载，精度± 2 %，并联电容≤6 pF。 | 1. 配备铜或铝制参考接地平板，其厚度大于0.25mm，采用其他材质的金属平板，其厚度应大于0.65mm。 参考接地平板的尺寸取决于试验仪器和试品，以及仪器与试品间所规定的接线距离（1m）。要求参考接地平板最小面积为1m2，在各条边上的尺寸至少应比上述组合尺寸大出0.1m的规定。 如考虑今后有台式受试设备时，参考接地平板还应考虑试验桌的尺寸，满足每边至少比试验桌外缘大出0.1m的规定。 参考接地平板应与实验室的保护地相连。 2. 台式设备的试验桌用绝缘材料（如木头）制成，绝缘桌的高度为0.8m，典型尺寸为1.6 m × 0.8 m（同静电试验桌）。 考虑到GB/T 17626.4标准已经修订，而多数产品标准尚未修订，试验站的试验处在新老标准衔接的过渡期中，为了满足新版标准的需要，在试验桌上还要配1.6 m × 0.8 m的参考接地平板一块，以及摆放设备用0.1m高的绝缘台一个。 桌面的参考接地平板要与地面参考接地平面要用接地导线互连。 3. 针对落地设备，要配置一个放在参考接地平面上、高度为0.1m的绝缘座子，用来摆放被试设备和其电缆，相应尺寸决定于试验的最大设备。 4. 针对被试电缆的摆放，试验室还应配备长度为1m和0.5m、高度为0.1m的绝缘电缆摆放架各两个。其中1m长的摆放架是针对旧版标准的；而0.5m长的摆放架则是针对新版标准的。 5. 受试设备与实验室墙壁以及实验室的其它金属性结构件之间的最小距离为0.5m。 |
|  |  | 交流/直流电源端口的耦合/去耦网络 | 1. 耦合电容： 33nF; 2. 耦合方式： 共模。 | 对网络的输出逐路用50Ω匹配负载校验其输出波形，每一路的输出波形与对发生器输出的要求一致。 |  |
|  |  | 容性耦合夹 | 电缆和耦合夹之间典型的耦合电容：100pF~2000pF（见IEC 61000-4-4：2009 Ed. 3.0，CD）； 2. 圆电缆可用的直径范围：4mm~40mm 3. 绝缘耐压能力：5kV（试验脉冲：1.2/50μs） | 目前只进行结构和尺寸检查。 在今后(见IEC 61000-4-4：2009， Ed. 3.0，CD)可能要对耦合夹的输出波形进行校验。 |  |
| 第5.6章 | 射频场感应传导骚扰抗扰度 | 试验信号发生器 | 输出频率0.15-80MHz； 1kHz正弦波调幅，调制度为80%。 扫描步长程序可调，不应超过先前频率值的1%； 驻留时间程序可调，不低于设备运行和响应的必要时间，但不应低于0.5秒 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 受试设备应放在参考地平面上面0.1m高的绝缘支架上； 受试设备和耦合去耦网络之间的距离为0.1m-0.3m; |
|  |  | 宽带功率放大器 | 保证CDN输出端0.15-230MHz的输出电压为3*1.8V连续波 (交流)； 保证功率吸收钳耦合在信号及控制线上的电压为1V； |  |  |
|  |  | 衰减器 | Z0=50Ω； 插入损耗=6dB | 1.衰减量 |  |
|  |  | CDN-M2（双线） CDN-M3（三线） CDN-M5（三线） | 有效工作频率0.15-230MHz； 耦合和去耦装置的共模阻抗满足下表要求 频率带宽 参数 0.15MHz~26MHz 26MHz~80MHz ¦Zce¦ 150Ω±20Ω 150Ω+60Ω -45Ω | 端口阻抗 |  |
|  |  | 电磁耦合钳 | 1、当将电流钳安装在50Ω系统中试验并将系统输入端口用50Ω电阻端接时，试验夹具的传输损耗不应超过1dB 2、有效工作频率0.15-230MHz； 3、10MHz以上EUT/AE耦合和去耦方向性大于等于10dB |  |  |
| 第5.7章 | 浪涌抗扰度 | 1.2/50μs的组合波发生器 | 应完全符合GB/T 17626.5标准6章的要求： 1. 发生器浪涌电压设定范围：至少为0.5~4.0kV； 2. 极性：正/负； 3. 相位同步：随交流电源相角在0°~360°变化； 4. 重复率：每分钟至少一次； 5. 发生器等效输出阻抗：2Ω ± 10%； 6. 发生器输出为开路情况下的浪涌电压波形： 波前时间 1.2μs 半峰值时间 50μs 具体波形应符合右侧标准的计量要求。 7. 发生器输出为短路情况下的浪涌电流波形： 波前时间 8μs 半峰值时间 20μs 具体波形应符合右侧标准的计量要求。 8. 发生器有浮地输出功能 | 发生器的特性应在充电电压相同时，于开路状态（负载大于或等于10kΩ）和短路状态（负载小于或等于0.1Ω）下分别测量其电压和电流的波形，以及它们的幅度。发生器的输出应满足下列要求： 1. 浪涌电压波形： 波前时间 1.2μs ± 30% 半峰值时间 50μs± 20% 浪涌电压峰值误差 设定值±10% 2. 浪涌电流波形： 波前时间 8μs ± 20% 半峰值时间 20μs± 20% 浪涌电流峰值误差 （电压设定值÷2Ω）±10% | 试验室一般不需要配备金属参考接地平面。 只有在被试设备正常使用时采用典型的金属接地平面时，参考接地平面才是必须的。 另外，当试验频率比较高；以及按标准7.6.1节要求对于被试设备与地绝缘，浪涌直接施加在被试设备的金属外壳上，被试设备的端口经单层或多层屏蔽电缆与终端连接，而屏蔽电缆的终端（或辅助设备）接地。对于这两种情况也需要选配参考接地平面。 迄今为止，浪涌抗扰度试验只提到经过交/直流电源线的耦合/去耦网络的电源抗扰度试验。如果试验室日后要进行设备互连线的抗扰度试验，则试验室应当根据被试品试验要求选配不同的互连线耦合/去耦网络 |
|  |  | 交/直流电源线的耦合/去耦网络 | 对于线-线耦合（差模耦合），浪涌应通过18μF电容耦合； 对于线-地耦合（共模耦合），浪涌应通过9μF电容串联10Ω电阻耦合 去耦电感的大小使耦合/去耦网络EUT连接器处的电源电压下降应低于额定值的10% 当EUT没有连接时,在去耦网络电源输入端上的残余浪涌电压不应超过所施加试验电压的15%或耦合/去耦网络额定电压峰值的两倍，两者中取较大者； 当EUT没有连接且耦合/去耦网络输入端开路时, 在未施加浪涌线路上的残余浪涌电压不应超过最大可施加电压的15% | 用于交流或直流电源线的耦合/去耦网络，应使开路电压波形和短路电流波形满足下列要求： 1. 开路电压波形（耦合/去耦网络电源端和负载端都开路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 40～60μs 25～60A 35～60μs 60～100A 30～60μs 共模耦合： 波前时间为1.2μs ± 30% 半峰值时间（允许与网络额定电流有关） ＜25A 25～60μs 25～60A 20～60μs 60～100A 15～60μs 2. 短路电流波形（耦合/去耦网络电源端开路，而负载端短路情况下，在负载端测得）： 差模耦合： 波前时间为8μs ± 20% 半峰值时间为20μs± 20% 共模耦合： 波前时间为2.5μs ± 30% 半峰值时间为25μs± 30% |  |
| 第5.8章 | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 信号发生器 | 根据试验任务的不同，配置的电压暂降和短时中断发生器可以是单相的，也可以是三相的。 发生器电压暂降和短时中断的发生可以是相位可调的（相位的调节在0°～360°范围可调）；也可以是不可调的（电压暂降和短时中断的发生在0°或180°），可按试验任务选择。 发生器的电流容量按被试验样品负载容量定。 其中： 1. 无负载时的输出电压精度为设定电压的±5％； 2. 电压变化对应相位设定的精度： 对电压过零控制型（0°，180°），<±10°； 对相位可调型（0°～360°），<±10°。 3. 试验电压的频率在额定频率±2Hz以内。 | 输出为16A的发生器的校验： 1. 发生器的输出电压随负载变化的误差： 100％输出，0A～16A，<5％UT； 80％输出，0A～20A，<5％UT，20A的持续能力为5s； 70％输出，0A～23A，<5％UT，23A的持续能力为3s； 40％输出，0A～40A，<5％UT，40A的持续能力为3s。 2. 发生器带100Ω负载时的过冲和欠冲<5％UT。 3. 发生器带有100Ω阻性负载时，突变过程中电压上升（和下降）时间为1μs～5μs。 | 无特殊要 |

附件六：

军用设备和分系统EMC测试仪器设备/设施配置及计量要求

标准GJB151A-1997；GJB152A-1997

| 标准条款 | 检测项目 | 项目名称 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目 | 试验设施要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第5章 | CE101 | 25Hz～10kHz电源线传导发射 | 测量接收机 | 1、测试频率范围:25Hz～10kHz； 2、25Hz～10kHz频段范围内，PK值检波器的6dB带宽设置为10Hz、100Hz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 1、背景噪声应满足标准要求，屏蔽室环境电平低于规定极限值6dB。 2、接地平板：所采用的材料应尽可能复现实际的安装条件，其表面电阻应不大于每方块0.1mΩ或满足实际安装的表面电阻率要求；接地平板面积不小于2.25m2，其短边不小于760mm。 3、金属接地平板与屏蔽室之间直流搭接电阻不大于2.5mΩ。 4、电源阻抗：除非在单项测试方法中另有说明，本标准中所有测试方法都使用LISN来隔离电源干扰并为EUT提供规定的电源阻抗。 |  |
|  |  |  | 电流探头 | 频率范围：25Hz～10kHz； | 转移阻抗 |  |  |
|  |  |  | 信号发生器 | 1、输出频率25Hz～10kHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 示波器 | 带宽：≥50MHz。 | 1．频率 2．幅度 |  |  |
|  |  |  | 电阻器 | 1.0Ω±1% | 阻值 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 50Ω/50μH+5Ω，结构符合GJB152A-97标准第4.5的要求。 | 1．插入损耗 2．阻抗 |  |  |
| 第5章 | CE102 | 10kHz～10MHz电源线传导发射 | 测量接收机 | 1、测试频率范围:10kHz～10MHz； 2、10kHz～10MHz频段范围内，PK值检波器的6dB带宽设置为1kHz、10kHz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 |  |  |
|  |  |  | 信号发生器 | 1、输出频率10kHz～10MHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 示波器 | 带宽：≥50MHz； | 1．频率 2．幅度 |  |  |
|  |  |  | 衰减器 | 1、频率范围：10kHz～10MHz； 2、衰减值：20dB±1dB。 | 衰减 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 50Ω/50μH+5Ω，结构符合GJB152A-97标准第4.5的要求。 | 1．插入损耗 2．阻抗 |  |  |
| 第5章 | CE106 | 10kHz～40GHz天线端子传导发射 | 测量接收机 | 1、测试频率范围:10kHz～40GHz； 2、10kHz～40GHz频段范围内， PK值检波器的6dB带宽设置为1kHz、10kHz、100kHz、1MHz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 |  |  |
|  |  |  | 信号发生器 | 1、输出频率10kHz～40GHz； 2、扫描步长程序可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 定向耦合器 | 1、工作频率：10kHz～40GHz； 2、耦合系数 | 耦合系数 |  |  |
|  |  |  | 衰减器 | 频率范围：10kHz～40GHz； | 衰减 |  |  |
|  |  |  | 抑制网络 | 频率范围：10kHz～40GHz。 | 插入损耗 |  |  |
| 第5章 | CE107 | 电源线尖峰信号（时域）传导发射 | 穿心电容器 | 电容量：10µF； 耐压：1000V。 |  |  |  |
|  |  |  | 电流探头 | 1、频率范围：10kHz～50MHz； 2、幅度均匀度：±3dB。 | 转移阻抗 |  |  |
|  |  |  | 电压探头 | 1、频率范围：10kHz～50MHz； 2、幅度均匀度：±3dB。 | 1．分压系数 2．脉冲响应 |  |  |
|  |  |  | 示波器 | 带宽：≥50MHz。 | 1．频率 2．幅度 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 10µF穿心电容和25μH的电感组合。 |  |  |  |
| 第5章 | CS101 | 25Hz～50kHz电源线传导敏感度 | 信号发生器 | 1、输出频率25Hz-50kHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 功率放大器 | 频率范围：20Hz～50kHz |  |  |  |
|  |  |  | 示波器 | 1、频率范围：25Hz～50kHz； 2、带宽：≥50MHz。 | 1．频率 2．幅度 |  |  |
|  |  |  | 耦合变压器 | 频率范围：25Hz～50kHz； | 频率响应 |  |  |
|  |  |  | 穿心电容器 | 1、电容量：10µF； 2、耐压：1000V。 |  |  |  |
|  |  |  | 电阻器 | 阻值：0.5Ω。 | 电阻值 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 50Ω/50μH+5Ω，结构符合GJB152A-97标准第4.5的要求。 | 1．插入损耗 2．阻抗 |  |  |
| 第5章 | CS103 | 15kHz～10GHz天线端子互调传导敏感度 | 测量接收机 | 1、测试频率范围:15kHz～10GHz； 2、10kHz～10GHz频段范围内，PK值检波器的6dB带宽设置为1kHz、10kHz、100kHz、1MHz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 |  |  |
|  |  |  | 三端口网络 | 隔离度：20dB。 | 插入损耗 |  |  |
|  |  |  | 信号发生器 | 1、输出频率15kHz～10GHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 滤波器 | 频率范围：15kHz～10GHz |  |  |  |
| 第5章 | CS104 | 25Hz～20GHz天线端子无用信号抑制传导敏感度 | 测量接收机 | 1、测试频率范围:25Hz～20GHz； 2、25Hz～20GHz频段范围内， PK值检波器的6dB带宽设置为10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、1MHz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 |  |  |
|  |  |  | 三端口网络 | 隔离度：20dB。 | 插入损耗 |  |  |
|  |  |  | 信号发生器 | 1、输出频率25Hz～20GHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 滤波器 | 频率范围：25Hz～10GHz |  |  |  |
| 第5章 | CS105 | 25Hz～20GHz天线端子交调传导敏感度 | 测量接收机 | 1、测试频率范围:25Hz～20GHz； 2、25Hz～20GHz频段范围内， PK值检波器的6dB带宽设置为10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、100kHz、1MHz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 |  |  |
|  |  |  | 三端口网络 | 隔离：20dB。 | 插入损耗 |  |  |
|  |  |  | 信号发生器 | 1、输出频率25Hz～20GHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 滤波器 | 频率范围：25Hz～20GHz |  |  |  |
| 第5章 | CS106 | 电源线尖峰信号传导敏感度 | 尖峰信号发生器 | 1、脉冲宽度：0.15、5、10μs； 2、脉冲重复频率：3～-10PPS； 3、电压输出：≥400V（峰值）； 4、相位调节：00～3600。 | 1.输出波形 2.输出幅度 |  |  |
|  |  |  | 穿心电容器 | 1、电容量：10µF； 2、耐压：1000V。 |  |  |  |
|  |  |  | 示波器 | 带宽：≥100MHz。 | 1.频率 2.幅度 |  |  |
|  |  |  | 抑制滤波器 | 对电源频率至少抑制40dB。 |  |  |  |
| 第5章 | CS109 | 50Hz～100kHz壳体电流传导敏感度 | 信号发生器 | 1、输出频率50Hz～100kHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 功率放大器 | 频率范围：25Hz～100kHz |  |  |  |
|  |  |  | 示波器 | 带宽：≥50MHz。 | 1．频率 2．幅度 |  |  |
|  |  |  | 隔离变压器 | 频率范围：25Hz～100kHz。 | 频率响应 |  |  |
|  |  |  | 电阻器 | 阻值：0.5Ω。 | 电阻值 |  |  |
| 第5章 | CS114 | 10kHz～400MHz电缆束注入传导敏感度 | 测量接收机 | 1、测试频率范围:10kHz～400MHz； 2、10kHz～400MHz频段范围内， PK值检波器的6dB带宽设置为1kHz、10kHz、100kHz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 |  |  |
|  |  |  | 信号发生器 | 1、输出频率10kHz～400MHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 功率放大器 | 频率范围：10kHz～400MHz。 |  |  |  |
|  |  |  | 注入探头 | 频率范围：10kHz～400MHz。 | 探头系数 |  |  |
|  |  |  | 监测探头 | 频率范围：10kHz～400MHz。 | 转移阻抗 |  |  |
|  |  |  | 定向耦合器 | 频率范围：10kHz～400MHz。 | 耦合系数 |  |  |
|  |  |  | 衰减器 | 1、频率范围：10kHz～400MHz； 2、阻抗：50Ω。 | 衰减 |  |  |
|  |  |  | 同轴负载 | 1、频率范围：10kHz～400MHz； 2、阻抗：50Ω。 | 阻抗 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 50Ω/50μH+5Ω，结构符合GJB152A-97标准第4.5的要求。 | 1．插入损耗 2．阻抗 |  |  |
|  |  |  | 校准装置 | 具有50Ω特性阻抗，两端头有同轴连接器和在中心导体周围为校准注入探头提供足够空间的同轴传输线。 | 阻抗 |  |  |
| 第5章 | CS115 | 电缆束注入脉冲激励传导敏感度 | 脉冲产生器 | 1、电压范围：1～500V； 2、阻抗：50Ω。 | 1．输出波形 2．输出幅度 |  |  |
|  |  |  | 注入探头 | 1、工作频率：100MHz～200MHz； 2、阻抗：50Ω。 | 探头系数 |  |  |
|  |  |  | 监测探头 | 1、工作频率：100MHz～200MHz； 2、阻抗：50Ω。 | 探头系数 |  |  |
|  |  |  | 校准装置 | 具有50Ω特性阻抗，两端头有同轴连接器和在中心导体周围为校准注入探头提供足够空间的同轴传输线。 | 阻抗 |  |  |
|  |  |  | 示波器 | 1、带宽不小于500MHz。 2、输入阻抗：50Ω。 | 1．频率 2．幅度 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 50Ω/50μH+5Ω，结构符合GJB152A-97标准第4.5的要求。 | 1．插入损耗 2．阻抗 |  |  |
|  |  |  | 衰减器 | 1、频率范围：100MHz～200MHz； 2、阻抗：50Ω。 | 阻抗 |  |  |
| 第5章 | CS116 | 10kHz～100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬变传导敏感度 | 阻尼正弦瞬变信号发生器 | 1、阻尼正弦脉冲：10 kHz, 100 kHz, 1 MHz, 10 MHz, 30 MHz, 100 MHz 2、输出阻抗：≤100Ω。 | 1．输出波形 2．输出幅度 |  |  |
|  |  |  | 注入探头 | 1、频率范围：10kHz～100MHz 2、阻抗：50Ω。 | 探头系数 |  |  |
|  |  |  | 监测探头 | 1、频率范围：10kHz～100MHz； 2、阻抗：50Ω。 | 探头系数 |  |  |
|  |  |  | 示波器 | 带宽：≥100MHz。 2、输入阻抗：50Ω。 | 1．频率 2．幅度 |  |  |
|  |  |  | 衰减器 | 1、频率范围：10kHz～100MHz； 2、衰减值：20dB。 | 衰减 |  |  |
|  |  |  | 同轴负载 | 1、频率范围：10kHz～100MHz； 2、功率：50W。 | 1．频率 2．功率 |  |  |
|  |  |  | 信号发生器 | 1、频率范围：10kHz～100MHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 定向耦合器 | 1、工作频率：10kHz～100MHz； 2、耦合系数。 | 耦合系数 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 50Ω/50μH+5Ω，结构符合GJB152A-97标准第4.5的要求。 | 1．插入损耗 2．阻抗 |  |  |
|  |  |  | 校准装置 | 具有50Ω特性阻抗，两端头有同轴连接器和在中心导体周围为校准注入探头提供足够空间的同轴传输线。 | 阻抗 |  |  |
| 第5章 | RE101 | 25Hz～100kHz磁场辐射发射 | 测量接收机 | 1、测试频率范围:25Hz～100kHz； 2、25Hz～100kHz频段范围内， PK值检波器的6dB带宽设置为10Hz、100Hz、1kHz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 1、背景噪声应满足标准要求，屏蔽室环境电平低于规定极限值6dB。 2、接地平板：所采用的材料应尽可能复现实际的安装条件，其表面电阻应不大于每方块0.1mΩ或满足实际安装的表面电阻率要求；接地平板面积不小于2.25 m2，其短边不小于760mm。 3、金属接地平板与屏蔽室之间直流搭接电阻不大于2.5mΩ。 4、电源阻抗：除非在单项测试方法中另有说明，本标准中所有测试方法都使用LISN来隔离电源干扰并为EUT提供规定的电源阻抗。 5、除满足上述要求外，屏蔽室采用吸波材料，其敷设和性能应满足GJB152A-97标准4.3.1的要求。 |  |
|  |  |  | 环天线 | 1、频率范围：20Hz～100kHz； 2、直径：133mm； 3、匝数：36； 4、导线规格：7×Ф0.07mm多股绝缘线。 | 天线系数 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 50Ω/50μH+5Ω，结构符合GJB152A-97标准第4.5的要求。 | 1．插入损耗 2．阻抗 |  |  |
| 第5章 | RE102 | 10kHz～18GHz电场辐射发射 | 测量接收机 | 1、测试频率范围:10kHz～18GHz； 2、10kHz～18GHz频段范围内， PK值检波器的6dB带宽设置为1kHz、10kHz、100kHz、1MHz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 |  |  |
|  |  |  | 鞭状天线 | 1、频率范围：10kHz～30MHz； 2、符合GJB152A-97第4.11条的要求。 | 天线系数（1m天线系数） |  |  |
|  |  |  | 双锥天线 | 1、频率范围：30MHz～200MHz； 2、符合GJB152A-97第4.11条的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 双脊喇叭天线 | 1、频率范围：200MHz～18GHz； 2、符合GJB152A-97第4.11条的要求。 |  |  |  |
|  |  |  | 信号发生器 | 1、输出频率10kHz～18GHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 短棒辐射器 | 频率范围：10kHz～18GHz | 频率 |  |  |
|  |  |  | 电容器 | 电容量：10pF； | 电容 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 规定50Ω/50μH的结构要求符合GJB152A-97标准第4.5的要求。 | 1．插入损耗 2．阻抗 |  |  |
| 第5章 | RE103 | 10kHz～40GHz天线谐波和乱真输出辐射发射 | 测量接收机 | 1、测试频率范围:10kHz～40GHz； 2、10kHz～40GHz频段范围内， PK值检波器的6dB带宽设置为1kHz、10kHz、100kHz、1MHz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 测试在开阔试验场或电波暗室进行，开阔试验场或电波暗室测试的最小尺寸应满足GJB152A-97标准RE103中4.1条远场条件要求。 |  |
|  |  |  | 鞭状天线 | 1、频率范围：10kHz～30MHz； 2、符合GJB152A-97第4.11条的要求。 | 天线系数 |  |  |
|  |  |  | 双锥天线 | 1、频率范围：30MHz～200MHz； 2、符合GJB152A-97第4.11条的要求。 | 天线系数 |  |  |
|  |  |  | 双脊喇叭天线 | 1、频率范围：200MHz～40GHz； 2、符合GJB152A-97第4.11条的要求 | 天线系数 |  |  |
|  |  |  | 信号发生器 | 1、输出频率10kHz-40GHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 衰减器 | 频率范围：10kHz～40GHz； | 1．频率 2．衰减量 |  |  |
|  |  |  | 功率监测器 | 频率范围：10kHz～40GHz； | 1．频率 2．功率 |  |  |
|  |  |  | 抑制网络 | 频率范围：10kHz～40GHz。 | 插入损耗 |  |  |
|  |  |  | 电缆 | 1、输入阻抗：50Ω； 2、频率范围：10kHz～40GHz； | 插入损耗 |  |  |
| 第5章 | RS101 | 25Hz～100kHz磁场辐射敏感度 | 信号发生器 | 1、输出频率25Hz～100kHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 | 1、背景噪声应满足标准要求，屏蔽室环境电平低于规定极限值6dB。 2、接地平板：所采用的材料应尽可能复现实际的安装条件，其表面电阻应不大于每方块0.1mΩ或满足实际安装的表面电阻率要求；接地平板面积不小于2.25 m2，其短边不小于760mm。 3、金属接地平板与屏蔽室之间直流搭接电阻不大于2.5mΩ。 4、电源阻抗：除非在单项测试方法中另有说明，本标准中所有测试方法都使用LISN来隔离电源干扰并为EUT提供规定的电源阻抗。 5、除满足上述要求外，屏蔽室采用吸波材料，其敷设和性能应满足GJB152A-97标准4.3.1的要求。 |  |
|  |  |  | 功率放大器 | 频率范围：20Hz～100kHz |  |  |  |
|  |  |  | 辐射环 | 1、频率范围：20Hz～250kHz； 2、直径：120mm； 3、匝数：20； 4、导线规格：Ф1.25mm多股绝缘线。 5、磁通密度：在距环平面50mm的距离点产生的磁通密度为9.5×107pT/A。 | 修正系数 |  |  |
|  |  |  | 测量接收机 | 1、测试频率范围:25Hz～100kHz； 2、25Hz～100kHz频段范围内，PK值检波器的6dB带宽设置为10Hz、100Hz、1kHz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 |  |  |
|  |  |  | 环传感器 | 1、直径：40mm； 2、匝数：51； 3、导线规格：7*Ф0.07mm多股绝缘线。 | 修正系数 |  |  |
|  |  |  | 电流探头 | 频率范围：20Hz～100kHz。 | 转移阻抗 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 50Ω/50μH+5Ω，结构符合GJB152A-97标准第4.5的要求。 | 1．插入损耗 2．阻抗 |  |  |
| 第5章 | RS103 | 10kHz～40GHz电场辐射敏感度 | 信号发生器 | 1、频率范围：10kHz～40GHz； 2、扫描步长可调； 3、驻留时间可调。 | 1.频率 2.输出幅度 3.调制 |  |  |
|  |  |  | 功率放大器 | 1、频率范围：10kHz～1GHz； 2、额定功率：1000W。 |  |  |  |
|  |  |  | 功率放大器 | 1、频率范围：1～18GHz； 2、额定功率：250W； |  |  |  |
|  |  |  | 功率放大器 | 1、频率范围：18～26.5GHz； 2、额定功率：40W； |  |  |  |
|  |  |  | 功率放大器 | 1、频率范围：26.5～40GHz； 2、额定功率：40W； |  |  |  |
|  |  |  | 辐射天线 | 频率范围：10kHz～100MHz。 |  |  |  |
|  |  |  | 双锥天线 | 1、频率范围：20MHz～200MHz； 2、具有水平和垂直极化方向。 |  |  |  |
|  |  |  | 双脊喇叭天线 | 1、频率范围：200MHz～1GHz； 2、具有水平和垂直极化方向。 |  |  |  |
|  |  |  | 双脊喇叭天线 | 1、频率范围：1～40GHz； 2、具有水平和垂直极化方向。 |  |  |  |
|  |  |  | 场强探头 | 1、频率范围：10kHz～40GHz； 2、量程：1～300V/m； 3、准确度：±0.5dB。 | 1．频率响应 2．场强 |  |  |
|  |  |  | 场强监视器 | 1、频率范围：10kHz～40GHz； 2、量程：0.3V/m～300V/m |  |  |  |
|  |  |  | 测量接收机 | 1、频率范围：10kHz～40GHz； 2、频段范围内，PK值检波器的6dB带宽设置为1kHz、10kHz、100kHz、1MHz； 3、PK值检波器符合GJB152A-97和GB/T6113.101标准的要求 | 1.脉冲响应 2.频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 |  |  |
|  |  |  | 功率计 | 频率范围：10kHz～40GHz； |  |  |  |
|  |  |  | 定向耦合器 | 频率范围：10kHz～40GHz； |  |  |  |
|  |  |  | 衰减器 | 频率范围：10kHz～40GHz； | 衰减 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 50Ω/50μH+5Ω，结构符合GJB152A-97标准第4.5的要求。 | 1．插入损耗 2．阻抗 |  |  |
| 第5章 | RS105 | 瞬变电磁场辐射敏感度 | GTEM小室、平行板等 | GTEM芯板与底板间距至少是EUT的三倍。 | 场均匀性 电压驻波比 |  |  |
|  |  |  | 瞬变单脉冲发生器 | 峰值场强：50kV/m； 脉冲上升时间：≤10nS； 脉冲下降时间：≥75nS。 | 1．波形 2．幅度 |  |  |
|  |  |  | 存储示波器 | 1、单次采样带宽至少200MHz； 2、可变采样速率最高达1GSa/s。 | 1．频率 2．幅度 |  |  |
|  |  |  | 电场探头 | 1、频率响应（-3dB）：1.5GHz 2、上升时间：2ns（10-90%） | 探头系数 |  |  |
|  |  |  | 磁场探头 | 1、频率响应（-3dB）：1.8GHz 2、上升时间：2ns（10-90%） | 探头系数 |  |  |
|  |  |  | 高压探头 | 1、最大电压：100kV 2、频率响应（-3dB）：1GHz | 探头系数 |  |  |
|  |  |  | 人工电源网络 | 50Ω/50μH+5Ω，结构符合GJB152A-97标准第4.5的要求。 | 1．插入损耗 2．阻抗 |  |  |

附件七：

汽车类产品EMC测试仪器设备/设施配置及计量要求

标准GB14023；CISPR12

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目 | 试验设施要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第4、5章 | 汽车整车辐射骚扰： | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖0.09MHz-1000MHz； 在频段范围内，具有QP、PK、AV值检波器，6dB带宽设置有9kHz，120 kHz 电场强度准确度应优于±3dB；频率准确度应优于±1%； QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 5.幅度、频率 | 背景噪声满足标准要求， 半电波暗室内尺寸（或开阔试验场地）满足标准要求。如果在暗室内进行测量，暗室单点接地。暗室计量NSA<(4.0dB；EUT放置转台0-360°可转 天线塔保证1.8m和3m天线高度，可变换天线垂直、水平方向 提供必要的通风，尾气排放措施； |  |
|  |  | 宽带天线 | 有效工作范围覆盖30MHz-1GHz； 完全符合GB/T6113.104第4.5.2条的要求； | 天线系数 |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖30MHz-1000MHz频段范围 |  |  |  |
|  |  | 非接触式转速表 | 1、测量范围：100～20000转/分 2、准确度：±1转/分 | 转速 |  |  |

标准GB18655；CISPR25-2008

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目 | 试验设施要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第4、5章 | 汽车整车骚扰： 车载天线接收到的发射测量 | 测量接收机 | 频率范围：0.15MHz～2500MHz 在频段范围内，具有QP、PK、AV值检波器，6dB带宽设置有9kHz，120 kHz 准确度：150kHz～1000 MHz ±1dB 1000 MHz～2500MHz ±1.5dB QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 5.幅度、频率 | 背景噪声满足标准要求， 半电波暗室（或开阔试验场地）满足标准要求。如果在暗室内进行测量，暗室单点接地。暗室计量NSA<(4.0dB；EUT放置转台0-360°可转 天线塔保证1.8m和3m天线高度，可变换天线垂直水平方向 提供必要的通风，尾气排放措施 |  |
|  |  | 宽带天线 | 有效工作范围覆盖0.15MHz-2500 MHz ； 完全符合GB/T6113.104第4.5.2条的要求； | 天线系数 |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 输入阻抗应为50Ω 有效工作频率覆盖0.15MHz-2500MHz频段范围 | 插入损耗 |  |  |
|  |  | 天线匹配单元 | 100kHz-30MHz/ K=-10dB 驻波比（SWR）最大为2:1 | 衰减或增益K |  |  |
|  |  | 电源 | 车辆试验：点火开关处于开（ON），发动机不运转 US=()V ，12V电气系统 US=()V， 24V电气系统 车辆试验：发动机运转 US=()V ，12V电气系统 US=()V， 24V电气系统 |  |  |  |
| 第4、6章 | 汽车零部件和模块的骚扰测量： | 测量接收机 | 频率范围：0.15MHz～2500MHz 在频段范围内，具有QP、PK、AV值检波器，6dB带宽设置有9kHz，120 kHz 准确度：150kHz～1000 MHz ±1dB 1000 MHz～2500MHz ±1.5dB 4. QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽及其选择性 4.RF衰减器 5.刻度保真 6.平均噪声电平 | 背景噪声满足标准要求， 半电波暗室满足标准要求。暗室计量NSA<(4.0dB； 接地平面应与屏蔽室地面或墙面电气搭接，直流电阻不超过2.5mΩ； |  |
|  |  | 宽带天线 | 有效工作范围覆盖0.15MHz-2500 MHz ； 完全符合GB/T6113.104的要求； | 天线系数 |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 输入阻抗应为50Ω 有效工作频率覆盖0.15MHz-2500MHz频段范围 |  |  |  |
|  |  | 人工电源网络 | 具有5μH /50Ω人工电源网络； 工作范围应覆盖0.15MHz-2500MHz，允差为±10％ | 1.分压系数 2.端口阻抗 |  |  |
|  |  | 电源 | US=（）V， 12V电气系统 US=（）V， 24V电气系统 |  |  |  |
|  |  | 接地平面 | 试验台架上的接地平面（试验台面）距离地面900mm±100mm 用于传导发射测量的接地平面的最小尺寸1000mm×400mm 用于辐射发射测量的接地平面的最小宽度应该为1000mm，最小长度应该为2000mm，或者比整个设备的各边大200mm，两种情况取其大者 接地平面应与屏蔽室地面或墙面电气搭接，直流电阻不超过2.5mΩ。接地铜带间的距离不得大于300mm，接地铜带最大长宽比应为7:1 |  |  |  |
|  | 汽车部件/模块的传导发射 | 电流探头 | 额定输出负载阻抗： （50＋j0）Ω; 频率范围： 0.15MHz～108MHz; | 插入损耗 |  |  |
|  | 汽车零部件/模块的辐射发射 | TEM小室 | 频率范围150KHz 到200MHz 端口50Ω | 共振频率 |  |  |
|  |  | 带状线 | 一般采用的特征阻抗值50Ω和90Ω 频率范围150kHz - 1000MHz， | 端口电压驻波比 |  |  |

GB/T19951-2005；ISO10605:2001

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目 | 试验设施要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第5、7章 | 汽车电子模块静电放电（通电和不通电）： | ESD模拟器 | 电压范围: -25kV ～ +25kV 电容: 330pF±10%, 150pF±10% 电阻: 2000Ω±10% 上升沿时间: 直接接触, 0.7ns ～ 1ns(2Ω负载时); 空气放电, ≤5ns(2Ω负载时); | 1、接触放电电流波形计量符合要求 2 输出电压 | ESD模拟器的结构应保证高压接地和仪器外壳接地是互相绝缘的. 试验中保持环境温度在23℃±5℃，相对湿度在30％～60％之间（推荐20℃和30％相对湿度） |  |
|  |  | 接地平板 | 是一块金属薄片(黄铜等)，厚度至少为1mm，面积至少为1m2，并应保证其外沿超出被试设备投影轮廓的距离至少为100mm。接地平板与试验设施地相连，连接地线长度小于2m，宽度至少50mm。 |  |  |  |
|  |  | 绝缘块 | 绝缘块厚度为25±2.5mm，投影盖住被试设备且投影轮廓各边与被试设备的距离至少为20mm。 |  |  |  |
| 第6章 | 汽车整车静电放电 | ESD模拟器 | 电压范围: -25kV ～ +25kV 电容: 330pF±10%, 150pF±10% 电阻: 2000Ω±10% 上升沿时间: 直接接触, 0.7ns ～ 1ns(2Ω负载时); 空气放电, ≤5ns(2Ω负载时); | 1、接触放电电流波形计量符合要求 2 输出电压 |  |  |

GB/T21437.2-2008；ISO7637.2：2004

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目 | 试验设施要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第4、5章 | 汽车电子部件瞬态试验： | 试验脉冲发生器 | 具备标准规定的试验脉冲1、2a/b、3a/b、4、5a/b 峰值电压Us在标准规定的试验电平，误差为()% 计时 (t) 误差和内阻（Ri）的误差为±20% | 1.输出特性 | 试验期间，周围环境温度应为23℃±5℃ |  |
|  |  | 人工网络 | 具有5μH/50Ω； 阻抗、频率特性允差为±10％ | 1.阻抗特性 |  |  |
|  |  | 电压探头 | ——衰减：100/1； ——最大输入电压：至少1kV； ——输入阻抗Z和电容C，满足标准规定； ——电压探头电缆线最大长度：3m； ——电压探头接地线最大长度：0.13m。 | 1.频率特性 |  |  |
|  |  | 示波器 | 带宽：从直流到至少400MHz； ——记录速度：至少100cm/μs； ——输入灵敏度：至少5mV/刻度。 | 电压测量误差 上升时间 频率响应 扫描时基放大器误差 |  |  |
|  |  | 波形采集设备 | 能够采集快速上升时间的瞬态波形的设备 | 电压测量误差 上升时间 频率响应 4.扫描时基放大器误差 |  |  |
|  |  | 电子开关 | ——在25A时，最高电压Umax=400V； ——持续最大电流 Imax=25A，Δt≤1s时100A； ——在25A时，电压降 ΔU≤1V； ——试验电压 UA1=13.5V, UA2=27V； ——带DUT，切换时间 Δts=300ns±20%； ——R=0.6Ω, L=50μH (1kHz)； ——并联电阻Rs=10Ω,20Ω,40Ω 及外部连接电阻； ——触发器：内部和外部； ——电压探头：1：100。 开关应有承受短路的能力。 |  |  |  |
|  |  | 电源电压 | 12V系统：UA——发电机工作时的试验电压=13.5±0.5 UB——电池供电时的试验电压 =12±0.2 24V系统：UA=27±1 UB=24±0.4 | 电源内阻 频率响应 注：非蓄电池电源 |  |  |

汽车类产品EMC测试仪器设备实施配置及计量要求

标准GB/T17619-1998;

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目 | 试验设施要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第9章 | 汽车电子部件辐射抗扰性试验： | 射频信号发生器 | 产生20MHz-1000 MHz，1kHz正弦波调幅，调制度为80%的射频信号； 步长及驻留时间程序可设且可手动设置； | 1.频率 2.晶振频率准确度 3.频谱纯度 4.输出功率电平 5.输出功率平坦度 6.输出衰减 7.调频频偏及失真 8.调幅幅度及失真 | 背景噪声满足标准要求， 半电波暗室满足标准要求。暗室计量NSA<(4.0dB； 接地平面应与屏蔽室地面或墙面电气搭接，直流电阻不超过2.5mΩ； |  |
|  |  | 宽带天线 | 有效工作频率覆盖20MHz-1000 MHz频率范围； 通常为宽带对数周期天线； |  |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖20MHz-1000MHz频段范围 |  |  |  |
|  |  | 宽频功率放大器 | 有效工作频率覆盖20MHz--1000 MHz 频率范围； 使得放大后信号通过天线发射在EUT处测得的场强为30V/m; 功率放大器所产生的谐波和畸变应比载波放大量的小15dB； |  |  |  |
|  |  | 场强探头 | 一般为三向极化方向； 对辐射场强有足够的抗扰度 | 1.频率响应 2.动态响应 3.线性度 |  |  |
|  |  | 人工网络 | 具有5μH/50Ω； 阻抗、频率特性允差为±10％ | 阻抗特性 |  |  |
|  |  | TEM小室 | 频率范围20-200MHz 端口50Ω | 共振频率 |  |  |
|  |  | 150mm/800mm带状线 | 一般采用的特征阻抗值50Ω或符合标准要求 | 端口电压驻波比 |  |  |
|  |  | 电流测量探头 | 端口50Ω | 插入损耗 |  |  |
|  |  | 电流注入探头 | 端口50Ω | 传输阻抗 |  |  |

附件八：

声音和电视广播接收机及有关设备产品EMC测试仪器设备/设施配置及计量要求

标准：GB13837-2003

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目要求 | 试验设施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | 电源端骚扰电压 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖0.15MHz～30MHz； 具有PK、QP、AV值检波器； 6dB带宽：9kHz； | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 背景躁声应满足标准要求； 推荐在屏蔽室内进行测试； 垂直或水平放置的参考接地平板应至少超出测试布置投影0.5m，且最小尺寸不小于2m*2m。 |
|  |  | 人工电源网络 | V型人工电源网络：50Ω/50μH或50Ω/50μH+5Ω； 工作范围应覆盖0.15MHz～30MHz,，网络阻抗随频率变化的特性缺陷应符合CISPR16-1-2表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5° 0.15 MHz～30MHz频段内隔离度应不小于40dB； | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |
| 4.3 | 天线端骚扰电压 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖30MHz～2150MHz； 具有PK、QP值检波器； 6dB带宽：120kHz； | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 |  |
| 4.4 | 具有一体化或外加RF图像调制器的设备RF输出端有用信号和骚扰信号电压 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖30MHz～2150MHz； 具有PK、QP值检波器； 6dB带宽：120kHz； | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 |  |
| 4.5 | 骚扰功率 | 测量接收机 | 1. 测试频率范围覆盖30MHz～300MHz； 2. 具有PK、QP、AV值检波器； 3. 6dB带宽：9kHz； | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 1. 背景躁声应满足标准要求； 2. 推荐在屏蔽室内进行测试； 3. 0.8m高7m长的非金属试验桌； |
|  |  | 功率吸收钳 | 1. 测试频率范围覆盖30MHz～300MHz； 2. 插入损耗符合要求； 3. 6dB带宽：120kHz； | 1.修正因子 2. 6dB的50Ω射频衰减器 |  |
| 4.6 | 辐射骚扰 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖30MHz～1000MHz； 具有PK、QP值检波器； 6dB带宽：120kHz； | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 1、背景躁声应满足标准要求； 2、测试可以在开阔试验场进行，开阔试验场应满足GB/T6113.104-2008的要求；3、测试也可以在电波暗室内进行，电波暗室NSA应满足本GB9254-2008 10.4.2条要求或GB13837-2003 5.7.2条要求； |
|  |  | 测试天线 | 1、频率范围覆盖30MHz～1000MHz； 2、优先选用平衡偶极子天线，也可选用双锥天线、对数周期天线、复合天线等其他类型的天线； | 1、天线系数； 2、对称性 |  |
| 4.7 | 辐射功率 | 测量接收机 | 1、测试频率范围覆盖1GHz～3GHz； | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 1、背景躁声应满足标准要求； 2、测试推荐在地面有非金属地板的屏蔽室或电波暗室中进行，场地应满足GB13837-2003 5.8.2要求； |
|  |  | 测试天线 | 1、频率范围覆盖1GHz～3GHz； 2、应使用喇叭天线，并应提供3dB波束宽度的信息。 | 1：天线系数； 2：天线增益 |  |

附件九：

信息技术设备产品EMC测试仪器设备/设施配置及计量要求

标准：GB9254-2008

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目要求 | 试验设施要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 电源端子骚扰电压 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖0.15MHz-30MHz； 0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK、AV值检波器的6dB带宽设置均为9kHz 正弦波电压精确度应优于±2dB； 4、QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.（相对/绝对）脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 背景噪声应满足标准要求； 推荐在屏蔽室内进行测试； 垂直或水平放置的参考接地平板应至少超出测试布置投影0.5m，且最小尺寸不小于2m*2m。 0.4m或0.8m高绝缘试验桌/台 |
|  |  | 人工电源网络 | 1、 V型人工电源网络：50Ω/50μH或50Ω/50μH+5Ω； 2、 工作范围应覆盖0.15MHz～30MHz,，应符合GB/T6113.102-2008 4.3条或4.2条的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5° 3、 0.15 MHz～30MHz频段内隔离度应不小于40dB； | 1、分压系数； 2、 端口阻抗 |  |
| 5．2 | 电信端口的传导共模骚扰电压 | 测量接收机 | 同电源端子骚扰电压。 | 脉冲响应 电压频率响应 6dB带宽 RF衰减器 | 同上 |
|  |  | 阻抗稳定网络（ISN） | ISN分为适用于非平衡对线端口、同轴电缆、多芯屏蔽电缆等多种类型； ISN共模终端阻抗、相角、隔离度应满足标准要求； 应满足三类、五类、六类电缆对纵向转换损耗的不同要求； 由于ISN插入而引起的衰减失真或其他信号质量下降不应影响EUT的正常工作； 电压分压系数的准确度应为(1dB。 | 150kHz-30MHz的分压系数 |  |
|  |  | 耦合去耦网络（CDNS） | 适用于没有合适的ISN的非屏蔽平衡对线测量； CDNS满足GB/T17626.6的规定； CDNS的LCL应优于GB9254-2008 9.6.2中的规定； |  |  |
|  |  | 电流探头 | 1、适用于与ISN/CDNS配合使用时的电流测量（选用）、没有合适的ISN时的同轴电缆或屏蔽电缆端口测量、其它端口的测量； 2、测量频率范围：0.15MHz～30MHz； 3、插入损耗、转移阻抗、附加的并联电容量、磁饱和、外部磁场的影响、电场的影响、位置的影响均应符合GB/T6113.102-2008 5.1.2的规定； 4、口径至少为15mm。 | 插入损耗 转移阻抗 |  |
|  |  | 容性电压探头 | 1、适用于其它端口的测量； 2、频率范围：0.15MHz～30MHz； 3、附加的并联电容量、分压系数、脉冲响应、电场的影响等应满足GB/T6113.102-2008 5.2.2.2的规定； 4、口径至少为30mm。 | 分压系数 脉冲响应 |  |
|  |  | 激励探头 | 1、适用于其它端口的测量； 2、频率范围：0.15MHz～30MHz； | 效率 |  |
| 6．1 | 1GHz以下的辐射骚扰测量 | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖30MHz～1000MHz； 具有GB6113.101规定的QP、AV值检波器； 6dB带宽：120kHz； | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 1、背景躁声应满足标准要求； 2、测试推荐在开阔试验场进行，开阔试验场应具有气候保护罩，场地应满足GB/T6113.104-2008的要求； 3、测试也可以在电波暗室内进行，电波暗室NSA应满足本GB9254-2008 10.4.2条要求； |
|  |  | 测试天线 | 1、频率范围覆盖30MHz～1000MHz； 2、优先选用平衡偶极子天线，也可选用双锥天线、对数周期天线、复合天线等其他类型的1、天线应能在1(4m高度上移动； 2、推荐使用转台。 | 天线系数 |  |
|  |  | 升降天线塔/转台 |  |  |  |
| 6.2 | 1GHz以上的辐射骚扰测量 | 测量接收机 | 1、测试频率范围覆盖1GHz～6GHz； 2、具有GB6113.101规定的PK和AV值检波器； 3、脉冲带宽：1MHz； | 1.脉冲响应 2.电压频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减器 | 1、背景躁声应满足标准要求； 2、测试推荐在开阔试验场进行，应满足CISPR16-1-4 2007第8章的规定； 3、测试也可以在电波暗室内进行，电波暗室场地电压驻波比应满足CISPR16-1-4 2007第8章的规定； |
|  |  | 测试天线 | 1、频率范围覆盖1GHz～6GHz； 2、应使用双脊波导喇叭天线、矩形波导喇叭天线、锥型喇叭天线、最佳增益喇叭天线和标准增益喇叭天线，并应提供3dB波束宽度的信息。 | 天线系数 |  |

附件十：

医用电气设备EMC测试仪器设备/设施配置及计量要求

标准YY0505;IEC60601-1-2;EN60601-1-2

| 标准条款 | 检测项目 | 设备配置 | 设备技术要求 | 主要校准项目 | 试验设施要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YY0505第36.201.1a)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1条款 | 无线电业务的保护:辐射骚扰测量（0.15MHz-30MHz） | 测量接收机 | 应完全符合GB/T6113.101标准的要求； 测试频率范围覆盖0.15MHz -30MHz ； 具备PK、QP、AV值检波器，PK、QP、AV值检波器完全符合 GB/T6113.101标准的要求； 6dB带宽完全符合GB/T6113.101标准的要求，在0.15MHz-30MHz频段，6dB带宽为9kHz； 当施加50Ω源阻抗的正弦波信号时，正弦波电压的测量准确度应优于±2dB。 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 | 1、应使用开阔试验室场、或3m、或10m、或30m法半电波暗室； 2、暗室应符合CNAS_CL16的要求：包括屏蔽效能、NSA、接地电阻等； 3、EUT放置转台0-360°可转； 4、在试验场测量，天线中心应在1-4m高度变化，并在水平及垂直极化方向上进行测量； 5、在现场测量，天线中心应固定在地面以上2.0m(0.2m的高度，并在水平及垂直极化方向上进行测量。天线距EUT所在建筑外墙的距离30m； 6、提供必要的通风及温湿度控制； 7、给排水措施（适用时）； 8、对于大型医疗器械(大于2m*2mL*W)的检测，应配备10米法的半电波暗室，转台直径至少应为5米。 9、对于大型放射治疗设备的检测，10米法的半电波暗室应该充分考虑对辐射危险的防护，以满足电离辐射安全的要求。 | 1、引用的基础标准： GB4824, CISPR11, EN55011. |
|  |  | 接收天线 | 应完全符合GB/T6113.104第4.3条的要求； 有效工作范围覆盖0.15MHz-30MHz。 | 天线系数 |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 输入阻抗应为50Ω； 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围。 |  |  |  |
|  | 无线电业务的保护:辐射骚扰测量（30MHz-1000MHz） | 测量接收机 | 1、应完全符合GB/T6113.101标准的要求； 2、测试频率范围覆盖30MHz -1000MHz； 3、具备PK、QP、AV值检波器，PK、QP、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求； 4、6dB带宽完全符合GB/T6113.101标准的要求，在 30MHz-1000MHz频段，6dB带宽为120kHz； 5、当施加50Ω源阻抗的正弦波信号时，正弦波电压的测量准确度应优于±2dB。 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 |  |  |
|  |  | 接收天线 | 应完全符合GB/T6113.104第4.4条、第4.5条的要求； 有效工作范围覆盖30MHz-1000MHz。 | 天线系数 |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 输入阻抗应为50Ω； 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围。 |  |  |  |
|  | 无线电业务的保护:辐射骚扰测量（1GHz-18GHz） | 测量接收机或频谱分析仪 | 1、应完全符合GB/T6113.101标准的要求； 2、测试频率范围覆盖1GHz-18GHz； 3、具备PK、AV值检波器，PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求； 4、6dB带宽完全符合GB/T6113.101标准的要求，在1GHz-18GHz频段，脉冲带宽为1MHz； 5、当施加50Ω源阻抗的正弦波信号时，正弦波电压的测量准确度应优于±2.5dB。 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 |  |  |
|  |  | 接收天线 | 应完全符合GB/T6113.104第4.6条的要求； 2、有效工作范围覆盖1GHz-18GHz。 | 天线系数 |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 1、输入阻抗应为50Ω； 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围。 |  |  |  |
| YY0505第36.201.1a)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1条款 | 无线电业务的保护:传导骚扰测量 | 测量接收机 | 应完全符合GB/T6113.101标准的要求； 测试频率范围覆盖0.15MHz-30MHz； 0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK、AV值检波器的6dB带宽设置均为9kHz； 正弦波电压精确度应优于±2dB； 5、QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求。 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 | 背景噪声满足标准要求； 如果在屏蔽室内进行，屏蔽室应符合CNAS_CL16的要求； 参考接地平板，尺寸不小于2m*2m，应多出EUT边缘至少0.5m； 0.4m或0.8m高绝缘试验桌/台； 受试设备与其他金属表面的距离应大于0.8m。 | 1、引用的基础标准： GB4824, CISPR11, EN55011. 2、脉冲限幅器，可内置在人工电源网络中。 3、在不能使用人工电源网络时，应使用电压探头。 4、模拟手电路可包含在人工电源网络中。 |
|  |  | 人工电源网络 | 应完全符合GB/T6113.102标准第4章规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络的要求； 工作范围应覆盖0.15MHz-30MHz，网络阻抗（模和相角）随频率变化的特性应符合GB/T6113.102表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5°； 3、基本隔离在0.15MHz-30MHz频段内应不小于40dB。 | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |  |
|  |  | 脉冲限幅器 | 1、输入阻抗应为50Ω； 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围。 | 150kHz-30MHz的插入损耗 |  |  |
|  |  | 电压探头 | 由至少为1500Ω的电阻器串联一个电抗值相对于电阻值可忽略的电容器构成。 | 150kHz-30MHz的插入损耗 |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 1、输入阻抗应为50Ω； 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围。 |  |  |  |
|  |  | 模拟手电路 | 由220（1±20%）pF电容和510（1±10%）Ω电阻串联构成； 一端接金属箔，另一端连接到测试系统的参考接地上； 适用的金属箔。 |  |  |  |
| YY0505第36.201.1a)1)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1a)条款 | 无线电业务的保护:连续骚扰电压（在电源端子上） | 测量接收机 | 1、测试频率范围覆盖0.15MHz-30MHz；2、0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK、AV值检波器的6dB 带宽设置均为9kHz；3、正弦波电压精确度应优于±2dB； 4、QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求。 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 | 1、背景噪声满足标准要求； 2、如果在屏蔽室内进行测量，应符合CNAS-CL16的要求； 3、参考接地平板，尺寸不小于2m*2m，应多出EUT边缘至少0.5m； 4、落地式设备放置在距离接地平板0.1m的绝缘垫上与其他接地平面的距离至少0.8m； 5、非落地式设备放置在距离接地平板0.4m的绝缘桌面上与其他接地平面的距离至少0.8m； 提供必要的通风及温湿度控制； 7、给排水措施(适用时)。 | 1、引用的基础标准： GB4343.1, CISPR14-1，EN55014-1 2、脉冲限幅器，可内置在人工电源网络中； 3、模拟手可包含在人工电源网络中。 |
|  |  | 脉冲限幅器 | 1、输入阻抗应为50Ω； 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围。 | 150kHz-30MHz的插入损耗 |  |  |
|  |  | 人工电源网络 | 应完全符合GB/T6113.102标准第4章的规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求； 工作范围应覆盖0.15MHz-30MHz，网络阻抗随频率变化的特性缺陷应符合GB/T6113.102表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5°； 3、基本隔离在0.15-30MHz频段内应不小于40dB。 | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |  |
|  |  | 射频线缆 | 1、输入阻抗应为50Ω； 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围。 |  |  |  |
|  |  | 模拟手电路 | 1、由220（1±20%）pF电容和510（1±10%）Ω电阻串联构成； 2、一端接金属箔，另一端连接到测试系统的参考接地上； 符合尺寸要求的金属箔。 |  |  |  |
| YY0505第36.201.1a)1)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1a)条款 | 无线电业务的保护：连续骚扰电压（在负载端及附加端子上） | 测量接收机 | 同电源端骚扰电压测量接收机要求。 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 |  | 引用的基础标准： GB4343.1, CISPR14-1, EN55014-1. |
|  |  | 电压探头 | 由至少为1500Ω的电阻器串联一个电抗值相对于电阻值可忽略的电容器构成； | 150kHz-30MHz的插入损耗 |  |  |
| YY0505第36.201.1a)1)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1a)条款 | 无线电业务的保护：断续骚扰电压 | 断续骚扰分析仪 | 应完全符合GB/T6113.101标准的要求； 2、0.15MHz、0.5MHz、1.4MHz、30MHz四个频点的准峰值监控通道，输入阻抗为50Ω； 3、持续时间的测量准确度不得低于±5%； 4、各射频通道应符合GB/T6113.101表14中规定的12种测试信号的功能检查； 5、各射频通道应符合GB/T6113.101附录F中规定的12种附加要求测试信号的功能检查。 | 1、喀呖声试验信号 2、(相对/绝对)脉冲响应 3、电压、频率相应 4、6dB带宽 5、RF衰减 6、时间、幅度、频率 | 同上 | 引用的基础标准： GB4343.1, CISPR14-1, EN55014-1. |
|  |  | 人工电源网络 | 1、应完全符合GB/T6113.102标准第4章规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求；2、工作范围应覆盖0.15MHz-30MHz，网络阻抗随频率变化的 特性应符合GB/T6113.102表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5°； 3、基本隔离在0.15MHz-30MHz频段内应不小于40dB。 | 1、分压系数； 2、端口阻抗 |  |  |
| YY0505第36.201.1a)1)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1a)条款 | 无线电业务的保护：骚扰功率 | 测量接收机 | 测试频率覆盖30MHz-300MHz； 具备PK、QP、AV值检波器，6dB带宽为120kHz； 正弦波电压精确度应优于±2dB； 4、QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求。 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 | 1、背景噪声满足标准要求； 2、如果在屏蔽室内进行，屏蔽室应符合CNAS_CL16的要求； 3、屏蔽室至少能容下6m长，0.8m高的绝缘长槽，长槽距其他金属物距离至少为0.5m； 4、受试设备的放置应保证和其他金属障碍物的距离大于0.4m。 | 引用的基础标准： GB4343.1, CISPR14-1, EN55014-1. |
|  |  | 功率吸收钳 | 完全满足GB/T6113.103第4章的相关要求； 有效工作频段覆盖30MHz-300MHz频率范围； 应按 GB/T6113.103附录B确定吸收钳的实际钳因子（CFact）； 在吸收钳的整个工作频段内，其去耦因子（DF）应至少为21dB； 在整个频段内，接收机的去耦因子（DR）应至少为30dB； 吸收钳的外壳长度应为600mm±40mm； 7、吸收钳输出段应连接大小至少为6dB的50Ω射频衰减器。 | 1、修正因子 2、6dB的50Ω射频衰减器，见GB/T6113.103 |  |  |
|  |  | 射频同轴电缆 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖30MHz-300MHz频段范围。 |  |  |  |
|  |  | 辅助吸收钳 （必要时） | 放置在距离EUT6m处，减少来自电源外的噪声； 辅助吸收钳的去耦因子应至少为30dB。 | 衰减特性见GB/T6113.103 |  |  |
| YY0505第36.201.1a)2)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1b)条款 | 无线电业务的保护:插入损耗 | 射频信号发生器 | 1、正弦波发生器，输出阻抗50Ω； 2、测试频率覆盖150kHz-1605 kHz。 | 1.频率 2.输出幅度 | 1、平衡不平衡转换器和模拟灯输入端之间的非屏蔽连接导线应尽量短，长度不超过0.1m； 2、在灯具和测量网络之间的同轴链接导线的长度不超过0.5m； 3、所有接地端子应连接到同一接地点上. | 引用的基础标准： GB17743, CISPR15, EN55015 |
|  |  | 平衡不平衡转换器 | 1、电路设计及结构完全符合CISPR15附录A的要求。 | 1.频率响应 2.插入损耗 |  |  |
|  |  | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖150kHz-30MHz； 0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK、AV值检波器的6dB带宽设置均为9kHz； 正弦波电压精确度应优于±2dB； 4、QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 |  |  |
|  |  | 人工电源网络 | 应完全符合GB/T6113.102标准第4章规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求； 工作范围应覆盖0.15MHz-30MHz,，网络阻抗随频率变化的特性应符合GB/T6113.102表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5°； 基本隔离在0.15-30MHz频段内应不小于40dB。 | 1.分压系数 2.端口阻抗 |  |  |
|  |  | 模拟灯 | 射频特性应满足CIPSR15的图4a,4b,4c,4d,4e和4f的要求； |  |  |  |
| YY0505第36.201.1a)2)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1b)条款 | 无线电业务的保护:骚扰电压（电源端） | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖9kHz-30MHz； 9kHz-150kHz频段范围内，QP、PK值检波器的6dB带宽设置均为200Hz，0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK、AV值检波器的6dB带宽设置均为9kHz； 正弦波电压精确度应优于±2dB； QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求。 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 | 1、背景噪声满足标准要求； 2、屏蔽室应符合CNAS_CL16的要求； 3、接地平板，尺寸大于2m*2m，应多出EUT边缘至少50m； 4、落地式设备放置在距离接地平板10cm的绝缘垫上与其他接地平面的距离至少80cm； 5、非落地式设备放置在距离接地平板40cm的绝缘桌面上与其他接地平面的距离至少80cm。 | 引用的基础标准： GB17743, CISPR15; EN55015 |
|  |  | 脉冲限幅器 | 输入阻抗应为50Ω； 有效工作频率覆盖9kHz -30MHz频段范围。 | 9kHz-30MHz的插入损耗 |  |  |
|  |  | 人工电源网 | 应完全符合GB/T6113.102标准第4章规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求； 工作范围应覆盖9kHz-30MHz,，网络阻抗随频率变化的特性应符合GB/T6113.102表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5°； 基本隔离在9kHz-30MHz频段内应不小于40dB。 | 分压系数 端口阻抗 |  |  |
|  |  | 射频同轴线缆 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围 |  |  |  |
| YY0505第36.201.1a)2)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1b)条款 | 无线电业务的保护:骚扰电压（负载端） | 测量接收机 | 1、同电源端骚扰电压测量接收机要求。 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 | 同上 | 引用的基础标准： GB17743, CISPR15, EN55015 |
|  |  | 电压探头 | 由至少为1500Ω的电阻器串联一个电抗值相对于电阻值可忽略的电容器构成； | 150kHz-30MHz的插入损耗 |  |  |
| YY0505第36.201.1a)2)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1b)条款 | 无线电业务的保护:骚扰电压（控制端） | 测量接收机 | 1、同电源端骚扰电压测量接收机要求。 |  | 同上 | 引用的基础标准： GB17743, CISPR15, EN55015 |
|  |  | 阻抗稳定网络（ISN） | 1、在0.15MHz-30MHz 频率范围内，共模终端阻抗为150Ω±20Ω，相角为0º±20º。 2、ISN 应能提供足够的隔离： 150kHz-1.5MHz 频率范围，＞（35dB~55dB），隔离度随频率的对数线性增加； 1.5MHz-30MHz 频率范围，＞55dB； 3、ISN的插入不影响被测设备的正常工作； 4、电压分压系数的准确度应为±1dB。 | 150kHz-30MHz的分压系数 | 同上 |  |
| YY0505第36.201.1a)2)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1b)条款 | 无线电业务的保护:辐射电磁骚扰 | 大三环天线 | 1、测试频率范围为9kHz-30MHz； 2、结构及计量方法完全满足GB/T6113.104中的附录C的要求。 | 1.天线系数 2.频率响应 | 1、受试设备放置在三环天线的中心位置，受试设备边缘与三环天线之间的距离应大于20cm； 2、三环天线距其他物体的距离大于0.5m. | 引用的基础标准： GB17743, CISPR15, EN55015 |
|  |  | 测量接收机 | 测试频率范围覆盖9kHz-30MHz； 9kHz-150kHz频段范围内，QP、PK值检波器的6dB带宽设置均为200Hz，0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK值检波器的6dB带宽设置均为9kHz； 正弦波电压精确度应优于±2dB； QP、PK值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求。 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 |  |  |
| YY0505第36.201.1a)2)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1b)条款 | 无线电业务的保护:辐射电磁场(电波暗室或开阔试验室场） | 测量接收机 | 测试频率覆盖30MHz～300MHz； 具备PK、QP值检波器，6dB带宽为120kHz； 3、正弦波电压精确度应优于±2dB； 4、QP、PK检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求。 | 1、脉冲响应 2、电压、频率响应 3、6dB带宽 4、RF衰减 | 1、应使用开阔试验室场，或3m或10m或30m法半电波暗室； 2、暗室应符合CNAS_CL16的要求：包括屏蔽效能NSA、接地电阻等）。 3、EUT放置转台0-360°可转 4、天线塔1-4m高度可调，可变换天线垂直水平方向. | 引用的基础标准： GB17743, CISPR15,. EN55015 |
|  |  | 宽带天线 | 有效工作范围覆盖30MHz～300MHz； 完全符合GB/T6113.104第4.5.2条的要求。 | 1.天线系数 |  |  |
| YY0505第36.201.1a)2)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1b)条款 | 无线电业务的保护:辐射电磁场 | 测量接收机 | 1、测试频率覆盖30MHz-300MHz； 2、具备PK、QP值检波器，6dB带宽为120kHz； 3、正弦波电压精确度应优于±2dB； 4、QP、PK检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求 | 1.脉冲响应 2.电压、频率响应 3.6dB带宽 4.RF衰减 | 1、背景噪声满足标准要求 2、如果在屏蔽室内进行测量，应符合CNAS-CL16的要求。 |  |
|  |  | CDN-M2（双线） CDN-M3（三线） CDN-AF2 | 1、有效工作频率30MHz-300MHz； 2、耦合和去耦装置的共模阻抗满足下表要求 频率带宽 参数 0.15MHz~26MHz 26MHz~80MHz 80MHz~230MHz ¦Zce¦ 150Ω±20Ω 150Ω+60Ω-45Ω 150Ω±60Ω | 1.端口阻抗 2.分压系数 |  |  |
| YY0505第36.201.1a)3)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1c)条款 | 无线电业务的保护:辐射骚扰测量 | 测量接收机 | 1、应完全符合GB/T6113.101标准的要求； 2、测试频率范围覆盖0.15MH -6GHz ； 3、具备PK、QP、AV值检波器，PK、QP、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求； 4、6dB带宽完全符合GB/T6113.101标准的要求，在0.15MHz～30MHz频段，6dB带宽为9kHz；在30MHz～1GHz频段，6dB带宽为120kHz；在1GHz～6GHz频段，脉冲带宽为1000MHz； 当施加50Ω源阻抗的正弦波信号时，正弦波电压的测量准确度应优于±2dB（1GHz以上，优于±2.5dB）。 | 1.脉冲响应 2.电压、频率响应 3. 6dB带宽 4.RF衰减 | 1、应使用开阔试验室场，或3m或10m法半电波暗室； 2、暗室应符合CNAS_CL16的要求：包括屏蔽效能NSA、接地电阻等）； 3、EUT放置转台0-360°可转； 4、天线塔1-4m高度可调，可变换天线垂直水平方向。 | 引用的基础标准： GB9254, CISPR22, EN55022 |
|  |  | 接收天线 | 1、有效工作范围覆盖0.15MHz～30MHz的天线，应完全符合GB/T6113.104第4.3.2条的要求； 2、有效工作范围覆盖30MHz-1000MHz的天线，应完全符合GB/T6113.104第4.5.2条的要求； 有效工作范围覆盖1GHz-6GHz的天线，应完全符合GB/T6113.104第4.6条的要求。 | 天线系数 |  |  |
| YY0505第36.201.1a)3)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1c)条款 | 无线电业务的保护:传导骚扰测量(电源端口) | 测量接收机 | 1、应完全符合GB/T6113.101标准的要求； 2、测试频率范围覆盖0.15MHz-30MHz； 3、0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK、AV值检波器的6dB带宽设置均为9kHz； 4、正弦波电压精确度应优于±2dB； 5、QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求。 | 1. 脉冲响应 2. 电压、频率响应 3. 6dB带宽 4. RF衰减 | 背景噪声满足标准要求； 参考接地平板，尺寸不小于2m*2m，应多出EUT边缘至少0.5m； 台式设备布置：用一块垂直参考接地平面试验，EUT应放置在水平接地平面上方0.8米的非导电支撑台上，EUT的背面应距离垂直参考接地平面0.4m.若用一块水平参考接地平面试验，EUT应放置在水平接地平面上方0.4米的非导电支撑台上； 4、落地式设备应放在参考接地平面上，并与接地平面绝缘。 5、受试设备与其他金属表面的距离应大于0.8m。 | 1、引用的基础标准：GB9254, CISPR22, EN55022; 2、脉冲限幅器可内置在人工电源网络中。 3、模拟手可包含在人工电源网络中。 |
|  |  | 人工电源网络 | 1、应完全符合GB/T6113.102标准第4章的规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求； 2、工作范围应覆盖0.15MHz-30MHz,，网络阻抗（模和相角） 随频率变化的特性应符合GB/T6113.102表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5°； 3、基本隔离在0.15-30MHz频段内应不小于40dB。 | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |  |
|  |  | 脉冲限幅器 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围 | 150kHz-30MHz的插入损耗 |  |  |
|  |  | 模拟手电路 | 1、由220（1±20%）pF电容和510（1±10%）Ω电阻串联构成； 2、一端接金属箔，另一端连接到测试系统的参考接地上； 3、适用的金属箔。 |  |  |  |
| YY0505第36.201.1a)3)条款 IEC60601-1-2第6.1.1.1c)条款 | 无线电业务的保护:传导骚扰测量(电信端口) | 测量接收机 | 1、应完全符合GB/T6113.101标准的要求； 2、测试频率范围覆盖0.15MHz-30MHz； 3、0.15MHz-30MHz频段范围内，QP、PK、AV值检波器的6dB带宽设置均为9kHz； 4、正弦波电压精确度应优于±2dB； 5、QP、PK、AV值检波器完全符合GB/T6113.101标准的要求。 | 1.脉冲响应 2.电压、频率响应 3. 6dB带宽 4.RF衰减 | 同上 | 1、引用的基础标准： GB9254, CISPR22, EN55022; 2、脉冲限幅器可内置在人工电源网络中。 |
|  |  | 人工电源网络 | 1、应完全符合GB/T6113.102标准第4章的规定的50Ω/50μH的V型人工电源网络要求； 2、工作范围应覆盖0.15MHz-30MHz,，网络阻抗（模和相角）随频率变化的特性应符合GB/T6113.102表2的要求，其中模的允差为±20%，相角的允差为±11.5°； 3、基本隔离在0.15-30MHz频段内应不小于40dB。 | 1、分压系数； 2. 端口阻抗 |  |  |
|  |  | 阻抗稳定网络（ISN） | 应完全符合CISPR22:2006的第9.6.2条款的要求。 | 150kHz-30MHz的分压系数 |  |  |
|  |  | 脉冲限幅器 | 1、输入阻抗应为50Ω 2、有效工作频率覆盖0.15MHz-30MHz频段范围 | 150kHz-30MHz的插入损耗 |  |  |
| YY0505第36.201.3.1条款 IEC60601-1-2第6.1.3.1条款 | 谐波失真 | 纯净供电电源 | 输出电压稳定度在±2.0 %以内，频率稳定度在±0.5 %以内； 三相电源应保证两两相之间的相角为120°±1.5°； EUT按正常方式运行是，试验电压的谐波含有率不得超过IEC6000-3-2第A.2（C）所规定之比例； 输出电压峰值应为其rms值的1.40和1.42倍之间，并应在过零后87°至93°达到峰值。 | 1、电压稳定度， 2、频率稳定度 3、电压输出谐波含量 | 无特殊要求 | 引用的基础标准： GB17625.1, IEC61000-3-2, EN61000-3-2 |
|  |  | 谐波电流分析仪 | 应完全符合IEC61000-4-7标准的要求； 电压、电流、功率的测量准确度满足下表之要求。 | 1、电压测量频率响应 2、电压测量准确度 3、电流测量频率响应 4、电流测量准确度 5、功率测量准确度 |  |  |
| YY0505第36.201.3.2条款 IEC60601-1-2第6.1.3.2条款 | 电压的波动和闪烁 | 纯净供电电源 | 供电电源内阻抗应等于参考阻抗，该总阻抗的稳定性和容差应足以确保在整个评定过程中达到±8%的系统准确度； 供电电压保持在标称值的±2%的范围内； 频率应为（50±0.25）Hz； 电源电压的总谐波失真应小于3%。 | 电压稳定度 频率稳定度 电压输出谐波含量 | 无特殊要求 | 引用的基础标准：GB17625.2, IEC61000-3-3, EN61000-3-3 |
|  |  | 闪烁分析仪 | 电压的测量必须达到±1%或更高的准确度； 相角测量误差不应超过±2°； 相对电压变化d的测量准确度应优于最大值dmax的±8%系统准确度。 | 1、电压测量准确度 2、 Pst=1(方波) |  |  |
| YY0505第36.202.2条款 IEC60601-1-2第6.2.2条款 | 静电放电抗扰度 | 静电放电发生器 | 应完全符合GB/T 17626.2标准第6章的要求； 储能电容：150 pF ± 10 %; 放电电阻：330 Ω± 10 %; 充电电阻：50 MΩ-100MΩ； 输出电压：接触放电至8kV，空气放电至15kV； 输出电压指示值容差：± 5%； 输出电压极性：正负可调； 保持时间：不少于5s； 放电方式：单次放电（每两个连续放电之间的时间间隔至少为1s）； 放电电流波形应符合 GB/T 17626.2标准第6.2的要求。 | 1、输出电压 2、输出电流 3、输出电压和电流波形 | 1、环境温度15-35℃ 2、相对湿度30%-60% 3、大气压力86kPa-106kPa： 4、铜或铝制接地参考平板厚度大于0.25mm，其他材质金属平板厚度大于0.65mm； 5、接地金属平板最小面积为1m2，且尺寸不得小于受试器具外边缘0.5m； 6、水平和垂直接地平板通过两端各470kΩ连接到参考接地平板； 7、水平接地平板尺寸1.6 m × 0.8 m,上铺0.5mm厚绝缘平板； 8、垂直接地平板0.5m× 0.5 m,距离受试设备0.1m； 9、0.8m及0.1m绝缘桌 /台。 | 引用的基础标准：GB/T17626.2, IEC61000-4-2, EN61000-4-2 |
| YY0505第36.202.3条款 IEC60601-1-2第6.2.3条款 | 辐射场抗扰度 | 射频信号发生器 | 应完全符合GB/T 17626.3标准第6章的要求； 产生覆盖频率80MHz-2.5GHz的载波，以及覆盖频率0.1Hz~1kHz的正弦波幅度调制，调制深度应包括80%； 步长及驻留时间可设置。 | 1.频率 2.输出幅度 | 电波暗室： 场地大小足够使在受试设备上形成均匀场强，75%的测量点场强在0-6dB； 暗室地面须铺设吸波材料以使场地满足标准和CNAS_CL16的要求； 电波暗室应良好安装滤波器和屏蔽门，以保证屏蔽效能符合CNAS_CL16的要求； 场均匀性应完全满足标准的要求；对大型EUT设备，均匀面应加大，以保证EUT所在区域的均匀性。 | 引用的基础标准：GB/T17626.3, IEC61000-4-3, EN61000-4-3 |
|  |  | 射频功放 | 应完全符合GB/T 17626.3标准第6章的要求； 有效工作频率覆盖80MHz-2.5GHz频率范围； 使得在EUT处测得的场强不小于18V/m;。 |  |  |  |
|  |  | 发射天线 | 应完全符合GB/T 17626.3标准第6章的要求； 有效工作频率覆盖80MHz-2.5GHz频率范围； 满足GB/T 17626.3 标准中规定的频率特性； 具有水平和垂直极化方向。 |  |  |  |
|  |  | 场强探头及场强仪 | 应完全符合GB/T 17626.3标准第6章的要求； 具有X、Y、Z方向性； 场强监控频率范围覆盖80MHz-2.5GHz； 4、场强不小于 18V/m。 | 1.频率响应 2. 场强值 |  |  |
|  |  | 定向耦合器 | 覆盖的频率范围：80MHz-2.5GHz,，功率达到相应测量等级要求。 |  |  |  |
|  |  | 功率计 | 应完全符合GB/T 17626.3标准第6章的要求； 2、功率监控范围至少覆盖80MHz-2.5GHz频率范围。 | 频率响应 功率值 |  |  |
| YY0505第36.202.4条款 IEC60601-1-2第6.2.4条款 | 电快速瞬变/脉冲抗扰度 | 脉冲群发生器 | 应完全符合GB/T 17626.4标准第6章的要求； 1000Ω负载时输出电压范围至少从0.25kV到4kV； 3、50Ω负载时输出电压范围至少从0.125kV到2kV； 4、隔直电容：10nF±20％； 5、重复频率：至少具有5kHz ±20％； 6、与供电电源的关系：异步； 7、脉冲群持续时间：5kHz 时：15ms±20％； 100kHz 时：0.75ms±20％； 8、脉冲群周期：300ms±20％； 9、输出到50Ω 负载时输出波形如下： 上升时间tr = 5（1± 30 %） ns； 持续时间td(50％值) = 50（1± 30 %） ns ； 峰值电压容差为±10％； 输出波形应符合标准要求。 输出到1000Ω负载时输出波形如下： 上升时间tr = 5（1± 30 %） ns； 持续时间td(50％值) = 50 ns ，容许-15ns到+100ns的偏差 峰值电压容差± 20 %。 | 1、50Ω负载输出波形 2、1000Ω负载输出波形 3、脉冲频率 4、脉冲群持续时间 5、脉冲群周期 | 1、0.1m绝缘台 /桌； 2、铜或铝制接地参考平板厚度大于0.25mm，其他材质金属平板厚度大于0.65mm； 3、接地金属平板最小面积为1m2，且尺寸不得小于受试器具外边缘0.1m。 | 引用的基础标准：GB/T17626.4, IEC61000-4-4, EN61000-4-4 |
|  |  | 电源端口的耦合/去耦网络 | 应完全符合GB/T 17626.4标准第6章的要求； 耦合电容： 33nF； 3、耦合方式： 共模。 | 50Ω负载输出波形 |  |  |
|  |  | 容性耦合夹 | 1、应完全符合GB/T 17626.4标准第6章的要求； 2、电缆和耦合夹之间典型的耦合电容：100pF~1000pF; 3、圆电缆可用的直径范围： 4mm~40mm； 4、绝缘耐压能力： 5kV（试验脉冲：1.2/50μs）。 | 目前只进行结构和尺寸检查。 在今后(见IEC 61000-4-4：2009， Ed. 3.0，CD)可能要对耦合夹的输出波形进行校验。 |  |  |
|  |  | 模拟手电路 | 由220（1±20%）pF电容和510（1±10%）Ω电阻串联构成； 一端接金属箔，另一端连接到测试系统的参考接地上； 3、适用的金属箔。 |  |  |  |
| YY0505第36.202.5条款 IEC60601-1-2第6.2.5条款 | 浪涌抗扰度 | 1.2/50μs的组合波信号发生器 | 1、应完全符合GB/T 17626.5标准第6章的要求； 2、极性：正/负； 3、同步相位：0°，90°，180°，270°； 4、重复率：每分钟至少一次； 5、开路输出电压和短路输出电流关系及容差符合下表要求: 开路电压峰值 ±10% 短路电流峰值 ±10% 0.5 kV 0.25 kA 1.0 kV 0.5 kA 2.0 kV 1.0 kA 6、开路输出电压及短路输出电流波形符合下表要求： 定义 波前时间 μs 半峰值时间 μs 开路电压 1.2 ± 30% 50 ± 20% 短路电流 8 ± 20% 20 ± 20% 7、等效输出阻抗：2Ω ± 10%； 8、应该使用输出端浮地的信号发生器。 | 1、开路电压幅度和波形； 2、短路电流幅度和波形。 | 无特殊要求 | 引用的基础标准：GB/T17626.5, IEC61000-4-5, EN61000-4-5 |
|  |  | 电源线的耦合/去耦网络 | 应完全符合GB/T 17626.5标准第6章的要求； 对于线-线耦合，浪涌应通过18μF电容耦合； 对于线-地耦合，浪涌应通过9μF电容串联10Ω电容耦合； 去耦电感的大小使耦合/去耦网络EUT连接器处的电源电压下降低于额定值的10%； 当EUT没有连接时,在去耦网络电源输入端上的残余浪涌电压不应超过所施加试验电压的15%或耦合/去耦网络额定电压峰值的两倍，两者中取较大者； 当EUT没有连接且耦合/去耦网络输入端开路时, 在未施加浪涌线路上的残余浪涌电压不应超过最大可施加电压的15%。 | 1、开路电压幅度和波形； 2、短路电流幅度和波形。 |  |  |
| YY0505第36.202.6条款 IEC60601-1-2第6.2.6条款 | 射频场感应传导骚扰抗扰度 | 试验信号发生器 | 应完全符合GB/T 17626.6标准第6章的要求； 产生覆盖频率0.15-80MHz的载波，以及覆盖频率0.1Hz~1kHz的正弦波幅度调制，调制深度应包括80%； 扫描步长程序可调，不应超过先前频率值的1%； 驻留时间程序可调，不低于设备运行和响应的必要时间，但不应低于0.5秒。 | 1.频率 2.输出幅度 | 受试设备应放在参考地平面上面0.1m高的绝缘支架上； 受试设备和耦合去耦网络之间的距离为0.1m-0.3m; | 引用的基础标准：GB/T17626.6, IEC61000-4-6, EN61000-4-6 |
|  |  | 功率放大器 | 1、应完全符合GB/T 17626.6标准第6章的要求； 2、施加给EUT的电压在0.15-80MHz的频率范围内至少为18Vrms。 |  |  |  |
|  |  | 衰减器 | Z0=50Ω； 固定衰减值≥6dB。 | 1.衰减量 |  |  |
|  |  | 电源端口耦合和去耦网咯CDN | 应完全符合GB/T 17626.6标准第6章的要求； 有效工作频率0.15-80MHz； 耦合和去耦装置的共模阻抗满足标准要求。 | 1、分压系数 2、端口阻抗 |  |  |
|  |  | 电流注入钳 | 应完全符合GB/T 17626.6标准第6章的要求； 2、有效工作频率0.15 MHz -80MHz。 | 传输损耗 |  |  |
|  |  | 电流监测钳 | 有效工作频率0.15-80MHz； |  |  |  |
|  |  | 电磁钳 | 有效工作频率0.15-80MHz； |  |  |  |
|  |  | 模拟手电路 | 1、由220（1±20%）pF电容和510（1±10%）Ω电阻串联构成； 2、一端接金属箔，另一端连接到测试系统的参考接地平面上； 3、适用的金属箔。 |  |  |  |
| YY0505第36.202.7条款 IEC60601-1-2第6.2.7条款 | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 信号发生器 | 应完全符合GB/T 17626.11标准第6章的要求； 2、输出电压容差±5%；输出电压随负载电流变化： 100%输出电压，0-16A：小于5% 80%输出电压，0-20A：小于5% 70%输出电压，0-23A：小于7% 40%输出电压，0-40A：小于10% 3、输出电流容量：80%输出电压时20A，电流应持续至少5S；70%输出电压时23A，40%输出电压时40A，电流持续3S； 4、100Ω时的瞬时电压上升（下降）时间：1μs和5μs之间； 5、相位变化：0°~360°； 6、电压暂降和中断与电源频率的相位：小于±10°。 | 1、100Ω负载时的开关时间 2、输出幅度 3、相位 | 无特殊要求 | 引用的基础标准：GB/T17626.11, IEC61000-4-11 EN61000-4-11 |
|  |  | 电源 | 1、应完全符合GB/T 17626.11标准第6章的要求； 2、输出电压频率应在标称频率的±2%以内。 | 1、电压 2、频率 |  |  |
| YY0505第36.202.8.1条款 IEC60601-1-2第6.2.8.1条款 | 工频磁场抗扰度 | 信号发生器 | 应完全符合GB/T 17626.8标准第6章的要求； 输出电流范围：1 A -100A（连续）、300 A -1000A（瞬态）； 输出电流的总畸变率：<8%。 短时方式工作时的整定时间：1s~3s； 输出信号频率：至少包括50Hz和60Hz。 | 1、输出电流 2、磁场强度 | 铜或铝制接地参考平板厚度大于0.25mm，其他材质金属平板厚度大于0.65mm；接地平面，最小1m*1m； 受试设备应放在参考地平面上面0.1m高的绝缘支架上。 | 引用的基础标准：GB/T17626.8, IEC61000-4-8, EN61000-4-8 |
|  |  | 感应线圈 | 应完全符合GB/T 17626.8标准第6章的要求； 1m*1m的正方形线圈； 用于立式设备，线圈应能包围EUT，其大小应使得线圈的一边到EUT外壳的最小距离等于所考虑EUT尺寸的1/3。 | 线圈因数 |  |  |