CNAS-GLXX

电磁兼容检测领域设备、设施期间核查指南

Guideline of intermediate check of equipment and facilities in the field of electromagnetic compatibility testing

（征求意见稿）

中国合格评定国家认可委员会

目  录

1	适用范围	5

2	引用文件	5

3	定义和缩略语	5

3.1	定义	5

3.2	缩略语	5

4	EMC期间核查的确定和执行	6

4.1	期间核查的策划	6

4.1.1	期间核查设备的策划要点	6

4.1.2	期间核查计划	6

4.1.3	期间核查作业指导书	7

4.1.4	期间核查记录或报告	7

4.2	期间核查的执行	8

5	EMC系统级设备及测试仪器的核查要求	8

5.1	EMC系统级设备的核查要求	8

5.1.1	发射系统的期间核查要求	8

5.1.2	抗扰度系统的期间核查要求	9

5.1.3	专用电子、电气和机电设备及系统发射系统的期间核查要求	10

5.1.4	专用电子、电气和机电设备及系统敏感度测试系统的期间核查要求	10

5.2	EMC测试仪器的期间核查要求	10

5.2.1	测试仪器的期间核查参数	10

5.2.2	仪器设备的核查频次	10

附录A  民用产品领域EMC期间核查的典型案例	12

A1传导发射系统的期间核查案例	12

A2辐射发射系统的期间核查案例	14

A3射频场感应的传导骚扰抗扰度系统的期间核查案例	16

A4辐射抗扰度系统的期间核查案例	18

A5静电放电抗扰度期间核查案例	21

A6电快速瞬变脉冲群抗扰度期间核查案例	23

A7浪涌（冲击）抗扰度期间核查案例	27

A8谐波/闪烁测试系统的期间核查案例	30

A9电压波动和闪烁期间核查案例	31

A10工频磁场抗扰度的期间核查案例	32

A11电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度的期间核查案例	34

附录B  汽车产品领域EMC期间核查的典型案例	36

B1汽车传导发射系统期间核查案例	36

B2汽车瞬态传导抗扰度系统期间核查案例	37

B3汽车辐射抗扰度系统期间核查案例	41

B4汽车辐射发射系统期间核查案例	43

B5汽车低频磁场抗扰度系统期间核查案例	45

B6汽车低频磁场发射系统期间核查案例	47

B7汽车大电流注入设备期间核查案例	49

附录C  专用电子、电气和机电设备及系统领域EMC期间核查的典型案例	51

C1 CE101 25Hz～10kHz电源线传导发射测试的期间核查案例	51

C2 CE102 10kHz~10MHz电源线传导发射测试的期间核查案例	53

C3 CS101 25Hz～150kHz电源线传导敏感度测试的期间核查案例	55

C4 CS106电源线尖峰信号传导敏感度测试的期间核查案例	57

C5 CS116 10kHz~100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬态传导敏感度测试的期间核查案例	59

前  言

本文件是对CNAS-CL01-A008《检测和校准实验室能力认可准则 在电磁兼容检测领域的应用说明》在EMC测试仪器和系统期间核查方面的应用指南及典型案例补充，并不增加其他的要求。

本文件为首次制定的第一版文件。

电磁兼容领域设备、设施期间核查指南

- 适用范围

本文件适用于指导申请认可和已获认可的实验室和检查机构规范有效地开展EMC领域的设备期间核查，也适用于指导评审员对被评审机构EMC期间核查要求的评估和审核。

- 引用文件

下列文件中的条款通过引用而成为本文件的条款。请注意使用引用文件的最新版本（包括任何修订）。

CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室能力认可准则》

CNAS-AL06：2020 实验室认可领域分类

CNAS-CL01-A008: 2018《检测和校准实验室能力认可准则 在电磁兼容检测领域的应用说明》

- 定义和缩略语

  - 定义

依据CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》中6.4.10规定当需要利用期间核查以保持对设备性能的信心时，应按程序进行核查。

“期间核查”是为保持测量设备校准状态的可信度，对测量设备示值(或其修正值、或修正因子)在规定的时间间隔内是否保持测量设备所规定的最大允许误差或扩展不确定度或准确度等级的核查。即期间核查是核查测量设备示值的系统误差，或者说核查系统效应对测量设备示值的影响。

期间核查考核系统误差，应尽可能排除随机误差/随机效应的影响。

期间核查不是重新校准或再校准，无需要对设备的所有参数和所有量程进行核查，设备是否需要期间核查, 实验室可根据设备的稳定性、期间核查的成本、核查标准的可获得性、校准周期的长短和历次校准结果、设备使用环境变化等因素来确定。实验室应规定进行期间核查的设备范围、方法及核查频次。

  - 缩略语

IC：期间核查（Intermediate Check）

EMC: 电磁兼容 （Electromagnetic Compatibility）

EUT: 受试设备（Equipment under test）

- EMC期间核查的确定和执行

- 期间核查的策划

- 期间核查设备的策划要点

实验室应根据标准方法/客户要求、设备的稳定性和使用情况来确定是否需要进行期间核查。实验室应确定期间核查的方法（作业指导书与记录格式）与周期，并保存记录。

注：并不是所有设备均需要进行期间核查。判断设备是否需要期间核查以及需要核查的频次要求，至少需考虑以下因素：

- 标准方法要求；

- 客户要求；

- 设备校准周期；

- 历次校准结果；

- 质量控制结果；

- 设备使用频率和性能稳定性；

- 设备维护情况；

- 设备操作人员及环境的变化；

- 设备使用范围的变化等。

实验室应基于以上情况考虑，确定需要进行期间核查的仪器设备清单，编制合适的年度计划（包括执行频次、具体核查参数等内容），对需要期间核查的对象编制《设备期间核查作业指导书》。

原则上，实验室应该重点关注检测标准方法要求的测试限值或者试验等级涉及的关键参数、兼顾覆盖（或者代表性覆盖）检测量程进行期间核查。

- 期间核查计划

实验室由相关责任人确定需要进行期间核查的仪器设备清单并且编制相应的期间核查计划，审批后安排实施，期间核查计划应包含但不限以下内容：

- 设备系统和/或仪器设备名称、型号、编号；

- 核查的项目/参数名称；

- 核查的技术要求；

- 核查时间或者进度安排；

- 核查责任人

- 监督或者确认责任人；

- 计划编制人及批准人

- 期间核查作业指导书

EMC领域的设备期间核查可以采用核查单台套设备形式、也可以采用核查实际检测活动中组成的相对固定的测试系统的模式。如可行，建议优先采用后者-核查测试系统的模式（以下简称“系统核查”）。

往往测试系统中涉及设备繁多，以系统核查模式代替对其中每台仪器及连接电缆、接口、耦合网络的期间核查，不仅简便可行效率高，同时可有效核查设备之间的连接、发现场地设施与环境条件的变化，有利于保持和跟踪分析同一测试系统检测结果的重复性问题。

实验室由相关责任人根据需要期间核查的对象及其需要核查的项目/参数编制作业指导书、并且根据情况变化及时维护其适用性，期间核查作业指导书应包含但不限以下内容：

- 核查对象名称，系统核查模式要说明测试系统组成；

- 核查项目/参数名称；

- 涉及的检测项目/标准；

- 核查方法，所规定的核查方法必须合理有效；

- 环境条件要求；

- 核查使用的标准物/设备/装置/样品（金机）名称

- 核查程序：核查的具体操作步骤；

- 判定方法：即如何判定期间核查结果，明确说明核查结果的判定依据；

- 期间核查记录表单或者报告格式；

- 记录形式和记录的保存期限（建议不少于6年）；

- 发现问题时需要采取的措施。

- 期间核查记录或报告

执行期间核查，必须同时做好期间核查记录，最少应包含但不限以下内容：

- 核查对象名称（系统核查的说明被核查系统构成）；

- 核查项目/参数名称；

- 核查依据-作业指导书名称；

- 涉及的检测项目/标准；（作业指导书已经写明，可省略）

- 环境条件；

- 核查使用的标准物/设备/装置/样品（金机）名称（作业指导书已经写明，可省略）

- 数据和/或核查波形或者幅频响应曲线图截图或者照片等；

- 核查结论：即期间核查判定的结果，给出本次核查的结论；

- 核查人、审核人

- 核查实施时间；

- 期间核查的执行

期间核查可试验室内部执行，也可找具有相关能力资质的第三方机构协助进行期间核查任务，需要保存期间核查的记录及报告。

注意：对期间核查结果数据应进行长期的跟踪分析、评价，若发现数据存在较大偏差，可能导致检测结果不可靠的仪器设备，需要进行核查分析原因，必要应采取不符合工作控制程序，采取纠正措施进行整改。

- EMC系统级设备及测试仪器的核查要求

电磁兼容测试系统中普遍存在检测结果的一致性问题，同一测试系统的重复性和不同测试系统之间的复现性效果均存在一定的差异，需要用适当的方法对测试系统进行期间核查，使检测结果的测量准确度在可控范围之内。测试系统中的设备繁多，可以对整个系统进行期间核查来代替其中单台仪器的期间核查。对于测试系统设备，推荐采用系统核查模式。

  - EMC系统级设备的核查要求

- 发射系统的期间核查要求

在电磁兼容实验室，检测设备、测试场地和影响检测结果的辅助设备均是通过校准符合要求的，可是测试结果有时还是会出现很大的差异，其原因除了在测试过程中不同实验室对样品发射的峰值信号捕捉结果不同外，还与整体测试系统的配套情况有关。而在实际应用中，总体结果的测量准确度，在概念上可分为两大部分，即信号源误差和测试系统误差组成，测试系统包括使用的仪器设备和测试场地。如果信号源稳定性较高、误差足够小，理论上信号源误差可以忽略不计。因而使用信号源作为参考源来考察发射系统即测试设备和场地是否存在问题是比较可行的。

    - 信号源的性能要求

稳定的信号源可以作为辐射发射和传导发射系统核查的参考基准，在测试系统的期间核查中，是起关键作用的，其性能指标必须达到一定的要求，其中稳定性尤其重要。这里使用的信号源应具有时间稳定性、温湿度稳定性和运输前后稳定性。参考基准的性能要求如下：

- 频率范围：传导发射需要覆盖9kHz～30MHz；辐射发射需要至少覆盖30MHz～6000MHz；

- 频宽间隔：传导发射需要小于等于1MHz；辐射发射需要小于等于5MHz。要求间隔清晰，易分辨和读取，具有一定的覆盖和代表性（一般最少具有10个覆盖测试频段的代表性频率点）；

- 信号电平：需符合测试系统的正常测量范围，最好在测试频段内具有代表性频率点信号电平读数在限值上、下；

- 信号稳定性：采取适当措施情况下，不易因为运输及保管而损坏；频率与幅度稳定性很好，时间、温湿度影响极小。

    - 发射系统的核查项目

发射系统的期间核查除了对系统稳定性的核查，还应要保证测试场地对的基础上，因此每次对系统稳定性核查之前，还需要对场地的环境噪声和接地性能进行核查，其中：

- 场地的环境噪声应按照相关领域产品标准、产品类标准要求进行测试，如不涉及可参照基础标准如GB/T6113.201/203进行测试；

- 人工网络应通过低射频阻抗连接到参考地，将人工网络的外壳与屏蔽室的参考地直接搭接，或者用一个尽可能短而宽的低阻抗导体来连接；

- 辐射发射系统核查时，需要核查天线的对称性；

- 需保证转台功能的稳定性，转台应能够0～360度旋转，在旋转过程中不应出现杂波；

发射系统主要核查三个方面：环境噪声、链路损耗和系统稳定度，来确保系统的稳定性。测试系统的数据结果可通过与标准源出厂报告数据的比较、历史数据的曲线图分析。通路损耗及环境噪声可通过软件直接得出。

注意事项：期间核查时也应注意对天线塔高度和转台转动角度进行核查，因此类设备为非计量设备，可结合日常使用情况定期核查，周期可适当根据使用情况自定。

- 抗扰度系统的期间核查要求

在电磁兼容EMS测试项目中，常规的项目有静电放电、电快速脉冲群、浪涌、传导骚扰抗扰度、辐射骚扰抗扰度等，由于静电放电、电快速脉冲群、浪涌、振铃波、阻尼振荡波等项目使用的是信号发生器以及耦合去耦网络，该项目的期间核查可以直接参照设备的期间核查要求，本部分抗扰度系统的期间核查主要包含传导抗扰度和辐射抗扰度系统的期间核查要求。

- 传导抗扰度系统的核查：

对于传导抗扰度测试系统的期间核查一种方法可用示波器测量耦合去耦网络EUT端口的开路电压，确认施加到EUT上的射频骚扰信号其电压、频率、调制度等波形参数满足IEC 61000-4-6的要求。该方法简单有效，但存在受测试频率、示波器带宽的限制和测试系统内的不匹配等因素的影响；

对传导抗扰度测试系统的另一种期间核查方法可采用一个稳定的EUT来实现，该EUT内部结构相对简单，包含一个标准负载用来接收射频骚扰信号，采用一个电流钳和峰值检波器的组合测量负载上的骚扰电流，通过显示屏显示出来。然后可以进行数据的比对。

- 辐射抗扰度系统核查：

辐射抗扰度系统核查方法有两种：1、通过场强探头监控数据；2、使用接收机或功率计，监控功放前向功率，比对同校准前向功率数据的差值。

用于试验的整个区域的校准应每年进行一次，当室内布置发生变化时（更换吸波材料、试验区域位置移动、设备改变等）也需要进行校准核查。

- 专用电子、电气和机电设备及系统发射系统的期间核查要求

对于专用电子、电气和机电设备及系统测试系统，其测试设备和附件都按规定要求进行校准，每次发射测试开始前，均需要对测试系统（包含接收机、电缆、衰减器、耦合器等）进行校验。通过注入一个已知信号，监测系统的输出来校验系统是否正常。故其期间核查方式参考自校方式进行。

- 专用电子、电气和机电设备及系统敏感度测试系统的期间核查要求

对于专用电子、电气和机电设备及系统敏感度测试系统，其测试设备和附件都按规定要求进行校准，主要方式是通过使用示波器监测电压波形，并通过输入电平监测校验系统是否正常。

  - EMC测试仪器的期间核查要求

除了5.1章节中测试系统涉及到的设备外，其他的相关仪器设备需要单独进行期间核查。

- 测试仪器的期间核查参数

对于测量仪器的期间核查需要涉及到常用的设备参数，该设备参数可以根据日常使用的参数和仪器设备的规格书来确定，对于新购入的仪器设备进行首次核查时，核查要求可以依据设备规格书和标准要求的参考值进行确定，在仪器设备使用期间的核查应和上次核查结果进行比较。

- 仪器设备的核查频次

对于新购入的设备在投入前进行的首次期间核查应当选择在仪器设备校准合格之时，并以此时的核查数据作为核查控制参照点，结合校准证书和设备规格给出的最大示值误差设定需要控制的上限和下限；而对于使用过程中的仪器设备，为了保证仪器设备的稳定性，需要在两次校准之间至少进行一次期间核查；在校准前需要进行一次期间核查为了保证校准前仪器设备功能的正常性；为了保证校准过程中和运输过程中仪器设备无损坏，功能正常，校准后也需要进行一次验证。

附录A  民用产品领域EMC期间核查的典型案例

A1传导发射系统的期间核查案例

A1.1参考资料

GB 9254-2008、GB4824-2019

A1.2使用仪器

| 设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| EMI接收机 | ESR7 |
| 6dB衰减器 | TS2G-6dB-18G-A |
| 人工电源网络 | ESH2-Z5 |
| 梳状波发生器 | RefRad X |

A1.3核查周期

a) 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

b) 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响系统准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

A1.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃;

- 相对湿度25%～75%

- 大气压86~106kPa；

A1.5核查步骤

  - 布置图

图A1-1 布置示意图

  - 测试步骤

- 接通EMI测试接收机并启动预热半小时以上；

- 检查确认人工电源网络AMN的接地良好；

- 将梳状波发生器的输出端口连接到人工电源网络上,将梳状波发生器放在测试桌上，并将频率步进设置为1MHz,布置实验（L线和N线均需分别测试）；

- 打开电脑中的EMC32测试软件,将AMN旋钮设置在“L”档，用线缆连接人工电源网络至EMI接收机测试端口；将AMN旋钮设置在“N”档，重复上述步骤。

- 点击Frequency List，新建频率表（每次进行期间核查时所选频率需一致）；

- 测量QP和AV值；

- 完成核查测试后，保存并打印输出记录。

- 关闭梳状波电源开关，并及时对梳状波进行充电，收好仪器设备，整理测试环境。

A1.6接受准则

- 将测量的QP和AV值与初次扫描的频点进行对比，记录结果，测试结束后将测试结果与参考值进行比较。根据该测试系统的不确定度评定结果值进行确认范围，一般确认值不超过±3dB范围内。 若超出±3dB须立即停止测试，并呈报实验室处理；

- 注：参考值可以来源于参考样品验证后的出厂赋值、可以来源于实验室自身多人多次分别测试数据的平均值。

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

A1.7注意事项：

- 每次使用的仪器设备及信号源的设置（RF输入）条件必须相同，并予以记录；

- 每次测试时扫描的频点必须相同；

- 核查进行之前，所有仪器设备需先预热半小时，信号源电量处于满电状态;

- AMN不通电。

A1.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中。

A2辐射发射系统的期间核查案例

A2.1参考资料

GB9254-2008、GB4824-2013

A2.2使用仪器’

| 设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| EMI接收机 | ESW44 |
| 复合宽带天线 | VULB9163 |
| 前置放大器 | SCU-01 |
| 梳状波发生器 | RefRad X |

A2.3核查周期

- 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

- 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响系统输出准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

A2.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压强86kPa~106kPa。

A2.5核查步骤

- 布置图

图A2-1布置示意图

- 准备工作

核查前的准备：核查前将梳状波发生器放置于转台中心处0.8m高的桌子上，转台设置0度位置，天线位置在距离天线中心10m处，天线在1~4m高度上移动，接收天线为垂直极化。梳状波发生器的频率步进设置为5MHz。

- 测试步骤

- 将梳状源放在测试桌上；

- 梳状波发生器置于关闭状态，用EMC32软件扫描得到系统垂直方向的环境噪声,并予以记录；

- 将梳状发生器电源打开并发射信号，用EMC32软件对信号进行测量，可根据频段要求选择1-3个频点进行；

- 完成核查测试后，打印输出记录；

- 关闭梳状波发生器电源开关，并及时对梳状波发生器进行充电。收好仪器设备，整理测试环境。

A2.6接受准则

- 将测量的QP和AV值与初次扫描的频点进行对比，记录结果，测试结束后将测试结果与参考值进行比较。根据该测试系统的不确定度评定结果值进行确认范围，一般确认值不超过±3dB范围内。若超出±3dB须立即停止测试，并呈报实验室处理；

- 注：参考值可以来源于参考样品验证后的出厂赋值、可以来源于实验室自身多人多次分别测试数据的平均值。

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

A2.7注意事项

- 测试前，先检查梳状波发生器电池是否有足够的电量；

- 注意检查接收天线和预放的状态是否每次保持相同，检查梳状源频率步进拨档开关是否接触良好。

- 每次使用的仪器设备及信号源的设置（RF输入）条件必须相同；

- 每次测试时扫描的频点必须相同；

A2.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中。

A3射频场感应的传导骚扰抗扰度系统的期间核查案例

A3.1参考资料

GB/T 17626.6-2017、IEC 61000-4-6:2013

A3.2使用仪器

| 设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 传导抗扰度测试一体机 | CIT-10/75 |
| 固定衰减器 | ATT6/75 |
| 耦合/去耦网络 | CDN-M3 |
| 示波器 | RTE1054 |
| 探头 | / |

A3.3核查周期

  - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

  - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响系统准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

A3.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压强86kPa~106kPa。

A3.5核查步骤

  - 布置图

图A3-1布置示意图

  - 核查步骤

- 将软件控制传导抗扰度测试一体机发出信号经过6dB衰减器将信号注入到耦合去耦网络（CDN），CDN指向EUT一端接探头，并用示波器，查看波形；

- 使用测试软件进行测试；

- 示波器设置合适的电压刻度档、时基和触发电平，并存储示波器捕捉到的波形，读取并记录有效值。

- 核查完毕，退出软件，结束测试。

A3.6核查准则

- 若记录电压值在±20%的偏差范围内，则可认为该设备特性稳定，工作状态可靠且有效；若超出则呈报实验室处理；

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

A3.7注意事项

- 测试前，必须断开CDN的电源输入；

A3.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中。

A4辐射抗扰度系统的期间核查案例

A4.1参考资料

GB/T17626.3-2016、IEC61000-4-3:2010

A4.2使用仪器

| 设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 信号发生器 | N5181A |
| 功率放大器 | BBA150-BC1000 |
| 场强监视仪+场强探头 | FL7006-KIT |
| 功率计 | E4419B |
| 对数周期天线 | STLP9128E |

A4.3核查周期

  - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

  - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响系统准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

A4.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压强86kPa~106kPa。

A4.5核查步骤

  - 布置图

图A4-1布置示意图

  - 核查步骤

- 将仪器开机并温机10分钟，并确认仪器正常工作。

- 将仪器连接好，确保从功率计后面板上两个通道的功率探头分别接至相应的前项端和反向端。功率探头的J1端口接至功率放大器的输出端。一定不能接反。

- 将信号发生器的输出端连接到功率放大器的输入端，功率放大器的输出端与天线相连接。仪器通电后，设置相关参数。

- 将场强探头置于离天线前端一定得位置处，并依次分别置于以下16个点的位置，如图A4-2所示。

图A4-2 场强探头位置图

- 场强探头的确认：确认光纤接口及USB接口都已连接的情况下以及COM端口与USB驱动时的COM端口一致的情况下，点击run后有数值显示则证明探头可用；

- 使用测试软件进行测试：

- 依据正常启动顺序开启射频电磁场辐射抗扰度测试系统，试验结束后关闭测试软件。

- 记录正向功率值。

A4.6核查准则

- 用电场探头测得16个栅格点所得校准场Ec为18V/m时所对应的正向功率，由最大功率开始，向下至少应有11个点的读数在-6dB~+0 dB范围内，则认为核查结果正常，可以继续使用；结果差异超出则认为核查结果异常，呈报实验室部长处理；

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

A4.7注意事项

测试前，必须断开接收机射频输入端连接线缆；

A4.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中。

A5静电放电抗扰度期间核查案例

A5.1参考资料

GB/T 17626.2-2018、IEC 61000-4-2:2008

A5.2使用仪器

| 设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 示波器 | RTE1054 |
| 差分探头 | SI-9010 |
| 万用表 | 17B+ |

A5.3核查周期

  - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

  - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响输出准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

A5.4测试要求

- 温度：15℃~35℃；

- 相对湿度：30%~60%；

- 大气压强：86kPa~106kPa。

A5.5核查步骤

  - 泄放电阻阻值校验：检查接地线两端连接470kΩ电阻；使用数字式万用表测量，万用表使用欧姆档，万用表电笔一端接触接地点，一端接触水平耦合板或垂直耦合板的地线连接点，测量泄放电阻阻值是否符合标准要求±15%；

  - 采用高压差分探头核查静电放电模拟器输出电压：

图A5-1连接示意图

  - 静电放电模拟器可靠接地，开机后执行自校准

  - 高压差分探头放置与静电测试台，输出端连接示波器，输入端1搭接至接地平板，输入端2为静电施加点

  - 静电放电模拟器选用150pF/330Ω放电网络，静电枪连接接触放电头，放电模式选择接触放电，示波器选择合适的阻抗和比例，调整参数以读取放电电压

  - 静电放电头对高压差分探头输入端2接触施加静电，输出电压设置为2kV、4kV、6kV、8kV．．．．至最高电压等级分别进行核查。

A5.6核查准则

- 若输出电压核查结果误差按照标准中的设备要求，则可认为该设备特性稳定，工作状态可靠且有效;若结果差异超出则认为核查结果异常，呈报实验室部长处理；

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

A5.7注意事项

- 需注意差分探头的量程，部分型号的差分探头可能无法满足最高静电等级；

- 操作时手不能接触到任何高压金属体，特别是在高压区工作时，人员可能因感应或空气电离而带上很高的静电，造成人员电击。

A5.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

A6电快速瞬变脉冲群抗扰度期间核查案例

A6.1参考资料

GB/T 17626.4-2018、IEC 61000-4-4:2012

A6.2使用仪器：

| 设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 示波器 | RTE1054 |
| 50Ω衰减器 | KW 50 |
| 1000Ω衰减器 | KW 1000 |

A6.3核查周期

  - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

  - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响脉冲群模拟器输出准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

A6.4性能特性

表A6-1脉冲群波形参数（概略图见图A6-1）

| 参数名称 | 参数值 | 允差范围 |
| --- | --- | --- |
| 脉冲重复频率 | 5kHz或者100kHz | ±20% |
| 脉冲群持续时间 | 5kHz时，15ms 100kHz时，0.75ms | ±20% |
| 脉冲群重复周期 | 300ms | ±20% |

表A6-2输出到50Ω负载时单个脉冲波形参数

| 参数名称 | 参数值 | 允差范围 |
| --- | --- | --- |
| 上升时间 | 5ns | ±30% |
| 持续时间（50%值） | 50ns | ±30% |
| 峰值电压 | 见表4设定电压值 | ±10% |

表A6-3输出到1000Ω负载时单个脉冲波形参数

| 参数名称 | 参数值 | 允差范围 |
| --- | --- | --- |
| 上升时间 | 5ns | ±30% |
| 持续时间（50%值） | 50ns | -15ns~+100ns |
| 峰值电压 | 见表4设定电压值 | ±20% |

表A6-4输出电压峰值

| 设定电压/kV | Vp（开路电压）/kV | Vp（1000Ω）/kV | Vp（50Ω）/kV |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.125 |
| 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.25 |
| 1 | 1 | 0.95 | 0.5 |
| 2 | 2 | 1.9 | 1 |
| 4 | 4 | 3.8 | 2 |
| 备注：1.接1000Ω负载时Vp的读数等于Vp（开路）乘以1000/1050的倍数（试验负载与整个线路阻抗1000Ω加上50Ω的比值） 2.50Ω负载时，测得的输出电压是空载时电压的0.5倍。 |  |  |  |

图A6-1快速瞬变脉冲群概略图

图A6-2接50Ω负载时单个脉冲波形

A6.5测试要求

- 温度：15℃~35℃；

- 相对湿度：30%~60%；

- 大气压强：86kPa~106kPa。

A6.6核查步骤

- 测试前记录好温度，湿度，气压强度。

- 用万用表测量测试设备是否与地接触良好。

- 用万用表测量测试仪器供电电源是否为要求的电压。

- 将仪器打开温机，设置好参数并运行，并保持样品供电端断开。

- 对耦合/去耦网络端口核查：应核查CDN的每个输出端口（L1,L2,L3,N和PE）

图A6-3 连接示意图

- 将待核查的脉冲群发生器良好接地，检查电缆连接，再次确认发生器后侧EUT供电插头与网电源断开。

- 脉冲群发生器的耦合/去耦网络的L端口通过同轴适配器连接一个50Ω的衰减器，并连接一台示波器监视电压。

- 示波器和待核查设备开机预热半小时以上，使内部温度和器件稳定，方可进行测量。

- 示波器设置为DC50Ω耦合方式，同时设置合适的电压刻度档、时基和触发电平。并将发生器输出电压设置为+500V，按开始键产生电快速瞬变脉冲群信号。

- 存储示波器捕捉到的脉冲波形，读取并记录单脉冲峰值电压、单脉冲上升时间和单脉冲持续时间。

- 调节发生器输出电压设置为-500V，核查内容同步骤5。安全起见，建议测量点之间至少间隔1分钟。

- 核查完毕，停止发生器输出。

- 对脉冲群发生器端口核查

图A6-4连接示意图

- 将待核查的脉冲群发生器良好接地，检查电缆连接，再次确认发生器后侧EUT供电插头与网电源断开。

- 脉冲群发生器的HV输出端口分别连接一个50Ω和1000Ω的衰减器，并连接一台示波器监视电压。

- 示波器和待核查设备开机预热半小时以上，使内部温度和器件稳定，方可进行测量。

- 示波器设置为DC50Ω耦合方式，同时设置合适的电压刻度档、时基和触发电平。并将发生器输出电压设置为+200V，按开始键产生电快速瞬变脉冲群信号。

- 存储示波器捕捉到的脉冲波形，读取并记录单脉冲峰值电压、单脉冲上升时间和单脉冲持续时间。

- 调节发生器输出电压设置为-200V，核查内容同步骤5。安全起见，建议测量点之间至少间隔1分钟。

- 核查完毕，停止发生器输出。

A6.7核查准则

若发生器波形特性参数的核查结果在表1~4所列的允差范围内，则可认为该设备特性稳定，工作状态可靠且有效。

A6.8注意事项

- 核查时脉冲群发生器后侧EUT的电源输入插头必须悬空，不能连接任何电源。

- 在期间核查过程中，脉冲群发生器的CDN与电网电源断开，否则可能导致测试设备严重损坏，甚至危及安全。

- 试验前仔细检查连线是否牢靠，是否良好接地，确保人员安全。

- 输出正电压时，上升沿触发；输出负电压时，下降沿触发。

- 更换连线时，须先停止发生器输出。

A6.9结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

A7浪涌（冲击）抗扰度期间核查案例

A7.1参考资料

GB/T 17626.5-2008、IEC 61000-4-5:2005

A7.2使用仪器：

| 设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 示波器 | RTE1054 |
| 差分探头 | SI-9010 |

A7.3核查周期

  - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

  - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响浪涌发生器输出准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

A7.4性能特性

图A7-1未连接CDN的发生器输出端的开路电压波形（1.2/50µs）

图A7-2未连接CDN的发生器输出端的短路电流波形（8/20µs）

表A7-1短路电压波形参数

| 参数名称 | 参数值 | 允差范围 |
| --- | --- | --- |
| 波前时间 | T1=1.67*T | 1.2*(1±30%)us |
| 半峰值时间（50%值） | T2 | 50*(1±20%)us |
| 峰值电压 | / | ±10% |

A7.5测试要求

- 温度：15℃~35℃；

- 相对湿度：30%~60%；

- 大气压强：86kPa~106kPa。

A7.6核查步骤

  - 布置图

图A7-2连接示意图

  - 核查布置

- 将待核查的浪涌发生器良好接地，检查电缆连接，再次确认发生器后侧EUT供电插头与网电源断开。

- 浪涌发生器通过差分探头连接一台示波器监视电压。

- 示波器和待核查设备开机预热半小时以上，使内部温度和器件稳定，方可进行测量。

- 示波器设置为DC50Ω耦合方式，同时设置合适的电压刻度档、时基和触发电平。并将发生器输出电压设置为+500V，按开始键产生浪涌信号。

- 存储示波器捕捉到的波形，读取并记录波前时间、半峰值时间，开路电压峰值。

- 调节发生器输出电压设置为-500V，核查内容同上。

- 核查完毕，停止发生器输出。

A7.7核查准则

若发生器波形特性参数的核查结果在表1所列的允差范围内，则可认为该设备特性稳定，工作状态可靠且有效。

A7.8注意事项

- 必须断开EUT的输入电源；

- 确保设备的可靠接地；

- 检查应在耦合去耦网络输出端进行。

A7.9结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

A8谐波/闪烁测试系统的期间核查案例

A8.1参考资料

GB/T 17625.1-2012、IEC 61000-3-2:2009

A8.2使用仪器

| 设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 三相纯净电源 | NetWave30 |
| 谐波&闪烁分析仪 | DPA503N |
| 5kVA交流源 | / |

A8.3核查周期

  - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

  - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

A8.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

A8.5核查步骤

- 将样品置于测试桌上，并通过电源线连接至谐波/闪烁测试仪；

- 使用测试应用软件dpa .control进行测试，测试结束后，生成报告保存。

A8.6核查准则

- 每次测试结果与第一次测试数据进行比对：比对结果在不确定值范围以内的，则可认为该设备特性稳定，工作状态可靠且有效; 若结果差异超出不确定值则认为核查结果异常，呈报实验室处理；

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

A8.7注意事项

- 仪器未在使用期间，测试仪的电源线以及试品电源线不应接入电网；

- 使用前先检查仪器电源是否通电，是否处于仪器的额定电压，试品是否通电，是否处于额定电压，额定电流，如有接地的是否已经接地等等。

A8.8结果记录

- 核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

A9电压波动和闪烁期间核查案例

A9.1参考资料

GB/T 17625.1-2012、IEC 61000-3-2:2009

A9.2使用仪器

| 设备名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 三相纯净电源 | NetWave30 |
| 谐波&闪烁分析仪 | DPA503N |
| 5kVA交流源 | / |

A9.3核查周期

  - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

  - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

A9.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

A9.5核查步骤

- 将样品置于测试桌上，并通过电源线连接至谐波/闪烁测试仪；

- 使用测试应用软件dpa .control进行测试，测试结束后，生成报告保存。

A9.6核查准则

- 每次测试结果与第一次测试数据进行比对：比对结果在不确定度值范围内的，则可认为该设备特性稳定，工作状态可靠且有效; 若结果差异超出不确定度值则认为核查结果异常，呈报实验室处理；

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

A9.7注意事项

- 仪器未在使用期间，测试仪的电源线以及试品电源线不应接入电网；

- 使用前先检查仪器电源是否通电，是否处于仪器的额定电压，试品是否通电，是否处于额定电压，额定电流，如有接地的是否已经接地等等。

A9.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

A10工频磁场抗扰度的期间核查案例

A10.1参考资料

GB/T 17626.8-2006、IEC 61000-4-8:2001

A10.2使用仪器

| 设备名称 | 设备型号 |
| --- | --- |
| 工频磁场发生器 | SKS-0805T |
| 磁场暴露测试仪 | ELT-400 |

A10.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

A10.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

A10.5核查步骤

- 用磁场暴露测试仪测试实验室的背景磁感应强度B(特斯拉)，通过公式测得背景磁场强度。

- 开机预热半小时，检验仪器的运行状态，以保证仪表运行的稳定性。

- 先将交流调压器的输出调至0V,再把调压器的输出端接到综合信号发生器的PF2端；

- 将电流转换器电源输入端接到综合信号发生器的EUT端，再将电流转换器的输出端接到感应线圈；

- 启动测试软件，设置待核查的强度。调节调压器的输出电压，以使感应线圈中心达到标称磁场强度，记下调压器输出电压和感应线圈的电流。

A10.6核查准则

- 若所测磁场强度与感应线圈电流之比在线圈因数标称值（0.91）±0.1以内，则可认为该设备特性稳定，工作状态可靠且有效; 若结果差异超出10%则认为核查结果异常，呈报实验室处理；

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

A10.7注意事项

测试强度不超过3A时使用电流转换器3A档位；测试强度超过3A时使用电流转换器30A档位。

A10.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

A11电压暂降、短时中断和电压变化抗扰度的期间核查案例

A11.1参考资料

GB/T 17626.11-2008、IEC 61000-4-11:2004

A11.2使用仪器

| 设备名称 | 设备型号 |
| --- | --- |
| 三相电压跌落和中断模拟器 | PFS 503N32 |
| 三相纯净电源 | NetWave30 |
| 谐波分析仪 | DPA503N |
| 示波器 | RTO2012 |
| 差分探头 | SI-9010 |

A11.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

A11.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

A11.5核查步骤

    - 布置图

图A11-1连接示意图

    - 核查步骤

- 将三相电压跌落和中断模拟器的PF1上L1、N、PE连接谐波闪烁分析仪的L1、N、PE，PF2的L1、N、PE与电源相连。

- 用示波器接差分探头，并将差分探头连接三相电压跌落和中断模拟器输出端，设置跌落模拟器输出100V,时间10ms ；

- 示波器设置为DC50Ω耦合方式，同时设置合适的电压刻度档、时基和触发电平。按跌落模拟器F1产生跌落信号；

- 存储示波器捕捉到的跌落波形，读取并记录电压及跌落时间。如图A11-2所示。

图A11-2跌落波形

- 核查结束，关闭仪器，放回原位。

A11.6核查准则

- 若所测参数（电压、跌落时间）额定值的核查结果误差按照标准中的设备要求，则可认为该设备特性稳定，工作状态可靠且有效; 若结果差异超出则认为核查结果异常，呈报实验室处理；

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

A11.7注意事项

使用前先检查仪器电源是否通电，是否处于仪器的额定电压。

A11.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

附录B  汽车产品领域EMC期间核查的典型案例

B1汽车传导发射系统期间核查案例

B1.1参考资料

GB/T 18655-2018、CISPR 25：2016

B1.2使用仪器

| 设备名称 | 型 号 |
| --- | --- |
| 测量接收机 | ESR7 |
| 测量接收机 | ESU40 |
| 传导校准信号源 | CGC-510 |
| 传统汽车单线网络 | NNBM8126 FHYB |
| 传统汽车单线网络 | NNBM8126 FHYB |
| 电动汽车单线网络 | NNHV8123-400 |
| 电动汽车单线网络 | NNHV8123-400 |

B1.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

B1.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度20%～80%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

B1.5核查步骤

- 布置图

- 核查步骤

- 设置好接收机及信号源参数

（接收机设置参照GB/T 18655的测试中频带宽、步长、测试（驻留）时间进行设定。具体设置是scan模式，0.15M-30MHz步长是5kHz，测试（驻留）时间50ms，30M-108MHz步长是50kHz，测试（驻留）时间5ms。）

| 频点/频段 | 信号源参数 | 接收机步长 | 中频带宽 | 测试（驻留）时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.15MHz | 信号强度60dBuV | 5k | 9k | 50ms |
| 1-30M | 步长1M | 5k | 9k | 5ms |
| 30-108M | 步长1M | 50k | 120k | 5ms |

- 打开ESR7/ESU40接收机，将线缆插上端口2；

- 将传导校准信号源接在耦合去耦网络上，步进设置100kHz，打开电源；

- 按照实际检测依据的标准方法，使用EMC32软件选择模板进行测试，扫描PK、AV曲线并记录，设置接收机检波方式，测试典型参考样品的代表性频点以覆盖频段，对于每个频段，最少在频段内均匀选择8个以上频点加以手动复测作为系统核查评价的主频点数据。

- 记录结果，测试结束后将测试结果与参考值进行比较。

B1.6核查准则

- 将测量的QP和AV值与初次扫描的频点进行对比，记录结果，测试结束后将测试结果与参考值进行比较。根据该测试系统的不确定度评定结果值进行确认范围，一般确认值不超过±3dB范围内。 若超出±3dB须立即停止测试，并呈报实验室处理；

- 注：参考值可以来源于参考样品验证后的出厂赋值、可以来源于实验室自身多人多次分别测试数据的平均值。

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

B1.7注意事项

- 前置放大器需要关闭；

- 确认传导校准信号源是否电量充足，正常工作。

B1.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

B2汽车瞬态传导抗扰度系统期间核查案例

B2.1参考资料

ISO 7637-2:2004、ISO 7637-2:2011 、GB/T21437.2:2008

B2.2使用仪器

| 设备名称 | 型 号 |
| --- | --- |
| 脉冲信号发生器 | NSG5500 |
| 脉冲信号发生器 | NSG5600 |
| 线性模拟电源 | PA5840 |
| 汽车瞬变脉冲干扰模拟器 | UCS 200N100 |
| 小型抛负载干扰模拟器 | LD 200N |
| 示波器 | RTO2024 |
| 示波器 | TDS3052C |

B2.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

B2.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度30%-60%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

B2.5核查步骤

    - 布置图

注:1.示波器 2.电压探头 3.脉冲发生器 4.DUT 5.接地平板 6.仪器接地

    - 核查步骤

- 按照原理图连接脉冲发生器输出到示波器。

- 通过测试软件设置输出脉冲参数（参数大小依据ISO7637-2:2004 Annex A），等级4。

- 脉冲发生器输出波形，示波器采集脉冲。比较实际采集脉冲波形参数是否在要求范围以内。

B2.6核查准则

- 用示波器抓取各类脉冲的波形，读取波形的幅值Us、上升/下降时间tr/tf、宽度td。将读取结果与标准比较，若实际采集脉冲波形参数在标准要求范围以内，则系统核查通过。若结果差异超出以下表中要求则认为核查结果异常，呈报实验室处理；

- 以12V系统为例，空载核查技术要求如下：

| Pulse | Us | Tr | Td |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -100V±10V | 1(-0.5)us | 2000us±400us |
| 2a | +50V±5V | 1(-0.5)us | 50us±10us |
| 2b | +10V±1V | 1ms±0.5ms | 0.2s |
| 3a | -200V±20V | 5ns±1.5ns | 150ns±45ns |
| 3b | +200V±20V | 5ns±1.5ns | 150ns±45ns |
| 4 | +12V±1V （-6 V±0.5V / -5 V±0.5V） | ≤50ms | / |
| 5a | +100V±10V | 10ms(-5/+0)ms | 400ms±80ms |

- 以12V系统为例，带载核查技术要求如下：

| Pulse | Us | Tr | Td | 负载阻值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -50V±10V | - | 1500us±300us | 10Ω |
| 2a | +25V±5V | - | 12us±2.4us | 2Ω |
| 2b | +10V±1V | 1ms±0.5ms | 0.2s | 0.5Ω |
| 3a | +100V±20V | 5ns±1.5ns | 150ns±45ns | 50Ω |
| 3b | +100V±20V | 5ns±1.5ns | 150ns±45ns | 50Ω |
| 5a | +50V±10V | - | 200ms±40ms | 2Ω |

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

B2.7注意事项

使用前先检查仪器电源是否通电，是否处于仪器的额定电压。

B2.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

B3汽车辐射抗扰度系统期间核查案例

B3.1参考资料

GB/T33014.2-2016、ISO 11452-2:2004、ISO11452-9:2012

B3.2使用仪器

| 设备名称 | 型 号 |
| --- | --- |
| 信号发生器 | SMB 100A |
| 功率计 | NRP2 |
| 功率放大器 | CBA 1G-1000 |
| 功率放大器 | BBA150 A125 |
| 功率放大器 | AS0102/4-200 |
| 功率放大器 | BBA150 BC1000 |
| 双锥天线 | HBA-2030 |
| 对数周期天线 | STLP9128E |
| 低频喇叭天线 | 3106B |
| 高增益喇叭天线 | BBHA9120J |
| 高增益喇叭天线 | AT4002A |
| 雷达波天线 | QHIRF10 |
| 雷达波天线 | QSH6B20WA |
| 手持天线 | SBA9113 |
| 手持天线 | SBA9119 |
| 手持天线 | EMC-28/146/155/165 |
| 场强探头 | HI-6105 |
| 计算机/辐射抗扰度测试软件 | EMC32 |

B3.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

B3.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度10%-75%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

B3.5核查步骤

- 将场强探头正确连接后放置在测试桌面上对应的低频和高频两个校准位置，并垫高15cm；雷达波根据对应GM的标准进行校准；手持天线放在自由场中进行校准不需要场强探头；

- 将对应天线放在其中心距离探头1m的位置；

- 检验布置，确认无误后使暗室达到完全闭合状态；

- 打开EMC32软件中校准模板进行对应的校准，完成后检查软件是否提示不成功，若提示则校准失败，若未提示，保存功放输出前向功率，场强探头读值，取垂直极化，手持天线取信号源输出，与第一次正确校准所保存的数据进行比较，空间辐射抗扰取100MHz、200MHz、300MHz、400MHz、500MHz、600MHz、700MHz、800MHz、900MHz、1000MHz、1300MHz、1500MHz、1700MHz、2000M、2300MHz、2500MHz、2700MHz、3000M、3500MHz、4000M、4500MHz、5000M、5500MHz、6000M频点，雷达波取1200MHz、1300MHz、1400MHz、2700MHz、2800MHz、2900MHz、3000MHz、3100MHz，手持天线取28MHz、146MHz、150MHz、160MHz、174MHz、380MHz、400MHz、460MHz、800MHz、900MHz、1700MHz、1900MHz、2400MHz、2500MHz、5800MHz。

B3.6核查准则

- 若值在±10%内则判定系统正常，若不是则判定系统存在问题，需进行系统状况排查，再次确认后立刻通知组长确认情况并进行后续处理。

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

B3.7注意事项

使用前先检查仪器电源是否通电，是否处于仪器的额定电压。

B3.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

B4汽车辐射发射系统期间核查案例

B4.1参考资料

GB/T 18655-2018、CISPR 25：2016

B4.2使用仪器

| 设备名称 | 型 号 |
| --- | --- |
| 测量接收机 | ESR7 |
| 杆天线 | HFH2-Z6E |
| 双锥天线 | VHBB9124 |
| 双锥天线 | HK116 |
| 对数周期天线 | VULP9118A |
| 对数周期天线 | HL223 |
| 双脊喇叭天线 | BBHA9120D |
| 前置放大器 | 310 |
| 前置放大器 | SCU01F |
| 前置放大器 | SCU08F2 |
| 前置放大器 | SCU18 |
| 传统汽车单线网络 | NNBM8126 FHYB |
| 人工电源网络 | ESH3-Z6 |
| 梳妆波发生器 | CGC-510 |
| 梳妆波发生器 | CGO-515 |
| 梳妆波发生器 | CGO-5100A |

B4.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

B4.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度20%-80%；

- 大气压值86kPa～106kPa；

B4.5核查步骤

- 打开ESU 40接收机，将线缆插上对应端口(0.15MHz-1GHz接2端口,1GHz以上接1端口)；

- 将梳妆波发生器放在测试桌面边缘的中心，用绝缘泡沫垫高10cm,设置梳状波发生器步进参数（0.15-30MHz:100kHz 30-1000MHz:5MHz 1000MHz以上：默认），并打开电源，天线放置在距离梳妆波发生器中心1m的固定位置，注意不需要连接前置放大器；

- 使用EMC32软件选择模板进行测试，扫描垂直极化PK、AV曲线并记录，与参考波形数据进行比较，取1MHz、5MHz、10MHz、30MHz、50MHz、100MHz、200MHz、300MHz、450MHz、700MHz、900MHz、1000MHz、1500MHz、2000MHz、2500MHz、3000MHz、3500MHz、4000MHz、4500MHz、5000MHz、5500MHz、6000MHz的PK值数据。

B4.6核查准则

- 将测量的QP和AV值与初次扫描的频点进行对比，记录结果，测试结束后将测试结果与参考值进行比较。根据该测试系统的不确定度评定结果值进行确认范围，一般确认值不超过±3dB范围内。 若超出±3dB须立即停止测试，并呈报实验室处理；

- 注：参考值可以来源于参考样品验证后的出厂赋值、可以来源于实验室自身多人多次分别测试数据的平均值。

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

B4.7注意事项

- 不需要连接前置放大器；

- 确保暗室中除设备用电以外均断电；

B4.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

B5汽车低频磁场抗扰度系统期间核查案例

B5.1参考资料

ISO 11452-1:2005、ISO 11452-8:2007、ISO 11452-8:2015

B5.2使用仪器

| 设备名称 | 型 号 |
| --- | --- |
| 函数发生器 | HMF2525 |
| 音频功率放大器 | 7224 |
| 功率放大器 | BBA150 |
| 辐射环天线 | 9230-1 |
| 电流探头 | F-10A |
| 50Ω负载 | 25-T-MIN |
| 校准环天线 | 9229-1 |
| 汽车单线网络 | NNHV8123-400 |
| 人工电源网络 | ESH3-Z6 |
| 电阻 | R234 |
| 伏特计 | URE3 |
| 高斯计 | 425-HMMA-2504-VR |

B5.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

B5.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度10%-75%；

- 大气压值86kPa～106kPa；

B5.5核查步骤

- 将磁场探头和校准件正确连接后放置在测试桌面上；

- 打开EMC32软件中校准模板进行对应的校准，完成后检查软件是否提示不成功，若提示则校准失败；若未提示，保存信号源输出，校准件读值，与第一次正确校准所保存的数据进行比较，取0Hz（使用高斯计校准）、100Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、600Hz、700Hz、800Hz、900Hz、1000Hz、3kHz、5kHz、7kHz、10kHz、30kHz、50kHz、70kHz、100kHz、300KHz、500KHz、700KHz、1MHz频点。

B5.6核查准则

- 若值在±10%内则判定系统正常，若不是则判定系统存在问题，需进行系统状况排查，再次确认后立刻通知组长确认情况并进行后续处理。

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

B5.7注意事项

使用前先检查仪器电源是否通电，是否处于仪器的额定电压。

B5.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

B6汽车低频磁场发射系统期间核查案例

B6.1参考资料

8888621495-2

B6.2使用仪器

| 设备名称 | 型 号 |
| --- | --- |
| 函数发生器 | HMF2525 |
| 信号发生器 | SBA100A |
| 辐射环天线 | 9230-1 |
| 电流注入探头 | CIP9136A |
| 功率放大器 | NTWPAS-10K04200E |
| 音频功率放大器 | 7224 |
| 近场探头 | HFRAE 5163 |
| 环天线 | HZ-10 |
| 接收机 | ESR 7 |
| 示波器 | RTO1022 |
| 电阻 | R234 |

B6.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

B6.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度10%-75%；

- 大气压值86kPa～106kPa；

B6.5核查步骤

- 校准频率1Hz-300kHz将函数发生器和音频功率放大器、辐射环天线正确连接；

- 同理校准频率300kHz-400MHz将信号发生器和功率放大器、电流注入探头正确连接

- 将近场探头/环天线距离辐射环天线/电流注入探头7cm平行放置后，按校准频率打开接收机/示波器。

- 使用EMC32软件选择模板进行测试，手动设置信号发生器输出信号，频率为1Hz、2Hz、5Hz、7Hz、10Hz、100Hz、200Hz、500Hz、700Hz、1KHz、2KHz、5KHz、10KHz、100KHz、200KHz、500KHz、700KHz、1MHz、2MHz、5MHz、7MHz、10MHz、20MHz、50MHz、70MHz、100MHz、150MHz、200MHz、250MHz、300MHz、350MHz、400MHz，信号电平为-20dBm，利用接收机和示波器测量相对频点读值，与参考波形数据进行比较。

B6.6核查准则

- 将测量的QP和AV值与初次扫描的频点进行对比，记录结果，测试结束后将测试结果与参考值进行比较。根据该测试系统的不确定度评定结果值进行确认范围，一般确认值不超过±3dB范围内。 若超出±3dB须立即停止测试，并呈报实验室处理；

- 注：参考值可以来源于参考样品验证后的出厂赋值、可以来源于实验室自身多人多次分别测试数据的平均值。

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

B6.7注意事项

- 确认暗室中是否除设备用电以外均断电；

- 暗室有通向暗室外的截止波导孔，确认其中是否填充铜网；

- 确认暗室中是否有从暗室外通进来的长的导线。

B6.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

B7汽车大电流注入设备期间核查案例

B7.1参考资料

ISO 11452-4:2005、ISO 11452-4:2011、GB/T33014.4-2016

B7.2使用仪器

| 设备名称 | 型 号/厂家 |
| --- | --- |
| 信号发生器 | SMB 100A |
| 功率计 | PH2000 |
| 功率放大器 | 75A400 |
| 功率放大器 | BBA150 |
| 功率探头 | NRP6 |
| 电磁注入钳 | F-120-6A |
| 电磁注入钳 | CIP 9136A |
| 注入探头校准夹具 | FCC-BCICF-4 |
| EMI测试接收机 | ESR3 |

B7.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备提出怀疑时；

- 维修或搬迁后等。

B7.4测试要求

- 环境温度15℃～30℃；

- 相对湿度30%-60%；

- 大气压值86kPa～106kPa；

B7.5核查步骤

- 布置图

- 屏蔽室 2.50欧姆负载 3.校准装置 4.注入钳 5.50欧姆衰减 6.功率计 7.功率计 8.定向耦合器 9.功率放大器 10.信号发生器

- 核查步骤

- 按照ISO11452-1的校准步进和驻留时间对测试软件进行设置，校准目标电流设置200mA，分别测试1MHz、2MHz、3MHz、4MHz、5MHz、6MHz、7MHz、8MHz、9MHz、10MHz、20MHz、30MHz、40MHz、50MHz、60MHz、70MHz、80MHz、90MHz、100MHz、120MHz、140MHz、160MHz、180MHz、200MHz、230MHz、250MHz、270MHz、300MHz、330MHz、350MHz、370MHz、400MHz，记录前向功率。

B7.6核查准则

- 与第一次正确校准所保存的数据进行比较，若值在±10%内则判定系统正常，若不是则判定系统存在问题，需进行系统状况排查，再次确认后立刻通知组长确认情况并进行后续处理。

- 启动《不符合检测工作的控制程序》，查找原因，采取相应的措施。

B7.7注意事项

- 确认暗室中是否除设备用电以外均断电；

- 暗室有通向暗室外的截止波导孔，确认其中是否填充铜网；

- 确认暗室中是否有从暗室外通进来的长的导线。

B7.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

附录C  专用电子、电气和机电设备及系统领域EMC期间核查的典型案例

C1 CE101 25Hz～10kHz电源线传导发射测试的期间核查案例

C1.1参考资料

GJB 151B-2013

C1.2使用仪器

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| EMI接收机 | ESR3 |
| 电流探头 | F-10A |
| 1Ω电阻 | 9224-1.0 |
| 信号发生器 | HMF2525 |
| 示波器 | RTO2012 |

C1.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

C1.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

C1.5核查步骤

    - 布置图

图C1.1  校验布置图

    - 校验步骤

- 根据上图进行布置；

- 分别将1kHz、3kHz和10kHz检验信号施加到电流探头，信号电平至少低于限值6dB；

- 用示波器和电阻器测量电流电平，同时检查电流波形是否是正弦波；

- 将示波器设置为高输入阻抗，按正常数据扫描方式扫描，确定测量值在示波器电流测量值的±3dB范围之内；

C1.6核查准则

测试结果偏差值不超过±3dB，且电流波形为正弦值，则该系统运行正常，该被核查系统合格。

C1.7注意事项

使用前先检查仪器电源是否通电，是否处于仪器的额定电压。

C1.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

C2 CE102 10kHz~10MHz电源线传导发射测试的期间核查案例

C2.1参考资料

GJB 151B-2013

C2.2使用仪器

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 人工电源网络 | 9331-50-PJ-200-N |
| EMI接收机 | ESR3 |
| 信号发生器 | SMB100A |
| 示波器 | RTO 2012 |
| 衰减器 | 10-A-MFN20 |
| T型同轴连接器 | 50Ω |

C2.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

C2.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

C2.5核查步骤

    - 布置图

图C2.1  CE102测试系统校验配置图

    - 核查步骤

- 信号发生器50Ω输出端经过“T”型转接头接到AMN的电源输出端；示波器的CH1通道接至“T”型转接头；

- 20dB衰减器一端接AMN信号输出端口，另一端接接收机；

- 在频率为10kHz时，校验电平至少低于限值6dB，即校验值为94-6=88dBμV；

- 对应50Ω的系统（此时图中T型连接器不接AMN），用EMC32软件进行单位计算可得到示波器（50欧姆）的均方根指示值为25.11mV；

- 调节信号发生器，输入频率10kHz，逐渐增加电平，使示波器的均方根指示值为25.11mV，记录此时信号发生器的的输出值

- 以此类推在频率为100kHz时,示波器的均方根指示值为2.511mV，记录此时信号发生器的输出值；

- 以同样上述步骤重复进行频率为2MHz、10 MHz时的信号发生器的输出值；

- 测量接收机设置高输入阻抗（AC耦合），按正常数据扫描方式扫描，确定测量值在示波器电流测量值的±3dB范围之内；

C2.6核查准则

频率为10kHz、100kHz、2MHz、10 MHz时注入电平在±3dB以内，且电压波形为正弦波，则说明校验合格；

C2.7注意事项

使用前先检查仪器电源是否通电，是否处于仪器的额定电压。

C2.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

C3 CS101 25Hz～150kHz电源线传导敏感度测试的期间核查案例

C3.1参考资料

GJB 151B-2013

C3.2使用仪器

| 仪器名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 函数发生器 | HMF2525 |
| 音频功率放大器 | 7224 |
| 示波器 | RTO 2012 |
| 耦合变压器 | 6220-1A |
| 穿心电容 | 6512-106R |
| 穿心电容 | 9133-1 |
| 穿心电容 | 9146-1 |
| 电阻器 | 9225-0.5 |

C3.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

C3.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

C3.5核查步骤

    - 布置图

图C3.1 CS101校验配置

    - 核查步骤

- 将信号发生器调到最低测试频率（例如25Hz），功率放大器调到最小；

- 增加信号电平直到示波器指示电压对应图C3.2中限值规定的最大功率（对应此时功放调至80%），检查示波器输出波形是否为正弦波；

- 记录信号发生器的设置值；

- 在要求的频率范围内扫描，记录维持功率限值所需的信号发生器设置值、功放的设置值，该值为校验功率值；

图C3.2CS101电压限值

C3.6核查准则

示波器输出波形为正弦波则该设备运行正常，该被核查设备合格。

C3.7注意事项

使用前先检查仪器电源是否通电，是否处于仪器的额定电压。

C3.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

C4 CS106电源线尖峰信号传导敏感度测试的期间核查案例

C4.1参考资料

GJB 151B-2013

C4.2使用仪器

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 尖峰信号发生器 | 2854-1 |
| 示波器 | RTO 2012 |
| 差分探头 | SI-9010 |
| 5Ω无感电阻 | / |

C4.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

C4.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

C4.5核查步骤

    - 布置图

图C4.1 CS106校准配置

    - 核查步骤

- 尖峰信号发生器的串联输出端与5Ω无感电阻相连，按仪器说明书要求预热，并确保连接牢靠；

- 设置尖峰信号发生器的脉冲重复频率；

- 适当调节示波器以适应被测信号正常显示；

- 设置尖峰信号发生器的输出为最小；

- 逐渐加大尖峰信号发生器输出，读取并记录脉冲波形的电压峰值；

C4.6核查准则

通过调节尖峰信号发生器输出电平，使示波器上测得的电压为表C4.1的电压值，得到的电压峰值、tr上升时间、tf下降时间、td脉宽、Vs过冲电压、ts测量数据作为核查参数。测试结果偏差值不超过以下规定，则该设备运行正常，该被核查系统合格。

表c4.1

| 核查参数 | 标准值 |
| --- | --- |
| 峰值电压 | 400V |
| tr上升时间 | 1.5us±0.5us |
| tf下降时间 | 3.5us±0.5us |
| td脉宽 | 5.0（1±22%）us |
| Vs过冲电压 | ≤30%Vp |
| ts | ≤20us |

图C4.2 测试CS106波形

C4.7注意事项

使用前先检查仪器电源是否通电，是否处于仪器的额定电压。

C4.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表中

C5 CS116 10kHz~100MHz电缆和电源线阻尼正弦瞬态传导敏感度测试的期间核查案例

C5.1参考资料

GJB 151B-2013

C5.2使用仪器

| 名称 | 型号 |
| --- | --- |
| 阻尼正弦信号源 | 9354-1 |
| 测试用校准装置 | 9125-1 |
| 注入探头 | 9144-1N |
| 示波器 | RTO 2012 |
| 50Ω负载 | T203 |
| 40dB衰减器 | 40dB |

C5.3核查周期

    - 两次校准周期之间进行核查，年初制定期间核查工作计划，正常情况下按计划进行。

    - 出现以下情况，应考虑进行期间核查：

- 使用环境条件发生变化，如温度、湿度变化较大，有可能影响仪器准确性；

- 在试验过程中，发现数据可疑，对仪器设备准确性或稳定性存疑时；

- 维修或搬迁后等。

C5.4测试要求

- 环境温度15℃～35℃；

- 相对湿度25%～75%；

- 大气压值86kPa～106 kPa；

C5.5核查步骤

    - 布置图

图C5.1  CS116校准配置

    - 核查步骤

- 根据上图进行布置，设置示波器输入阻抗为50Ω，按仪器说明书要求预热，并确保连接牢靠；

- 将阻尼正弦瞬态信号发生器为正极性脉冲输出，频率设置为10kHz；

- 逐渐加大阻尼正弦瞬态发生器信号幅度直至峰值电流限值；

- 记录阻尼正弦瞬态发生器的设置值；

- 确认波形满足要求；

- 至少对0.01MHz、0.1MHz、1MHz、10MHz、30MHz和100MHz频率点上进行校验；

C5.6核查准则

通过调节阻尼正弦瞬变信号发生器输出电平，使示波器上测得的电流电平为某个规定的电流值，得到的电流峰值和波形测量数据作为核查参数。测试结果偏差值不超过±3dB,则该设备运行正常，该被核查设备合格。

C5.7注意事项

使用前先检查仪器电源是否通电，是否处于仪器的额定电压。

C5.8结果记录

核查结果填写在设备仪器期间核查记录表